南方医科大学南方医院

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院肾脏病医学中心细胞培养箱采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

- 声 明

- 本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更改品牌型号。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 |  | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 二氧化碳培养箱A |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 台 |  |
| 2 | 二氧化碳培养箱B |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 台 |  |
| 3 | 二氧化碳培养箱C |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |
| 4 | 恒温培养箱 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 台 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业调研函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 二氧化碳培养箱A |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1.1 | 内腔体积 | ≥165L |  |  |
| 1.2 | 箱体尺寸 | 外部尺寸(W×D×H)≤620×760×910(mm)；内部尺寸(W×D×H)≤490×530×670(mm) |  |  |
| 1.3 | 外门 | 彩色涂层钢板，带有磁性密封条，防止气体泄漏。带有门加热器，可防止结露生成 |  |  |
| 1.4 | 腔体内壁 | 铜合金不锈钢或铜质内壁，达到抗菌效果，内箱隔板架一体化设计 |  |  |
| 1.5 | 开门方式 | 双开门方式，可根据需求现场更改 |  |  |
| 1.6 | 搁板 | 标配4个铜合金不锈钢或铜质搁板，最多支持≥10块，单个承重≥7kg |  |  |
| 1.7 | 隔热层 | 三聚氰胺树脂泡沫，新型断热材料，灭菌时无尘埃产生 |  |  |
| 1.8 | 加热方式 | 直接气套式加热＋独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元 |  |  |
| 1.9 | 温度传感器 | 双温度探头，PID 控制，保证温度不会过冲。独立超温控制器，在超温情况下提供检测及报警功能 |  |  |
| 1.10 | 灭菌 | 干热灭菌180℃，≤12小时 |  |  |
| 1.11 | 增湿方式 | 增湿盘自然蒸发式或者下沉封闭式水库 |  |  |
| 1.12 | 温度调节 | PID比例微积分控制，控制精准 |  |  |
| 1.13 | 二氧化碳浓度控制方式 | PID比例微积分控制，控制精准 |  |  |
| 1.14 | 空气过滤器 | HEPA过滤器，0.3微米，效率：≥99.97 % |  |  |
| 1.15 | 操作控制面板 | LCD显示屏可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、控制面板上装有温度显示器，戴手套也可操作 |  |  |
| 1.16 | UV灯 | UV波长253.7nm ± 0.3nm，不产生臭氧，确保箱内的空气及空气中的水分子持续无菌（需提供原厂设计图或电路图佐证此装置） |  |  |
| 1.17 | 温度控制 | 温度控制范围：5℃～50℃（环境温度5 ℃～35℃）； 温度分布：± 0.25 ℃； 温度变动：± 0.1 ℃ |  |  |
| 1.18 | 二氧化碳控制 | 二氧化碳控制范围：0～20 %； 二氧化碳变动：≤0.15 % 二氧化碳跟踪报警：有 |  |  |
| 1.19 | 箱内湿度 | 95 ± 5 %R.H. |  |  |
| 1.20 | 湿度恢复时间 | 湿度恢复设定值速度小于 10 分钟（开门 30s 后） |  |  |
| 1.21 | 液位传感器 | 自带液位探头，可持续监控水位，并再控制面板显示提醒。无需一出隔板即可对水库进行加水和排水操作 |  |  |
| 1.22 | 二氧化碳传感器 | Dual IR 双重红外传感器，不受温度和湿度变化影响，即使外面频繁开关，也可实验二氧化碳浓度的快速恢复，并避免过量。耐 180 度高温灭菌，灭菌循环中无需拆除 |  |  |
| 1.23 | 二氧化碳传校准 | 系统自动校准功能，无需人工操作 |  |  |
| 1.24 | 湿度控制杆 | 带湿度控制杆，不受环境条件和培养箱们频繁开启的影响，始终维持培养箱内的湿度稳定 |  |  |
| 1.25 | 报警功能 | 自动设定温度报警：箱室内温度超过自动设定范围，显示报警代码并带有间断音； 自动设定CO2浓度报警：箱室内CO2密度超过自动设定范围，显示报警代码并带有间断音； 自动恢复：在设置界面90秒内无操作时，返回主界面；具有键锁功能；二氧化碳浓度报警； 其他报警：传感器报警、门报警、加热器异常、加热器SSR断开、UV灯故障，通信异常等； |  |  |
| 1.26 | 电磁门锁 | 配有电磁门锁，当灭菌是工作空间温度超过 65 度时，培养箱会将门自动锁定，当设备腔体温度降至 65 度以下时，培养箱将解除锁定 |  |  |
| 1.27 | 通讯监控 | 可选配云平台或微信远程报警功能，远程监控及数据管理模块，无需另外加装温度、二氧化碳传感器。 |  |  |
| 1.28 | 认证体系 | 认证体系（满足任何一个即可）：OHSAS18001，ISO9001，ISO13485，ISO14001，ISO14002，EC认证 |  |  |
| 1.29 | 噪音 | ＜50 dB |  |  |
| 1.30 | 语言 | 系统支持中英文等不少于2种主要语言 |  |  |
| 2 | 二氧化碳培养箱B |  |  |  |
| 2.1 | 内腔体积 | ≥165L |  |  |
| 2.2 | 箱体尺寸 | 外部尺寸(W×D×H)≤620×760×910(mm)；内部尺寸(W×D×H)≤490×530×670(mm) |  |  |
| 2.3 | 温度控制范围 | 环境温度5℃～50℃（环境温度5 ℃～35℃） |  |  |
| 2.4 | 外门 | 彩色涂层钢板，带有磁性密封条，防止气体泄漏。带有门加热器，可防止结露生成 |  |  |
| 2.5 | 腔体内壁 | 铜合金不锈钢或铜质内壁，达到抗菌效果，内箱隔板架一体化设计 |  |  |
| 2.6 | 开门方式 | 双开门方式，可根据需求现场更改 |  |  |
| 2.7 | 搁板 | 4个铜合金不锈钢或铜质搁板，单个承重≥7kg |  |  |
| 2.8 | 隔热层 | 三聚氰胺树脂泡沫，新型断热材料，灭菌时无尘埃产生 |  |  |
| 2.9 | 加热方式 | 直接气套式加热＋通过微电脑PID控制三个独立控制单元，独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元 |  |  |
| 2.10 | 温度传感器 | 双温度探头，PID 控制，保证温度不会过冲。独立超温控制器，在超温情况下提供检测及报警功能 |  |  |
| 2.11 | 灭菌 | 干热灭菌180℃或者紫外灭菌消毒，紫外灯自动切换，打开门时紫外灯自动关闭。 |  |  |
| 2.12 | 增湿方式 | 增湿盘自然蒸发式或下沉封闭式水库 |  |  |
| 2.13 | 温度调节 | PID比例微积分控制，控制精准 |  |  |
| 2.14 | 二氧化碳浓度控制方式 | PID比例微积分控制，控制精准 |  |  |
| 2.15 | 空气过滤器 | HEPA过滤器，0.3微米，效率：≥99.97 % |  |  |
| 2.16 | 操作控制面板 | 7英寸的WVGA全彩液晶触控屏，可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、控制面板上装有温度显示器，戴手套也可操作 |  |  |
| 2.17 | UV灯（可选配） | 功率4W，不产生臭氧，确保箱内的空气及空气中的水分子持续无菌。需原厂安装。（提供原厂设计图或电路图佐证） |  |  |
| 2.18 | 温度控制 | 温度分布：± 0.25 ℃（环境温度：23 ℃，设定值：37 ℃，CO2：5 %，空载） 温度变动：± 0.1 ℃（环境温度：23 ℃，设定值：37 ℃，CO2：5 %，空载） |  |  |
| 2.19 | 二氧化碳控制 | 二氧化碳控制范围：0～20 %； 二氧化碳变动：≤0.15 % 二氧化碳跟踪报警：有 |  |  |
| 2.20 | 箱内湿度 | 95 ± 5 %R.H. |  |  |
| 2.21 | 二氧化碳传感器 | Dual IR 双重红外传感器，不受温度和湿度变化影响，即使外面频繁开关，也可实验二氧化碳浓度的快速恢复，并避免过量。耐 180 度高温灭菌，灭菌循环中无需拆除。 |  |  |
| 2.22 | 湿度控制杆 | 带湿度控制杆，不受环境条件和培养箱们频繁开启的影响，始终维持培养箱内的湿度稳定 |  |  |
| 2.23 | 温度报警 | 自动设定温度报警：箱室内温度超过自动设定范围，显示报警代码并带有间断音；自动设定CO2浓度报警：箱室内CO2密度超过自动设定范围，显示报警代码并带有间断音；自动恢复：在设置界面90秒内无操作时，返回主界面；具有键锁功能；二氧化碳浓度报警；其他报警：传感器报警、门报警、加热器异常、加热器SSR断开、UV灯故障，通信异常等； |  |  |
| 2.24 | 认证体系 | 认证体系（满足任何一项即可）：OHSAS18001，ISO9001，ISO13485，ISO14001，IS014002，EC认证 |  |  |
| 3 | 二氧化碳培养箱C |  |  |  |
| 3.1 | 容积 | 170L。 |  |  |
| 3.2 | 加热方式 | 180°干热灭菌。 |  |  |
| 3.3 | 温度设定范围 | 环境温度+3℃～55℃。 |  |  |
| 3.4 | 内胆结构 | 不锈钢电抛光，一体式内胆、全圆角设计，便于清洁。 |  |  |
| 3.5 | 门体结构 | 外门采用镀锌板喷涂外壳，不锈钢电抛光门胆，门胆内置温度传感器、加热丝；内门采用5mm钢化玻璃。 |  |  |
| 3.6 | 隔板 | 不锈钢电抛光打孔隔板，高度可调节，具备推拉防脱落设计。 |  |  |
| 3.7 | 风机类型 | 直流无刷外转子电机，风速可调，实现开关门高风速快速恢复培养环境，达到培养环境后实现微风循环减少干扰。 |  |  |
| 3.8 | 温度传感器 | ≧3个。 |  |  |
| 3.9 | 显示方式 | ≧7寸液晶触摸显示屏，分辨率≧1024*600，可显示温度曲线、浓度曲线、查询操作日志、报警事件等信息。 |  |  |
| 3.10 | 温度均匀性 | ≤±0.3。 |  |  |
| 3.11 | 温度波动性 | ≤±0.1。 |  |  |
| 3.12 | 二氧化碳浓度控制方式 | 微电脑程序控制，PID算法。 |  |  |
| 3.13 | 二氧化碳传感器类型 | TC热导式，具备自动校准功能，传感器灭菌无需拆卸 |  |  |
| 4 | 恒温培养箱 |  |  |  |
| 4.1 | 工作体积 | ≥120升 |  |  |
| 4.2 | 箱体尺寸 | 外部尺寸（W×D×H）≤750×600×1050（mm），可两台叠放使用. |  |  |
| 4.3 | 腔室内壁 | 内部不锈钢圆角设计，带玻璃观察门（三层玻璃） |  |  |
| 4.4 | 搁板 | 标配搁板数目：3块 |  |  |
| 4.5 | 程序设定 | - 每个程序可设置12个步骤，最多可达98个循环，10个程序记忆功能 2、24小时时钟模式和计时模式可供选择，满足不同的实验要求。 |  |  |
| 4.6 | 温度范围 | 温度控制范围：-10℃-60℃ |  |  |
| 4.7 | 温度均一性 | ≤±0.5 ℃（设定37 ℃，环境温度20 ℃，无负载） |  |  |
| 4.8 | 温度波动范围 | ≤±0.2 ℃（加热器PID控制时，设定50 ℃，环境温度20 ℃，无负载） |  |  |
| 4.9 | 循环系统 | 强制空气循环 |  |  |
| 4.10 | 数据接口 | 带有RS232数据接口 |  |  |
| 4.11 | 测试口 | 带标准测试口可用于3Q和温度检测用 |  |  |
| 4.12 | 温度控制方式 | 微电脑PID控制系统（压缩机启动后为ON-OFF控制） |  |  |
| 4.13 | 除霜功能 | 装载自动除霜功能，可每日指定时间自动运行 |  |  |
| 4.14 | 安全报警装置 | 自动设置温度报警、独立过热保护装置、程序化记忆备份装置、自动报警回铃、键盘锁定及自我诊断功能。 |  |  |
| 4.15 | 隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |  |  |
| 4.16 | 温度设定方式 | 带键锁数字设定，数字显示 |  |  |
| 4.17 | 加热器 | ≤200W |  |  |
| 4.18 | 灯 | 标配15W荧光灯一盏，可最少加装三盏及以上（需提供原厂设计图或电路图佐证） |  |  |
| 4.19 | 显示面板 | LCD液晶显示屏 |  |  |
| 4.20 | 通讯监控（可选配） | 可选配云平台或微信远程报警功能，远程监控及数据管理模块，无需另外加装温度传感器。 |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求（单台） |  |  |  |
| 3.1 | 二氧化碳培养箱A（单台） |  |  |  |
| 3.1.1 | 二氧化碳培养箱 1台 |  |  |  |
| 3.1.2 | 铜合金不锈钢或铜质搁架 4块 |  |  |  |
| 3.1.3 | UV紫外灯装置 1套 |  |  |  |
| 3.2 | 二氧化碳培养箱B（单台） |  |  |  |
| 3.2.1 | 二氧化碳培养箱 1台 |  |  |  |
| 3.2.2 | 铜合金不锈钢或铜质搁架 4块 |  |  |  |
| 3.3 | 二氧化碳培养箱C（单台） |  |  |  |
| 3.3.1 | 二氧化碳培养箱 1套 |  |  |  |
| 3.3.2 | 大搁板(带孔) 2块 |  |  |  |
| 3.3.3 | 小搁板(带孔) 1块 |  |  |  |
| 3.3.4 | 连接软管 2根 |  |  |  |
| 3.3.5 | 排水软管+接头 1根 |  |  |  |
| 3.3.6 | 细胞培氧板500个 |  |  |  |
| 3.3.7 | 使用说明书 1份 |  |  |  |
| 3.4 | 恒温培养箱（单台） |  |  |  |
| 3.4.1 | 恒温培养箱 1台 |  |  |  |
| 3.4.2 | 隔板 3个 |  |  |  |
| 3.4.3 | 15W荧光灯 1盏 |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 4.1 | 二氧化碳培养箱A |  |  |  |
| 4.1.1 | 交货期60天 |  |  |  |
| 4.1.2 | 整机保修期限3年 |  |  |  |
| 4.1.3 | 不允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.2 | 二氧化碳培养箱B |  |  |  |
| 4.2.1 | 交货期60天 |  |  |  |
| 4.2.2 | 整机保修期限3年 |  |  |  |
| 4.2.3 | 不允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.3 | 二氧化碳培养箱C |  |  |  |
| 4.3.1 | 交货期10天 |  |  |  |
| 4.3.2 | 整机保修期限5年 |  |  |  |
| 4.3.3 | 允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.4 | 恒温培养箱 |  |  |  |
| 4.4.1 | 交货期60天 |  |  |  |
| 4.4.2 | 整机保修期限3年 |  |  |  |
| 4.4.3 | 不允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.5 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 5.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

- （三）付费损耗件清单（若有）

| 序号 | 损耗件名称 | 使用次数/期限 | 建议保修期 | 单价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

- 七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 1.本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业调研函

中小企业调研函（供应商填写）

参考《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，我司参加南方医科大学南方医院肾脏病医学中心细胞培养箱采购项目调研。相关企业的具体情况如下：

- 1.二氧化碳培养箱A的制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 2.二氧化碳培养箱A的供应商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 3.二氧化碳培养箱B的制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 4.二氧化碳培养箱B的供应商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 5.二氧化碳培养箱C的制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 6.二氧化碳培养箱C的供应商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 7.恒温培养箱的制造商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

- 8.恒温培养箱的供应商为   （企业名称）    ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，请选择一个）；在工商主管部门登记的主营业务（工商管理部门登记的主营业务有且只有一个，请认真核实后填写）为               。

企业名称（盖章）：

日期：

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件