[bookmark: _GoBack]（温馨提醒：
1.请潜在供应商如实填写内容，没有参与的采购包/标的可以自行删除;
2.每页加盖公章 
3.注：后附响应设备的公开宣传资料或检测报告或制造商出具的技术指标说明。）
1.主要商务要求
	标的提供的时间
	自合同签订之日起20个日历天内交货。

	标的提供的地点
	广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街2号。

	付款方式
	1期：支付比例30%,签订合同后，采购人自收到发票之日起10个工作日内向中标人支付合同总价的30%作为预付款。
2期：支付比例70%,全部合同货物到达交货地点，并安装调试，收到计量技术机构出具的检定/校准证书，并通过采购人组织的验收(含计量检定/控准)合格后，凭验收合格单或验收合格报告，采购人自收到发票之日起10个工作日内向中标人支付合同总价的70%。 
注：1.计量检定/校准费由中标人支付。2.付款形式：采用银行汇付（含电汇）形式

如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户。

	验收要求
	1期：1.交付验收标准为：按合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。 2.验收流程按采购人规章制度执行，由采购人组成验收小组（含中标人的人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构参与验收（需要计量校准的设备应提供国内法定计量机构计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）证书原件，证书上的委托方须有：广东省特种设备检测研究院佛山检测院，校准的项目由采购人根据投标文件的具体技术参数确定），验收时，采购人、中标人双方必须同时在场，验收完毕后做出验收结果报告。 3.货物安装调试完毕且正常运行后，中标人应向采购人提出书面验收申请，准备并向采购人提交验收文件，合同项下的全部货物按采购人验收流程验收通过，经采购人、中标人双方签署验收合格证明后，视为验收合格。 4.验收合格后，中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。 5.中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货交采购人。 6.采购人收货验收并不免除中标人对合同产品质量应当承担的责任，如果采购人在使用或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，中标人仍应承担责任。 7.如本合同所采购的产品因其自身特点导致采购人无法在验收当时发现其质量问题、设计、安装、制造、材料、工艺等缺陷，则采购人应享有合理的适用或测试使用期间，如在该期间内发现上述产品问题，则中标人应无条件为采购人提供换货或退货处理，在此种情况下中标人无权以采购人已签收作为已交付合格产品的抗辩。 8.因本合同产品质量存在缺陷造成人身、财产损害或者给采购人造成不良影响的，采购人有权要求中标人单独承担赔偿责任，中标人不得以非实际责任人进行抗辩，但中标人有权在赔偿后向生产者或其他实际责任人追偿。

	履约保证金
	不收取

	其他
	其他：
（一）报价要求，
（1）投标人的投标报价需包括但不限于：货物设计、制造、安装、随机零配件、标配工具、包装、运输保险、装卸、调试、培训、质保期服务、各项税费、配置测试系统、软件、验收、计量检定/校准及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用，采购人不再支付任何费用。投标报价超出本项目预算金额（含分项预算单价），将导致其投标无效。
（2）本项目采购预算总额包括采购代理服务费，由采购人委托中标人支付采购代理服务费用，投标人需将采购代理服务费计入投标报价中，但无需在分项报价表单列此项费用。

（二）设备要求，
1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。
 2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。
 3.有关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
（三）包装和运输，
1.中标人应提供运至交付地点所需要的包装，包装应符合经济、牢固、美观的要求，采取防潮、防晒、防锈、防震及防止其它损坏的必要措施，以防止货物在运转中损坏或变质。 
2.包装必须要符合相关法律、法规的要求，包括与环境、职业健康和安全有关的法律、法规标准。 
3.运输包装应根据产品的特点及国家相关标准标注有相应的运输标志。 
4.中标人负责将货物运输并卸载到采购人指定地点。
（四）安装与调试，
1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 
2.合同设备安装 （1）中标人负责合同设备的安装，一切费用由中标人负责。 （2）中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。
（五）质保期及售后服务，
1.质量保修范围：由于材料、工艺等问题而导致的产品功能失效、性能下降等缺陷(属于自然力或战争等不可抗力、人为因素等造成的除外)。 
2.本项目采购设备的质保期至少为1年。质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 
3.对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须负责提供满足采购人使用的设备予采购人临时使用。质保期内采购人对设备使用场景中的设备运行或操作有任何指导或临时培训的需要，中标人需在采购人服务通知后按上述时间响应及提供相关指导或培训直至采购人问题解决。结合现场工作实际场景，为采购人应用仪器开展作业，提供专业技术指导、操作答疑、案例分析等技术保障服务。
（六）培训要求，1.在设备安装和调试完成后，中标人应提供培训服务，提供专业技术人员对采购人使用设备人员和相关管理人员进行一周培训，并保证两名以上操作人员熟练掌握操作技术为止。 2.中标人需制定详细的培训内容和培训计划（至少包含培训体系、课程设置、人员安排、实施计划）。 3.如遇设备升级更新，中标人需及时提供更新操作指导。4.培训方式：技术培训、操作培训。 5.受训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定，若需要离开采购人所在地级市进行培训，所产生的培训、交通、住宿费用全部由中标人负责。
（七）投标人其他要求
1.投标人应针对本项目需求并结合项目特点制定安装调试方案、质量保证措施、培训方案及售后服务方案等；投标人须严格执行采购人各项规章制度，确保项目的正常运转。
2.其他：
（1）供应商提供承诺函、第三方书面声明、检测报告、资质证件、业绩成果等采购文件要求提供的材料作为响应文件组成部分的，供应商应保证资料内容书写正确、真实有效、完整一致。
（2）如采购文件要求提供检测报告的，供应商应当确保检测机构资质符合项目要求，检测报告内容、检测委托合同、相关发票等材料主体及信息一致。采购人有权要求中标人如实配合提供相关文件和材料原件做核对。





2.技术要求
2.1采购一览表
	序号
	包组
	核心产品要求（“△”）
	标的名称
	数量
（台）
	分项预算单价（万元）
	总价
（万元）
	所属行业
	技术要求

	1
	采购包一
	
	测厚仪
	47
	0.70
	81.62
	工业
	详见附表一

	2
	
	
	笔试电磁测厚仪
	4
	7.06
	
	
	详见附表二

	3
	
	
	涂层测厚仪
	1
	0.58
	
	
	详见附表三

	4
	
	△
	便携式金相显微镜
	1
	19.90
	
	
	详见附表四

	1
	采购包二
	
	磁粉探伤仪（两脚）
	6
	2.98 
	78.5
	工业
	详见附表五

	2
	
	
	磁粉探伤仪（三脚）
	2
	4.86
	
	
	详见附表六

	3
	
	
	超声检测装置
	5
	4.50
	
	
	详见附表七

	4
	
	
	埋地管道防腐层探测检漏仪
	2
	12.40
	
	
	详见附表八

	5
	
	
	气体分析仪
	3
	1.20
	
	
	详见附表九

	1
	采购包三
	
	全站仪
	14
	2.50
	45.05
	工业
	详见附表十

	2
	
	
	测温仪
	1
	0.4
	
	
	详见附表十一

	3
	
	
	激光测距仪
	11
	0.25
	
	
	详见附表十二

	4
	
	
	接地电阻测试仪
	13
	0.30
	
	
	详见附表十三

	5
	
	△
	转向参数测试仪
	1
	3.00
	
	
	详见附表十四

	1
	采购包四
	
	电子滴定器
	3
	0.67
	57.71
	工业
	详见附表十五

	2
	
	
	紫外可见分光光度计
	1
	7.00
	
	
	详见附表十六

	3
	
	
	分光光度计
	2
	1.50
	
	
	详见附表十七

	4
	
	
	硅酸根分析仪
	1
	2.00
	
	
	详见附表十八

	5
	
	
	钠离子计
	1
	1.50
	
	
	详见附表十九

	6
	
	△
	运动粘度测定仪
	1
	29.80
	
	
	详见附表二十

	7
	
	
	闭口闪点测定仪
	1
	3.00
	
	
	详见附表二十一

	8
	
	
	含油量分析仪
	1
	9.40
	
	
	详见附表二十二





附表一 测厚仪

	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1
	具备穿透涂层测厚、铸铁测厚、PE材料测厚、腐蚀测厚功能
	
	
	
	

	
	2
	具备自动测量能力，自动适配测量
	
	
	
	

	
	3
	自动调节增益
	
	
	
	

	
	4
	分辨率：0.01mm
	
	
	
	

	
	5
	测量模式：脉冲-回波，回波-回波
	
	
	
	

	
	6
	示值误差：≤±0.05（H＜10mm），≤±（0.5%H+0.01）（H≥10mm）H为被测工件厚度
	
	
	
	

	
	7
	测量范围：0.8~300mm
	
	
	
	

	
	8
	校准方式：一点、二点校准，试块校零，自动V路径校正
	
	
	
	

	
	9
	校准：带A扫描波形
	
	
	
	

	
	10
	测量功能：上下限报警，最小最大值、B扫描
	
	
	
	

	
	11
	防护等级：≥IP67防尘防水等级
	
	
	
	

	
	12
	声速：310m/s~18699m/s，含常用材料声速
	
	
	
	

	★
	13
	分辨率：0.01mm，验收时采用厚度相差0.01mm的标准试块进行验证；
	
	
	
	

	★
	14
	穿透涂层：自动测量模式下可穿透5mm厚涂层测量基材厚度；
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）








附表二 笔试电磁测厚仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	
	1.
	功能要求：设备为笔式外形，传感器和主机一体，探头采用快插式连接，方便现场更换探头。
	
	
	
	

	
	2.
	功能要求：设备轻便可手握，方便攀爬和狭窄空间使用，检测过程中不需要打磨工件表面，不需要耦合剂。
	
	
	
	

	★
	3.
	功能要求：电磁超声测厚仪主机具有A扫波形实时显示功能，无需连接其他显示设备，在主机上可直接设置自动模式、单闸门模式或双闸门模式。
	
	
	
	

	
	4.
	功能要求：电磁超声测厚仪主机自身带有数据存储功能，查看保存结果时可同时显示厚度值与A扫波形。（需提供保存结果图片进行佐证）
	
	
	
	

	
	5.
	功能要求：主机A扫波形可自由缩放，方便极端情况下手动测量。
	
	
	
	

	★
	6.
	功能要求：设备由主机和平板电脑组成，通过蓝牙无线连接，配置专业软件，可在手机/平板上查看A扫、B扫和C扫结果。
	
	
	
	

	★
	7.
	功能要求：主机高清液晶LED显示屏，实时显示当前电量、声速、温度补偿和温度修正、材料、金属厚度和工件表面非导电涂层厚度。
	
	
	
	

	
	8.
	功能要求：主机具有数据保持功能；
	
	
	
	

	
	9.
	功能要求：具备工件表面非导电涂层厚度同步测量功能。
	
	
	
	

	
	10.
	功能要求：具备探伤功能，可根据用户需求设置闸门，腐蚀信号超过幅值自动报警。（需提供主机界面图片进行佐证）
	
	
	
	

	
	11.
	功能要求：具备3D波形显示功能，2D/3D波形显示模式自由切换。
	
	
	
	

	
	12.
	功能要求：设备具有温度补偿功能，由高温导致的金属声速变化，可使用温度补偿功能。
	
	
	
	

	
	13.
	功能要求：可根据检测结果设置板材、管道3D模型，直接生成检测报告。（需提供主机界面图片进行佐证）
	
	
	
	

	
	14.
	功能要求：可自动生成带有工件异常处照片的报告，在异常处进行备注，报告格式可选择PDF版、WORD版。
	
	
	
	

	★
	15.
	功能要求：一体式扫描探头无需借用其他装置一体成型，可快速大面积扫描材料缺陷，并有配套软件做出腐蚀评估。（需提供探头图片进行佐证）
	
	
	
	

	
	16.
	功能要求：可匹配探头：常温探头、800℃高温探头、小径管探头、一体式扫描探头。
	
	
	
	

	
	17.
	技术参数要求：金属厚度测量范围：1.5-220mm。
	
	
	
	

	
	18.
	技术参数要求：测量精度：0.01mm。
	
	
	
	

	
	19.
	技术参数要求：传感器与检测工件之间的最大提离为：4mm。
	
	
	
	

	
	20.
	技术参数要求：使用常温传感器时，检测工件表面的工作温度范围：-20~+80℃；使用高温传感器时，检测工件表面最高温度：≥800℃。
	
	
	
	

	
	21.
	技术参数要求：非导电涂层的厚度测量范围：0~5mm。
	
	
	
	

	
	22.
	技术参数要求：非导电涂层厚度的测量误差：0.1mm±3%。
	
	
	
	

	
	23.
	技术参数要求：传感器相对于检测工件表面偏斜角度：±25°。
	
	
	
	

	
	24.
	技术参数要求：声速的调节范围：1000~9999m/s，步进为1m/s。  
	
	
	
	

	
	25.
	技术参数要求：可检测工件的最小曲率范围：5mm。
	
	
	
	

	
	26.
	技术参数要求：仪器可自动检出直径5mm以上平底孔缺陷，并显示准确数值。
	
	
	
	

	
	27.
	技术参数要求：声波类型：剪切波（横波）
	
	
	
	

	
	28.
	技术参数要求：供电：内置锂电池供电，连续⼯作时间≥8小时，间隔工作时间≥24小时。
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）




附表三 涂层测厚仪



	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1.
	测量范围覆盖0~5000μm；
	
	
	
	

	★
	2.
	测量精度不低于±(3%H+10)μm；
	
	
	
	

	
	3.
	显示屏：2.4 寸（320×240）IPS 彩色液晶屏
	
	
	
	

	
	4.
	存储量：≥200 个文件，每个文件可存储 1000 个测量值及 6 个统计数据
	
	
	
	

	
	5.
	背光：6档可调(自动，100%,80%,60%,40%,20%,)
	
	
	
	

	
	6.
	通讯接口 USB 2.0 全速（Full Speed）接口
	
	
	
	

	
	7.
	操作时间≥20 小时
	
	
	
	

	
	8.
	使用环境 -10 到+50℃ 无强磁场环境
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）





附表四 便携式金相显微镜

	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	基本参数：放大倍率覆盖100X-1000X，无线采集器≥1200万像素；自动对焦。
	
	
	
	

	★
	2. 
	对焦功能：具有智能图像识别功能。自动对焦；
	
	
	
	

	▲
	3. 
	对焦功能：20mm高度只需点击一次手机屏幕，系统便可自动成像，无需多次点动调节；
	
	
	
	

	▲
	4. 
	对焦功能：对于管道，系统可以自动识别曲率大小、并根据曲率大小自动寻找焦距。
	
	
	
	

	★
	5. 
	景深功能：具有智能图像算法功能，超大景深，即使被测物体严重倾斜(30°的焊缝斜角)，也能成像清晰。
	
	
	
	

	★
	6. 
	防震防抖功能：具有硬件和软件防振防抖功能，可通过手机APP操作实现智能图像算法和纠偏纠错；当物体受到附近电机工作（电源为50Hz交流电）造成的震动时，显微镜仍然可以清晰成像。
	
	
	
	

	★
	7. 
	现场固定能力：当检测对象为直径≥38mm的倒立弯管背弧面时，设备仍然可以稳定吸附，并可以实现自动对焦、景深融合和防震防抖等功能
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）







附表五 磁粉探伤仪（两脚）


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	
	1.
	极距35一210mm(可调);
	
	
	
	

	★
	2.
	提升力 交流≥45N
	
	
	
	

	★
	3.
	白光强度:1000Lx;
	
	
	
	

	
	4.
	供电方式:锂电池组;电池容量>50wh;
	
	
	
	

	
	5.
	磁轭与电池采用一体化设计，整机重量(含电池)≤2.5kg
	
	
	
	

	★
	6.
	灵敏度（任何电量时）A1:30/100 
	
	
	
	

	★
	7.
	黑光辐照度 ≥1000μW/cm²
	
	
	
	

	
	8.
	工作时间≥16h
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）





附表六 磁粉探伤仪（三脚）

	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	▲
	1. 
	三脚电磁探头和复合磁能电源组成的无线一体机
	
	
	
	

	★
	2. 
	灵敏度(任何电量时)：A1:30/100
	
	
	
	

	★
	3. 
	提升力(任何电量时)：≥118N
	
	
	
	

	
	4. 
	典型检测对像：接管焊缝、搭接焊缝、板板角焊缝、封头焊缝、平面焊缝
	
	
	
	

	
	5. 
	三脚旋转探头体积：175×135×210mm±0.01mm
	
	
	
	

	
	6. 
	三脚旋转探头重量：2.3kg，锂电池重量：500g
	
	
	
	

	
	7. 
	磁极间距：115×115×105mm
	
	
	
	

	★
	8. 
	白光光照强度：≥1000Lx
	
	
	
	

	★
	9. 
	黑光辐照度：≥1000μW/cm²
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）








附表七 超声检测装置


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	频带范围：0.4～20MHz,采样频率/位数：160MHz（硬件实时采样）；
	
	
	
	

	★
	2. 
	探测范围：0～10000 mm（钢中纵波）, 增益范围：120dB，0.1，1.0，2.0，6.0,步进动态范围：≥32dB；
	
	
	
	

	▲
	3. 
	垂直线性： ≤3% ,水平线性： ≤0.3%,分辨力：≥32dB；
	
	
	
	

	★
	4. 
	灵敏度余量：≥65dB（200mm～Ф2平底孔，2.5P20）；
	
	
	
	

	
	5. 
	仪器直接连接投影仪进行投影，可内置SD卡记录保存探伤数据。
	
	
	
	

	
	6. 
	具有智能拼音输入法及区位和数字输入法，可方便快捷的输入汉字或数字，方便查找已保存的探伤数据。
	
	
	
	

	
	7. 
	仪器具有超声信号连续记录装置
	
	
	
	

	
	8. 
	仪器具有按键背光灯设计，满足不同检测环境需求。
	
	
	
	

	▲
	9. 
	仪器内置各行业探伤标准，具有GB/T11345-2023缺陷智能自动评定功能，仪器可自动生成缺陷的参考、验收、记录和评定等级示图，可显示单个缺陷长度和累计长度。
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）






附表八 埋地管道防腐层探测检漏仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	▲
	1. 
	发射机的技术参数：①输出功率：0.5-25W或更高，自动调节或手动调节
	
	
	
	

	★
	2. 
	发射机的技术参数：②发射距离：0.03-5Km或更远
	
	
	
	

	▲
	3. 
	发射机的技术参数：③工作温度：－20℃～ +50℃
	
	
	
	

	★
	4. 
	探管仪的技术参数：①位置偏差：≤10cm；
	
	
	
	

	★
	5. 
	探管仪的技术参数：②测深范围：有效探测 0~20m深度范围内的大埋深管线；
	
	
	
	

	▲
	6. 
	探管仪的技术参数：③工作温度：－20℃ ～ +50℃
	
	
	
	

	★
	7. 
	检测仪的技术参数：①检漏精度：≥0.25mm2
	
	
	
	

	▲
	8. 
	检测仪的技术参数：②工作温度：-20℃ ～ +50℃
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）






附表九 气体分析仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	检测气体、范围及分辨率：空气中的可燃气体-0-100%LEL-0.1%LEL；
空气中的一氧化碳-0-100PPM-0.1PPM；
空气中的硫化氢-0-100PPM-0.01PPM；
空气中的氧气-0-30%VOL-0.01%VOL；
空气中的二氧化碳-0-2000PPM-1PPM；
空气中的氨气-0-100PPM-0.01PPM
	
	
	
	

	★
	2. 
	示值误差：≤±3% FS（电化学原理、催化燃烧原理）；≤±2% FS（红外原理）
	
	
	
	

	★
	3. 
	重复性：≤±1%
	
	
	
	

	▲
	4. 
	零点漂移≤±1%（FS/年）
	
	
	
	

	▲
	5. 
	响应时间≤20秒；恢复时间≤30秒
	
	
	
	

	
	6. 
	电池：连续工作时间＞24小时，充电时间＜7小时
	
	
	
	

	▲
	7. 
	防爆等级：Ex ia ⅡC T4 Ga
	
	
	
	

	▲
	8. 
	防护等级：IP65
	
	
	
	

	▲
	9. 
	环境压力：86kPa～106kPa
	
	
	
	

	▲
	10. 
	环境温度：-20℃～+55℃
	
	
	
	

	▲
	11. 
	环境湿度：10%～95%RH
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）










附表十 全站仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	测角精度不低于2″；
	
	
	
	

	★
	2. 
	测距精度不低于±(2mm+2ppm·D)；
	
	
	
	

	★
	3. 
	放大倍数≥30×
	
	
	
	

	▲
	4. 
	显示与照明：双面液晶大屏；屏幕多档背光，强光可视；
	
	
	
	

	▲
	5. 
	供电：锂电池连续工作≥12h，支持外接充电；低电压自动提示；
	
	
	
	

	
	6. 
	工作温度：-20℃ ~ +50℃；
	
	
	
	

	▲
	7. 
	防护等级：整机IP54及以上，防尘、防雨，工地露天可用.
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）




附表十一 测温仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1.
	测量范围：-10~+1500℃；
	
	
	
	

	★
	2.
	测量精度：±2℃或 1% 测量值；
	
	
	
	

	★
	3.
	红外分辨率：1℃(+1000.0~+1500.0℃)  0.1℃(-10.0~+999.9℃)
	
	
	
	

	
	4.
	50:1的光学分辨率，实现更安全，(距离被测物5 m = 直径10 cm测量区域)；
	
	
	
	

	★
	5.
	4点激光瞄准，精确定位测量区域；
	
	
	
	

	
	6.
	内置发射率表， 为各种表面快速选择准确的发射率值；
	
	
	
	

	
	7.
	带背光灯的显示屏，使该红外测温仪适用于各种照明条件情况；
	
	
	
	

	
	8.
	电池类型：3 AA电池 (或USB 连接PC软件)；
	
	
	
	

	
	9.
	电池使用时间：25小时(一般25℃，不带激光和背光显示); 10小时(一般25℃，不带背光显示)；
	
	
	
	

	
	10.
	存放温度：-30 ~ +50℃
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）




附表十二 激光测距仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	测量距离0.05m-60m，
	
	
	
	

	★
	2. 
	最小显示单位为0.001m，
	
	
	
	

	★
	3. 
	30m内测量精度不低于±1.5mm
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）









附表十三 接地电阻测试仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	▲
	1. 
	测量范围:0.01-12000
	
	
	
	

	▲
	2. 
	电流测量:0.00mA~20.0A
	
	
	
	

	★
	3. 
	钳口尺寸:32mm
	
	
	
	

	▲
	4. 
	交流电流测量范围:0-20A
	
	
	
	

	★
	5. 
	自定义HI/LO警报限制自动识别干扰信号
	
	
	
	

	★
	6. 
	数据保持/数据存储功能
	
	
	
	

	★
	7. 
	测量值超过报警设定值报警提示
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）





附表十四 转向参数测试仪
	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1.
	转向力：测量范围:0士300N
	
	
	
	

	★
	2.
	转向力：分辨力:0. 1N
	
	
	
	

	▲
	3.
	转向力：零点漂移:10min不大于2d
	
	
	
	

	▲
	4.
	转向力：鉴别力阈不大于 1d
	
	
	
	

	▲
	5.
	转向力：最大允许误差:士2%
	
	
	
	

	▲
	6.
	转向力：重复性:2%
	
	
	
	

	
	7.
	转向角：★测量范围:士1080度
	
	
	
	

	
	8.
	转向角：★分辨力:0.1度
	
	
	
	

	▲
	9.
	转向角：零点漂移:10min不大于1d
	
	
	
	

	▲
	10.
	转向角：最大允许误差:士2度
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）





附表十五 电子滴定器



	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	
	1. 
	体积计数范围：(0.01~99.99) mL
	
	
	
	

	▲
	2. 
	滴定管规格：＞10mL
	
	
	
	

	★
	3. 
	容量误差：±0.025mL；容量重复性：≤ 0.01mL
	
	
	
	

	★
	4. 
	分辨率：0.01mL
	
	
	
	

	★
	5. 
	滴定器可单独使用
	
	
	
	

	
	6. 
	滴定模式：定量添加、动态添加、单滴滴定
	
	
	
	

	
	7. 
	试剂回收：支持换向阀切换滴定/回流状态
	
	
	
	

	
	8. 
	主要配置：设备一套，说明书一份，保修卡一张，供货时提供第三方法定计量检定机构出具的校准/检定证书。
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）




附表十六 紫外可见分光光度计



	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	▲
	1. 
	光学系统：紫外可见分光光度计，采用双光束比例监测或双光束光学系统，确保基线长期稳定，满足高精度微量分析要求。
	
	
	
	

	★
	2. 
	波长范围：190nm～1100nm（无缝覆盖水汽分析所需波段）。
	
	
	
	

	▲
	3. 
	光谱带宽：具备多档可变狭缝（0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm），以适应不同显色反应的分辨率需求。
	
	
	
	

	▲
	4. 
	杂散光：≤0.2%T（220nm NaI；340nm NaNO2），保障微量成分测试的线性与准确度。
	
	
	
	

	★
	5. 
	波长准确度：±0.3nm（支持开机自动校准）；波长重复性：≤0.1nm（双光束系统）或 ≤0.2nm（双光束比例监测系统）。
	
	
	
	

	▲
	6. 
	光度准确度：±0.002 Abs（0～0.5 Abs）；±0.004 Abs（0.5～1.0 Abs）；光度重复性：≤0.001 Abs（0～0.5 Abs）；≤0.002 Abs（0.5～1.0 Abs）。
	
	
	
	

	
	7. 
	计量与合规：设备必须符合国家相关计量检定规程，验收时提供具备法定计量机构出具的合格校准/检定证书。
	
	
	
	

	▲
	8. 
	光源与维护：采用插座式氘灯、钨灯设计，更换光源时免去光学调试步骤，保障长期运行的稳定性
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）





附表十七 分光光度计
	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	整机硬件与光学系统：测光方式：比例双光束光路结构
	
	
	
	

	★
	2. 
	整机硬件与光学系统：单色器类型：Czerny-Turner结构，焦距160mm，光栅规格1200线/mm
	
	
	
	

	★
	3. 
	整机硬件与光学系统：检测器采用进口接收器，光源配置进口卤钨灯，光源切换波长340nm
	
	
	
	

	★
	4. 
	整机硬件与光学系统：光谱带宽1.8nm，波长检测范围325～1100nm，波长自动设定
	
	
	
	

	▲
	5. 
	整机硬件与光学系统：波长准确度≤±0.3nm，波长重复性≤0.1nm
	
	
	
	

	★
	6. 
	整机硬件与光学系统：杂散光指标：≤0.05%T（360nm处，NaNO₂测定）、420nm截止滤光片验证
	
	
	
	

	▲
	7. 
	整机硬件与光学系统：波长扫描分快、中、慢三档速度，支持全波段扫描、分波段扫描功能
	
	
	
	

	★
	8. 
	光度性能指标
1) 光度测量范围：
◦ 透光率：0.0～200.0%T
◦ 吸光度：-0.301～4.000A
◦ 浓度值：0.000～9999C
2) 光度准确度：±0.3%T；0～0.5A区间±0.004Abs；0.5～1A区间±0.008Abs
3. 光度重复性：≤0.15%T；0～0.5A区间0.002Abs；0.5～1A区间0.004Abs
4) 基线平直度±0.0015A（S款机型），基线漂移≤0.0009A/0.5h（开机2h、500nm测试）
5) 边缘噪声：100%T处≤0.2%T、≤0.0009A；0%T处≤0.1%T、≤0.0004A
	
	
	
	

	▲
	9. 
	操作与显示结构：
1) 配备8英寸彩色触控液晶显示屏，触控操作，人机交互便捷
2) 搭载自动校准功能，可一键自动调整0%T、100%T，标配8联池自动比色架
3) 整机模块化光机电一体化设计，结构稳定，抗环境干扰，长期运行稳定性强
4) 额定供电AC220V±22V 50Hz±1Hz，整机功率120W
	
	
	
	

	★
	10. 
	软件与数据功能:
1) 内置专用光谱分析软件，支持动力学时间扫描、GOTOλ、线性回归、浓度直读、峰谷自动检测
2) 配备标准USB数据交互接口，可直连电脑，海量存储图谱、检测数据、校正参数，支持二次开发接口
3) 具备断电记忆保护功能，断电自动保存图谱、回归方程、校正值，开机快速初始化进入测试状态
	
	
	
	

	▲
	11. 
	标准配置
1) 1cm标准比色皿架1套
2) 多规格适配比色皿架
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）





附表十八 硅酸根分析仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	测量范围：（0～200）μg/L；仪器示值误差：±2％F.S 
	
	
	
	

	★
	2. 
	分 辨 率：0.1μg/L ，重 复 性：1％ ，稳 定 性：±1％F.S／4h；
	
	
	
	

	
	3. 
	显示：192×64点阵液晶，可选择显示中文或英文。
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）






附表十九 钠离子计


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	测量范围：(1.00～8.00) pNa (0.23μg/L～2.3g/L)；读数响应时间：2min(25℃)
	
	
	
	

	
	2. 
	温度传感器： Pt1000 
	
	
	
	

	
	3. 
	温度测量范围： ( 0.0～99.9)℃ 
	
	
	
	

	▲
	4. 
	测温精度： ±0.5℃ 
	
	
	
	

	
	5. 
	测温分辨率： 0.1℃ 
	
	
	
	

	
	6. 
	温度补偿范围： (0.1～60.0)℃
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）






附表二十 运动粘度测定仪

	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	控温范围：20-100℃；
	
	
	
	

	★
	2. 
	控温精度不低于0.01℃；
	
	
	
	

	★
	3. 
	计时分辨率0.01s；
	
	
	
	

	★
	4. 
	重 复 性：≤0.5%；
	
	
	
	

	★
	5. 
	自动进样配备两个进样托盘，每个进样托盘配备12个进样孔，每个进样托盘可以进行预热，最高预热温度为70自动进样配备两个进样托盘。
	
	
	
	

	▲
	6. 
	显示屏：彩色液晶LCD ； 输入部件：外接键盘、触摸笔。
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）





附表二十一 闭口闪点测定仪


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	★
	1. 
	测量范围：40～370℃；
	
	
	
	

	★
	2. 
	分辨性：0.1℃；
	
	
	
	

	★
	3. 
	重复性：≤4℃；
	
	
	
	

	★
	4. 
	准确度：闪点值＜110℃时 ±1℃；
	
	
	
	

	
	5. 
	闪点值≥110℃时 ±2℃；
	
	
	
	

	▲
	6. 
	点火方式：电子引火、气体火焰；
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）




 
附表二十二 含油量分析仪		


	参数性质
	序号
	技术要求
	响应情况
（正/无/负偏离）
	响应品牌
	制造商
	制造商中小企所属情况（填写大型、中型、小型、微型）

	
	1. 
	仪器必须符合 GB/T 12152-2007《锅炉用水和冷却水分析方法 油的测定 红外光度法》
	
	
	
	

	★
	2. 
	测量原理：基于红外分光光度法，采用 三波数（2930 cm⁻¹、2960 cm⁻¹、3030 cm⁻¹）进行定量计算。波数准确度：≤ ±2 cm⁻¹。
	
	
	
	

	★
	3. 
	检出限：≤ 0.02 mg/L（水中油，全谱扫描）。重复性：RSD ≤ 1%。
	
	
	
	

	▲
	4. 
	自动化程度：包含自动萃取模块。
	
	
	
	

	
	5. 
	计量与合规：设备必须符合国家相关计量检定规程，验收时具备法定计量机构出具的合格校准/检定证书
	
	
	
	

	供应商可以提供的额外参数（如有）




3供应商证明资料（请根据实际情况提供）：

3.1. 测厚仪

3.2. 笔试电磁测厚仪

3.3. 涂层测厚仪

3.4. 便携式金相显微镜

3.5. 磁粉探伤仪（两脚）

3.6. 磁粉探伤仪（三脚）

3.7. 超声检测装置

3.8. 埋地管道防腐层探测检漏仪

3.9. 气体分析仪

3.10. 全站仪

3.11. 测温仪

3.12. 激光测距仪

3.13. 接地电阻测试仪

3.14. 转向参数测试仪

3.15. 电位滴定仪

3.16. 紫外可见分光光度计

3.17. 分光光度计

3.18. 硅酸根分析仪

3.19. 钠离子计

3.20. 运动粘度测定仪

3.21. 闭口闪点测定仪

3.22. 含油量分析仪


















