- 采购需求

### （一）项目一览表

| 采购标的 | 服务期 |
| --- | --- |
| 花都院区医疗设备二级维保服务 | 自合同签订之日起至2028年7月28日 |

### （二）服务设备范围

- 1.对本项目需维保设备实施巡检。

- 2.协助医学装备部对设备的入库管理。

- 3.对设备提供非保内维修、保内设备协助厂家维修并跟进。

- 4.协助医学装备部建立全院医疗设备操作培训、安全培训计划。

- 5.设计并提供医疗设备巡检及维修的规范sop文件。

- （三）服务设备清单

- 主要包括但不限于：

- 血压计、监护仪、输液泵、呼吸机、麻醉机、心电图机、脑电图机等急救类、生命支持类设备；

- 生物安全柜、通风橱、超净工作台等实验类设备；

- 高频电刀等手术类设备；

- 空气消毒机、医用冰箱以及其他各种中小设备。

- 本项目为我院花都院区（约床位1000张）的设备维保项目，所需维保设备将可能在服务期内有所增加。供应商应根据自身专业经验，对上述范围内或同类设备数量作估算，以评估投标风险。本项目要求总价包干，对所有属于服务设备范围的设备（含服务期内新增上述清单内或清单外的同类设备）提供维保服务（不含配件），采购人不因同类设备的增加而支付额外费用。

注：在本项目服务期内，因医院业务需要可能需增加维护维修的类似医疗设备，该部分仍需纳入本项目的服务设备范围中，且采购人不再支付相关费用。

### （四）项目技术（服务）要求

1、人员、场地、设备要求

- (1)派驻不少于5名技术服务人员常驻医院，其中岗位配置要求如下：至少配置1个项目主管岗位（具备5年或以上医院设备维修及管理经验）、1个设备管理人员岗位（具备3年或以上医院设备维修及管理经验）、2个设备维护保养巡检人员岗位（具备1年或以上医院设备维修及管理经验）。此外还须派驻1个驻点事务文员岗位。技术服务人员应为采购人提供对医疗设备存放环境的巡查、跟进设备接收与开机验收、协助医学装备部对设备的管理、协调厂家对临床科室培训，以及日常对验收后的设备维护与保养服务。要求技术服务人员须具备医疗设备专业技术，并具备仪器维护保养经验。

- ①设立本项目负责人（仅限 1人，可由前述技术服务人员兼任）：项目负责人须具备至少5年的医院设备维修及管理的经验。对医院的整体设备维护和运营管理服务的实施情况负责，监督各项服务工作的开展情况，与采购人相关部门进行协调。

- (2)驻点技术服务人员日常须按照医院工作时间（上午8：30—12：00，下午14：00—17：00），上班时间需根据医院要求机动调整，严格按照医院考勤制度上下班。本项目可能需要技术服务人员加班工作，加班的具体工作时间、工作内容由双方协商决定，但加班费已包含在投标总价内，采购人不再另行支付。正常上班时间，接到故障通知后，20分钟内响应维修；非正常上班时间，接到故障通知后，供应商需2小时内响应，将检测结果向医学装备部和相应科室汇报。若设备需要紧急维修的，供应商需4小时内到达故障现场，若设备不需要紧急维修的，则供应商须在工作日上班后马上处理。（维修要求见“2、（4）设备维修要求”）

- (3)供应商派驻人员必须遵纪守法、严格遵守采购人的各项规章制度、身心健康、无不良行为嗜好，具有较好的沟通能力、服务意识和积极的工作态度，统一着装，佩戴工作证，上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训，并接受医学装备部考核。在项目服务期内，供应商须建立完善且相对稳定的项目驻场团队，项目组成员调整须提前征得医学装备部同意，医学装备部有权要求更换被临床科室多次投诉、服务态度差、技术水平低的人员。

- (4)在工作期间如所派驻技术服务人员需调离医院，供应商须提前向采购人设备管理部门报备，同时需要再安排一名技术服务人员替代离开人员的工作，新派驻的人员需至少提前2周到院区交接工作，并在调离前完成工作交接和必要的岗前培训。新入职的技术服务人员资质需满足本项目驻场技术服务人员的资质要求。

- (5)供应商项目负责人及驻场技术服务人员应服从采购人的工作安排，遵守采购人的工作纪律及各项规章制度。

- (6)合同结束后，在采购人办理新服务合同期间或另行寻找其他服务公司期间，本项目供应商应妥善处理退场移交工作，并配合采购人进行项目相关的交接工作，直至新合同签订或新的服务公司进驻。（须提供承诺函，格式自拟）

- (7)供应商应设有设备和备件仓库，保证有能力支持采购人进行医疗设备管理和维护服务，以确保采购人不会因缺少备件或者备用设备导致日常运营受到影响（须提供设备和备件仓库的相关证明材料，包括但不限于仓库租赁合同或者自有产权证明文件、仓库照片等，投标文件中还应提供备件及备用设备保障方案）。

- (8)供应商应提供全国400电话或800电话，24小时热线服务。

2、工作要求

服务内容包括但不限于：设备巡检、维修、安全培训、设备清点（盘点）、设备派发安装、联系保修厂家等。每次维修后对医疗设备建立维修档案，包括记录设备报修日期、故障现象、维修处理过程、配件更换情况、价格等。配合医学装备部建立一套完整科学的设备维保、账册管理等档案资料，为定期科学管理账册、维护保养设备提供必要的依据，以满足三甲医院评审对设备维保管理标准的要求。

- 制定医疗设备季度巡检计划，每月按季度计划对科室进行巡检。

- ①　供应商需定期检查医疗设备使用和储存环境的温度、湿度及洁净度，确保其符合既定标准；对急救及生命支持类设备，必须验证其时间显示的准确性。一旦发现时间误差，应立即校正，并向设备使用部门人员提供设备时间调整的操作指导；确认设备使用部门是否依照急救及生命支持类设备的日常维护保养手册进行一级保养工作，并对执行情况进行监督，必要时提出改进意见；巡检时应检查医疗设备附件是否摆放有序，环境中有无杂物或纸屑堆积，操作台面是否保持清洁。所有检查结果均需详细记录；每月需对采购人急诊科、手术室、ICU、CCU、产房及血液净化中心等关键科室进行全面巡检。巡检范围涵盖从氧气接口到麻醉机、呼吸机等所有医疗设备，确保每一件设备都得到细致检查；在巡检过程中，一旦发现医疗设备存在隐患、检测遗漏或需要维修的情况，应立即采取措施解决，并及时向医学装备部及设备使用部门报告；每次巡检后，必须认真填写《医疗设备月度巡检记录表》，以确保所有巡检活动可追溯。

- ②供应商需对医疗设备的使用进行全面的安全检查，一旦发现有安全或风险隐患，要详细记录并及时指导设备使用部门人员进行整改。供应商需通过查阅每年的医疗设备培训记录，检查设备使用部门人员对医疗设备的操作熟练度和规范性。如有需要，供应商需提供现场指导培训，或者安排专业的厂家工程师进行针对性的培训。

- ③在巡检过程中，若遇到医疗设备故障，供应商需立即进行现场维修处理，以确保设备及时恢复和运行。（维修要求见“2、（4）设备维修要求”）

- ④为了满足三级公立医院绩效考核的要求，供应商还需每月详细记录巡检情况，对发现的问题进行及时的整改指导，并对整改效果进行客观评价，确保医疗设备的使用达到PDCA质量改进循环的效果。此外，供应商必须组织专门的团队来负责巡检任务，且每月需对该巡检团队进行严格的考核和检查，以保障整体医疗设备的安全与高效运行。

- ⑤供应商需在每月25日前完成月度计划巡检，并在每季度最后一个月的25日前提交季度工作报告及下季度的工作建议和计划。年度合同的服务期最后一个月的25日前，需完成年度总结，整理并分析全年的维修数据，形成医疗设备维护保养管理的全面总结。

- 医疗设备保内维修服务

- ①提供医疗设备维修处理规范sop文件，配合医学装备部完成日常医疗设备故障的排除、维修，要求派驻人员具备本项目所需的故障判断和维修能力。

- ②维修中需更换配件或外修产生的费用由医院支付，供应商须协助医院开展询价工作，收集报价方案供医院比较选择。

- ③对于急救类生命支持类以及其他特殊设备，在接到报修后，须第一时间到场排查设备并对故障类型和故障原因作初步判断，若判断现场能处理，应及时完成维修，如判断不能在短时间内完成维修，应及时把情况报告科室，并提供相应的备选方案。

- ④维修结束及时做好维修记录并协助医学装备部完善相关的维修流程。

- 协助医学装备部建立全院医疗设备操作培训、安全培训计划

供应商应协助医学装备部建立医疗设备使用人员的操作培训和考核制度。需定期组织针对医疗设备的操作培训，并进行考核（考核方案由供应商制定，并向医学装备部备案）。供应商应指导医疗设备使用人员执行日常保养任务，确保医疗设备按规范操作。供应商应保存医疗设备使用人员的培训考核记录和持续改进记录。培训频次不少于1次/年，培训内容应包括但不限于：

- ①医疗设备安全使用培训：教授如何检测仪器设备的电气安全，防止电击，以及电击的预防措施等。

- ②医疗设备维护保养培训：提供日常保养常识、小故障处理指南，制作简易操作卡片附于设备背面，以最小化因误操作引起的故障。

- ③医疗设备正确使用培训：说明正确使用须知、设备正确操作流程，并指出常见误操作及注意事项。

- 设备维修要求

- ①设备维修工作将严格遵循采购人既定的维修制度。常驻工程师负责对采购人出现故障的医疗设备进行故障排查、问题解决和备件更换，包括但不限于负责线路、供电部分故障的检修，负责软件系统的管理和恢复等；

- ②供应商须对设备常见故障制作维修手册；

- ③供应商须定期对常驻工程师进行技术培训和服务培训，确保提高故障维修能力；

- ④供应商须定期总结维修经验，提前做好维修准备，减少维修响应时间；实时跟踪环境因素和季节因素，预防设备在不同环境下可能出现的高故障频率；

- ⑤常驻工程师应定期深入临床科室，对医疗设备进行细致检修，并协助医疗设备使用人员更深入地了解医疗设备及器械的性能。通过提供必要的培训和指导，帮助他们提升设备使用和维护保养的水平，旨在减少医疗设备及器械的损坏风险。同时，常驻工程师必须对医疗设备的每一次维修进行详细登记，深入分析维修原因，并将相关信息及时反馈给使用科室，以便其采取预防措施。此外，常驻工程师应保持与设备使用部门人员的密切沟通，及时纠正错误操作，并为他们提供持续的技术支持。

- ⑥供应商负责对无需更换零配件的故障设备进行修复处理；如需更换配件和耗材，供应商负责检测及确定故障后，向医学装备部和设备使用部门汇报，协助医学装备部联系厂家或其他第三方维修公司提供医疗设备整体二级维修服务，并与设备使用部门沟通说明情况，告知外修所需或配件购买所需的时限，做好沟通工作。

- ⑦针对急救类、生命支持类、重点科室关键设备以及其他特殊设备（包括但不限于：维保时间过长或唯一性的检验类、生命支持类、急救类设备等直接影响全院正常运作的医疗设备），供应商在接到报修要求后，必须无偿提供备用设备（提供的备用设备须符合国家相关要求），以确保采购人在设备维修期间依然有设备可供使用。在备用机到位后，供应商再进行故障设备的维修工作。若遇到特殊情况导致无法在指定时间内完成维修，供应商需及时与设备使用部门进行充分沟通，并给出相应的备选解决方案。此外，在设备故障需要更换维修配件时，供应商应积极协助医学装备部开展询价工作，并提供多种报价方案供医学装备部参考和选择，以便医学装备部根据实际情况做出最优决策。

- ⑧对保修期内的设备，出现问题时及时与保修厂方联系，对维修结果进行跟进，对维修结果做好相应的维修记录。

- 设备管理

- ①供应商须根据医疗设备使用年限、维修记录、配件更换统计及计量检测和校准结果等安全监测报告，评估医疗设备使用的风险程度，为医学装备部提供新增和淘汰设备的参考，确保所有医疗设备每年至少进行一次风险评估。

- ②供应商须协助医学装备部完成医疗设备的安装、培训、调配、使用管理等任务。

- ③供应商须协助医学装备部编制医疗设备操作规程，以及其他医疗设备规范化管理的相关文件和资料。

- ④供应商须协助医学装备部对已购买年保设备进行维修和保养工作，包括但不限于放射科大型设备等（如CT、MR、DR等）。

- 设备保养要求

- ①在服务期内，供应商须提供医疗设备预防性保养计划，设备维护保养流程，设备维护保养标识，订立规范的维护流程和完善的维护档案，在每次维护保养服务后详细记录维护单位、故障现象、维修内容、维修日期、维修结果等资料；分别按月份和年度向医学装备部提供电子版的设备维护保养明细和维护保养总结，供医学装备部分析，为更好地开展维护服务工作提供依据。

- ②须协助医学装备部规范医疗设备的保养流程，配合医学装备部完成全院设备的保养工作。根据设备风险等级制定保养计划，高风险设备每季度保养一次，中低风险设备每半年保养一次，并对需要深度保养的设备进行相应保养，同时出具保养报告。

- ③具体设备保养要求

- 外观检查：检查设备各按钮、开关、旋钮有无松动及错位，插头插座有无氧化、锈蚀或接触不良，电源线有无老化，散热风扇排风是否正常，各种连接线的连接和管道连接是否正确。

- 清洁保养：对医疗设备进行定期清洁保养，包括设备表面清洁、散热风扇清洁检查、滤网除尘清洁、机械运动部分加油润滑、气管路检查泄露和老化、设备稳固性检查、电源部分检查、安全检查、功能测试检查，避免或减少设备的故障发生，提高设备的使用率，延长设备的使用寿命。

- 配件更换：对损坏或已达使用寿命、性能下降且不合要求以及设备说明书中规定要求定期更换的配件进行及时更换，对设备内置电池电量不足的情况及时进行充电，以避免设备因部件故障导致无法正常工作。

- 功能检查：设备通电检查各指示灯、指示器是否正常，进入各功能设置模式，通过调节、设置相关开关和按钮，检查设备各项功能是否正常。同时，通过模拟测试，检查设备各项报警功能是否能正常触发。

- 标签更换及补充：如在设备保养过程中发现设备无标签或标签脱落、损坏，及时与医学装备部沟通是否需要更换或补充，并协助医学装备部完成标签制作及粘贴。

- 记录与报告：对设备的保养情况及时进行记录，包括保养时间、保养内容和检查结果等，并出具保养报告。