正本/副本

湛江市第一中医医院医疗设备询价采购  （编号：2026ZYH006）

响应文件

项目名称：

品    牌：

型    号：

报名单位名称（盖章）：

报名单位地址：

报名单位联系人：

联系方式：

邮    箱：

备注：

1、每个项目一份产品资料书，不接受装订不规范的文件。

2、产品资料书纸质版外包装使用此封面，封口处贴封条并加盖公章。

目 录

一、设备信息表	3

二、功能要求响应情况表	4

三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况	20

四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函	21

五、产品安装场地要求条件	22

六、产品白皮书及产品彩页	23

七、资质审查	24

八  用户名单	25

九 售后承诺	26

十、 产品报价单	27

# 一、设备信息表

设备信息表

| 公告名称 | 湛江市第一中医医院医疗设备询价采购公告 （编号： ） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公告项目名称 |  |  |  |
| 报名单位名称 （加盖公章） |  |  |  |
| 报名单位地址 |  |  |  |
| 报名时间 | 202 年 月 日 |  |  |
| 报名单位联系人 |  |  |  |
| 报名单位座机 |  |  |  |
| 联系人手机号码 |  |  |  |
| 报名单位电子邮箱 |  |  |  |
| 产品名称 | （注：一个产品一张报名表） |  |  |
| 产品型号 |  |  |  |
| 生产厂家 |  |  |  |
| 产品数量 |  |  |  |
| 医疗器械类别 | □一类 □二类 □三类 □未纳入管理类 | 国产/进口 | □国产 □进口 |
| 产品单价（含税） |  |  |  |
| 产品总价（含税） |  |  |  |
| 质保期（年） |  |  |  |

# 二、功能要求响应情况表

# 核酸扩增检测分析仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：核酸扩增检测分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 通道独立,每个通道独立运行，互不干扰 |  |
| 1.2 | 多种项目同时开展,同检测通道可以随时开展不同项目检测 |  |
| 1.3 | 无批次限制，随来随检,每个通道可单独操作，无批量关联，随时可以使用 无检测任务的通道 |  |
| 1.4 | 试剂耗材无需冷冻保存，随拿随用,冷藏保存，无需恢复室温即拿即用 |  |
| 1.5 | 磁珠法核酸提取,采用经典磁珠法可靠核酸提取方式 |  |
| 1.6 | 全封闭的试剂，集合全部功能，提升生物安全性,一体式完成磁珠核酸、扩增，提高安全性 |  |
| 1.7 | 多种项目扩增检测,呼吸道、生殖道、结核等 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 ☑ 否 □ |  |
| 2.1 | 材价格需要单独报价，格式自拟 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 核酸扩增检测分析仪 |  |
| 3.2 | 电源线 |  |
| 3.3 | USB数据连接线 |  |
| 3.4 | 熔断丝5*20mm |  |
| 3.5 | U盘 |  |
| 3.6 | 说明书 |  |
| 3.7 | 出厂检验报告单 |  |
| 3.8 | 合格证 |  |
| 3.9 | 保修证 |  |
| 3.10 | 装箱单 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 需配备连接LIS的电脑 |  |
| 5.2 | 需免费连接LIS |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 | 检测原理： | 基于荧光聚合酶链反应原理 |  |
| 6.2 | 检测通量： | ≥16 |  |
| 6.3 | 可适用多种样本类型 | 咽拭子、痰液、生殖道拭子、尿液 |  |
| 6.4 | 检测模式： | 磁珠法核酸提取、扩增检测均在同一封闭试剂内完成；原始样本加样后上机至结果报告过程，无需任何手工操作。 |  |
| 6.5 | 检测时间： | 视检测项目而定，呼吸道项目 ≤30分钟 |  |
| 6.6 | 检测模块： | 每个检测通道独立运行，可实 现来样即测，不受批次影响， 运行中可随时插入检测任务。 |  |
| 6.7 | 核酸提取方式： | 仪器完成离心柱或磁珠法提取 |  |
| 6.8 | 不同通道可同时开展不同项目检测 |  |  |
| 6.9 | 配套试剂 | 具有三类NMPA认证 |  |
| 6.10 | 配套试剂新冠甲乙流要内源性内标 |  |  |
| 6.11 | 仪器及配套试剂具有三类NMPA认证。 |  |  |
| 6.12 | 结果判读及报告： | 系统仪器可实时采集荧光信号并自动生成实时荧光曲线，通过对荧光信号变化的分析实现自动判定并报告检测结果。 |  |
| 6.13 | 试剂预分装、无需配液 | 内含磁珠法提取。检测过程中不涉及试剂管外液体转移过程，液体不与空气接触，避免 交叉污染 |  |
| 6.14 | 仪器具有磁珠法提取功能 |  |  |

- 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 全自动化学发光免疫分析仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：全自动化学发光免疫分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | - 测试速度：单模块≥600个测试/小时； |  |
| 1.2 | - 第一份结果时间：≥15分钟 |  |
| 1.3 | - 试剂位≥50个，支持随时连续装载，替换 |  |
| 1.4 | - 采样针使用一次性吸头(TIP头)、避免加样污染 |  |
| 1.5 | - 携带污染率≤0.1ppm |  |
| 1.6 | - 剂配套校准品、质控，无需另购 |  |
| 1.7 | - 剂仓采用RFID射频识别技术，插入即读取全部试剂盒信息 |  |
| 1.8 | - 持全自动清洗液配制，浓缩清洗液可直接上机 |  |
| 1.9 | - 通讯模式：支持LIS双向通讯功能.免费连通LIS |  |
| 1.10 | - 可检测EB病毒早期抗原、衣壳抗原 |  |
| 1.11 | - 反应杯采用一次性单杯设计，提高利用率，搭配存储模块一次可装载反应杯≥3000 个，支持连续装载，实时数量显示 |  |
| 1.12 | - 样本位：≥300个，测试过程中可连续装载、替换，急诊优先，具有自动重测功能 |  |
| 1.13 | - 可拓展性：可与同型号仪器互联，具备前处理功能 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 ☑ 否 □ |  |
|  | 耗材名称 |  |
| 2.1 | EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) |  |
| 2.2 | EB病毒早期抗原IgA抗体检测试剂盒(化学发光法) |  |
| 2.3 | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) |  |
| 2.4 | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) |  |
| 2.5 | EB病毒衣壳抗原IgA抗体检测试剂盒(化学发光法) |  |
| 2.6 | 材价格需要单独报价，格式自拟 |  |
| 2.7 |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 须配置连接LIS的电脑(整套) |  |
| 3.2 | 需免费连接LIS |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 全自动精液分析仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：全自动精液分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 精子浓度检测：动计算单位体积内的精子数量。 |  |
| 1.2 | - 精子活力分析：分类统计前向运动、非前向运动、不动精子百 分比。 |  |
| 1.3 | - 运动参数测量：检测曲线速度、直线速度、平均路径速度、侧 摆幅度、鞭打频率等多项动力学指标。 |  |
| 1.4 | - 形态学分析：识别正常与异常精子，分类统计头部、颈部、 尾部缺陷。 |  |
| 1.5 | - 视频录制与回放：可录制精子运动视频，支持离线分析与轨 迹回放。 |  |
| 1.6 | - 双样本对比：支持样本A与样本B同步分析并对比数据。 |  |
| 1.7 | - 质控功能：内置质控珠、外部质控、内部质控模块，支持 X-Bar图绘制 |  |
| 1.8 | - 病历管理：支持患者信息录入、存储、查询与删除。 |  |
| 1.9 | - 报告生成与打印：自动生成检验报告，支持多种报告格式导出为 文件或图像。 |  |
| 1.10 | - 系统标定：可对显微镜放大倍数进行标定，消除硬件误 差。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 生物显微镜：三目生物显微镜 10X 20X 40X 100X |  |
| 3.2 | 数字相机 |  |
| 3.3 | 一体式电脑 |  |
| 3.4 | 精子计数板：红宝石10μm |  |
| 3.5 | 加密狗：USB接口 |  |
| 3.6 | 恒温控制器 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 需免费接通LIS |  |
| 5.2 | 需配备连接LIS的电脑 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 | 单一视野精子检测数量 准确度 | 单一视野精子检测数量为0个～1000个;误差：0个，绝对偏差±1个；1个～1000个，相对偏差：±0.2%。 |  |
| 6.2 | 采集视野的数量 | 一次检测中，对同一样品可采集图样的视野的数量1 场～120场，任选。 |  |
| 6.3 | 对一个视野图像的计算 分析时间 | 自开始计算至结果(分析结束显示结果)显示所需时间 不大于2s(不包括样品制配及视野调整、选择所用时间)。 |  |
| 6.4 | 精子运动视频图像 | 精子运动视频显示清晰，每个运动视频拍摄时长≥1s, 且拍摄的视频能被完整分析。 |  |
| 6.5 | 温度控制 | 恒温板设定温度37℃,温度偏差不超过±0.5℃。 |  |
| 6.6 | 精子形态学分析 | 精子质量检测系统应能识别正常形态精子及异常形态精子，识别符合率≥80%。 |  |
| 6.7 | 重复性 | 精子质量检测系统进行浓度分析，检测结果的变异系数 (CV)≤7%。 |  |
| 6.8 | 每场所采集的帧数 | 对每一场样品采集的帧数为1帧～120帧，任选。 |  |
| 6.9 | 精子质量检测系统分析软件 | 软件具有对精液主要性能数据进行分析统计的功能。 a)软件具有对精子运动状况进行测定的功能。 b)软件具有保存病人姓名、精液样本信息等病案管理 资料的功能。 c)软件具有打印输出检验报告的功能，可将报告单导 出为文件或图像格式。 d)软件具有报告编辑、存储、查询功能。 e)软件根据分析图像可以人工审核修正结果。 f)软件具备形态学自动分析功能，可识别分析正常、 头部、颈部、尾部形态。 g)可录制视频，并对录制存储的视频进行分析检测。 h)具有实时连续跟踪精子运动的功能，所形成的精子 运动轨迹可以反复播放。 i)软件具有质控功能。 |  |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 全自动生化分析仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：全自动生化分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 测试/小时：大于等于2200 |  |
| 1.2 | - 测光方法：支持双波长和或单波长。包 括终点法、速率法、固定时间法、比浊 法等。 |  |
| 1.3 | - 长范围：340-1000nm,具备多个波长， 可满足多种检测项目需求。 |  |
| 1.4 | - 试剂瓶规格：有多种规格可选 |  |
| 1.5 | - 加样系统：样本针功能：液面探测、凝 块检测、堵针检测、吸样量不足监测、 防撞功能。具备自动稀释功能，且稀释 时不影响仪器通量。液面探测、试剂量 不足检测、余量检测、自动防撞。 |  |
| 1.6 | - 通讯模式：支持LIS双向通讯功能并免 费连接。 |  |
| 1.7 | - 处理功能：可选配连接前处理系统， 具有前处理功能 |  |
| 1.8 | - 急诊功能：支持急诊及优先 |  |
| 1.9 | - 复测功能：具备自动复测功能，可同时 使用原始样本或稀释后样本复测。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 ☑ 否 □ |  |
| 2.1 | 耗材价格需要单独报价，格式自拟 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 需免费接通LIS |  |
| 5.2 | 需配备连接LIS的电脑 |  |
| 5.3 | 电源：220v±10% |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 | 恒温系统： | 采用循环水浴式控温， 非其它液体添加方式，精度可达37.0± 0.1℃; |  |
| 6.2 | 搅拌系统 | 采用非接触式(超声波) 搅拌，可最大限度消除搅拌所带来的交叉 污染 ； |  |
| 6.3 | 试剂系统： | 全部试剂通道开放，可 以选择使用国产品牌和进口品牌试剂 |  |
| 6.4 | 登录分析项目： | 214项(含ISE(K、Na、Cl)3 项、计算项目8项、血清信息3项 |  |
| 6.5 | 分析方法： | 1点法、2点终点法、2点速率 法、速率A法 |  |
| 6.6 | 计算功能： | 项目间计算、数据补偿、重复 性检查 |  |
| 6.7 | 监视器功能： | 反应过程监视、数据监视、 校准追踪、工作曲线等 |  |
| 6.8 | 质控管理： | 实时质控管理、日内质控管理、 日间质控管理 |  |
| 6.9 | 样品装载量： | ≥5位置样品架，单次最大可 装载≥300个样品 |  |
| 6.10 | 试剂装载数： | 70个双试剂位，全试剂位冷 藏 |  |
| 6.11 | 样品针堵塞检测： | 具备采用压力变化检测方式《MTS系统》) |  |

参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 全自动糖化血红蛋白分析仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：全自动糖化血红蛋白分析仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 测试速度：≤58 S/T |  |
| 1.2 | 检测原理：离子交换高效液相色谱法(HPLC) |  |
| 1.3 | 检测模式：糖化血红蛋白检测模式(可识别HbE、HbD、HbS、HbC、HbJ 五种血红蛋白变异体) |  |
| 1.4 | - 报告参数；HbA1c(可洗脱HbAla、 HbA1b、HbF、LA1c、HbA0、V Win) |  |
| 1.5 | - 样本类型：全血、稀释血 |  |
| 1.6 | - 进样系统：110个自动进样位，1个急诊位 |  |
| 1.7 | - 试管摇匀功能：仪器支持试管颠倒摇匀功能 |  |
| 1.8 | - 采样量：全血<3μl、稀释血<2μl |  |
| 1.9 | - 检测范围：2.8%~20.5% |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是☑ 否 □ 是否专机专用耗材 是 ☑ 否 □ |  |
| 2.1 | 耗材价格需要单独报价，格式自拟 |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 主机 |  |
| 3.2 | 电源：a.c.100V~240V,50Hz/60Hz |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 需免费接通LIS |  |
| 5.2 | 需配备连接LIS的电脑 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 | 检测原理 | 离子交换高效液相色谱法(HPLC) |  |
| 6.2 | 显示屏 | 10.1英寸彩色液晶触摸屏 |  |
| 6.3 | 检测模式 | 糖化血红蛋白检测模式(可识别HbE、 HbD、HbS、HbC、HbJ五种血红蛋白变 异体) |  |
| 6.4 | 样本类型 | 全血、稀释血 |  |
| 6.5 | 进样系统 | ≥110个自动进样位，≥个急诊位 |  |
| 6.6 | 测试速度 | 最快检测速度<58s/T |  |
| 6.7 | 报告参数 | HbAlc(可洗脱HbAla、HbA1b、HbF、 LAlc、HbA0、V Win) |  |
| 6.8 | 结果报告单位 | 可报告IFCC/NGSP结果 |  |
| 6.9 | 重复性 | CV<1.0% |  |
| 6.10 | 检测范围 | 2.8%~20.5% |  |
| 6.11 | 准确度 | 相对偏差±3% |  |
| 6.12 | 携带污染率 | ≤1.5% |  |
| 6.13 | 采样量 | 全血<3μl、稀释血<2μl |  |
| 6.14 | 样本类型测试模式 | 能提供常规全血模式、贫血模式、稀释血 模式三种样本类型测试模式 |  |
| 6.15 | 样本管规格 | 静脉采血管宽◎ 12~15mm;高75~100mm |  |
| 6.16 | 条码扫描 | 系统支持旋转扫描条形码功能 |  |
| 6.17 | 试管摇匀功能 | 仪器支持试管颠倒摇匀功能 |  |
| 6.18 | 吸样方式 | 样本管帽穿刺进样 |  |
| 6.19 | 打印功能 | 支持热敏打印，也可支持外接打印 |  |

# 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 双目显微镜设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：双目显微镜 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 主要用于染色样本的明场观察； |  |
| 1.2 | 眼点高度≥432.9mm; |  |
| 1.3 | 带固定防脱离锁栓，在360度旋转时， 防止观察筒脱离； |  |
| 1.4 | - 光源是由底部安装，令整机高度一体 化，有很好的光透效率，LED光源使 用寿命长≥20000小时； |  |
| 1.5 | - 最高分辨率0.27um。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 显微镜主机(配有用于透射光照明的双目镜筒，一对目镜10X(F.N.20),四孔物镜转盘，机械载物台，阿贝聚光镜以及平场物镜(4X、10X、40X、100X），LED光源一台） |  |
| 3.2 | 防尘罩1个 |  |
| 3.3 | 电源线1个 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 | 需免费接通LIS |  |
| 5.2 | 需配备连接LIS的电脑 |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |
| 6.1 |  | 国际标准的齐焦距离≤45mm的无限远 光学校正系统 |  |
| 6.2 |  | 观察筒可进行瞳距及屈光度调节，瞳距调节范围不窄于48-75mm,眼点可调节距离不窄于377-427mm,倾斜角度≤30°, 铰链式，眼点高度≥432.9mm,光路视野 FN≥20 |  |
| 6.3 |  | 平场消色差物镜4个，4X、10X、40X、 1 0 0 X o ; 数 值 孔 径 N .A 值 分 别 ≥ 0.1/0.25/0.65/1.25,工作距离WD分别≥ 27/8/0.6/0.13mm |  |
| 6.4 |  | 带收纳电源箱及收纳电源适配器箱 |  |
| 6.5 |  | 钢丝底部传动机械载物台，无突出锯齿 状支架及轨道 |  |
| 6.6 |  | 带固定防脱离锁栓，在360度旋转时，防止观察筒脱离，视场数≥20,倾斜角度≤30°0,瞳距调节范围不窄于48-75mm |  |
| 6.7 |  | 与显微镜机身固定的内旋式≥4孔物镜转盘 |  |
| 6.8 |  | 要求所提供的LED照明系统必须质量优秀，有很好的光透效率，LED光源使用寿命长≥20000小时，要求光源是由底部安装，令整机高度一体化 |  |
| 6.9 |  | 需要提供厂家或者总代理的售后服务承 诺书，原件备查 |  |

# 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 全自动尿液分析流水线设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：全自动尿液分析流水线 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 全自动干化学尿液分析仪：与适配试剂配合使用，可测量人体尿液样本中尿胆原、 胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度、维生素 C、微白蛋白肌酐、尿钙、尿液颜色、浊度、电导率。 全自动尿液有形成分分析仪：用于人体尿液中有形成分的分析和计数，可检测正常 红细胞、小红细胞、棘形红细胞、影红细胞、其他异性红细胞、白细胞、白细胞团、 鳞状上皮细胞、肾小管上皮细胞、尾形上皮细胞、小圆上皮细胞、透明管型、颗粒 管型、蜡样管型、宽大管型、其他管型、杆菌、酵母菌、假丝酵母菌、一水草酸钙 结晶、二水草酸钙结晶、尿酸结晶、磷酸铵镁结晶、无定型盐类结晶、其他结晶、 精子、粘液丝、疑似球菌。 |  |
| 1.2 | 具备尿液分析试纸条拍照存储功能及有形成分拍摄存储功能，可对急诊尿液干化学 分析的样本原始检测结果进行存储。 |  |
| 1.3 | 可快速对每个尿液中有形成分进行超过2000幅图片的高清拍摄，并由AI进行多达 29项有形成分自动分类识别，尿有形成分自动识别准确率超过98%,对一些尿中异 常成分，如肾小管上皮细胞、管型、异性红细胞等，均可清晰拍摄并自动识别，提 示临床疾病信息，如急性肾损伤，适合急诊使用。 |  |
| 1.4 | - 可提供红细胞位相报告功能，可独立出具尿红细胞位相报告，对于急诊血尿病人 快速进行血尿来源的提示 |  |
| 1.5 | - 可提供尿颜色、浊度、比重、电导率、渗透压五项理学指标；干化学可选择10-14 项尿液分析试纸进行检测，同时提供A/C,P/C比值 |  |
| 1.6 | - 单模块干化学检测速度360个测试/小时，有形成分检测速度180个测试/小时，2+4 模块尿液分析流水线联合检测速度为720个标本/小时。 |  |
| 1.7 | - 检测成本低，只消耗尿液分析试纸、清洗液及尿有形成分分析用鞘液。 |  |
| 1.8 | - 有完善的质量控制体系，包括尿液干化学质控品、尿液干化学与理学复合多项质控 品、尿干化学与有形成分复合质控品、尿有形成分质控品、校准品、聚焦液等。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 需配备连接LIS的电脑 |  |
| 3.2 | 免费连接LIS |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(5)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |
| 5.1 |  |  |
| 5.2 |  |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

# 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 心电监护仪设备功能要求响应情况表

| 序号 | 设备名称：心电监护仪 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 功能要求 | 报名公司响应 |
| 1.1 | 实现心电(ECG)、血氧饱和度(SpO₂)、无创血压(NIBP)、呼吸(RESP)四大基 础参数实时监测，精准显示各项参数数值及波形，适配不同人群测量模式，确保弱灌 注、运动等特殊状态下测量稳定。 |  |
| 二 | 是否需要配套使用耗材 是□ 否 ☑ 是否专机专用耗材 是 □ 否 ☑ |  |
| 三 | 配置要求 |  |
| 3.1 | 1.核心监护参数 心电(ECG) 导联模式：3导联/5导联/12导联(按需),支持标准/监护/滤波模式 心率范围：15^300次/分，精度±1次/分或±2% 抗十扰：抗肌电、工频、电刀干扰，具备起搏检测功能 心律失常分析：自动识别室早、室速、室颤、房颤、停搏等，≥10种心律失常报警 |  |
| 3.2 | 2.血氧饱和度(SpO₂) 测量范围：0~100%,精度±2%(70%100%) 脉率范围：20`250次/分，支持成人/小儿/新生儿探头 抗运动干扰、弱灌注下稳定测量 |  |
| 3.3 | 3.无创血压(NIBP) 测量模式：手动/自动/连续/间隔测量，成人/小儿/新生儿袖带 测量范围：收缩压20~270mmlg,舒张压10~220mmHg,平均压15`240mmHg 精度：±3mmllg或±2%,过压保护、袖带自检功能 |  |
| 3.4 | 4、呼吸(RESP) 测量方式：阻抗法/胸阻抗法，范围0~120次/分 呼吸暂停报警(默认20秒，可调节) |  |
| 3.5 | 硬件与显示配置 1.显示屏 尺寸：≥10.4英寸(常规),≥12英寸(ICUI/手术室),彩色TFT高清屏 分辨率：≥800×600,触摸屏+按键双操作，强光下可视 显示模式：波形+数据同屏，支持多参数分区显示、波形冻结/回放 视角；≥170°,方便多角度观察 |  |
| 3.6 | 2.主机与结构 I机类型：口便携式1n推车式□壁扞式□转运专用(防摔、抗震) 外壳：医用级ABS,防腐蚀、易清洁、符合院感要求 电池：内置锂电池，续航≥4小时(待机/监护状态),支持热插拔、低电量报警接口：≥2个USB、以太网(RJ45)、WiFi、蓝牙、RS232.支持数据导出/联网 |  |
| 3.7 | 3.报警系统(核心安全要求) 报警级别：三级声光报警(红/黄/监，危急/警告/提示) 报警方式：声音(可调音量)+灯光+屏幕闪烁，报警暂停/静音功能(≤120秒) 报警存储：自动记录报警事件、时间、参数值，可追洲 报警阈值：可自定义上下限，默认标准阈值符合临床规范 |  |
|  | 4.软件与数据管理 数据记录与存储 存储容量：≥72小时连续波形/数据存储，支持1000+病例存储 记录功能：内置热敏打印机(可选),支持波形/数据/报警清单打印 数据格式：支持PDF/CSV导出，兼容医院HIS/LIS/EMR系统 联网与远程监护 支持中央监护系统连接，多台设备联网集中监控 支持无线WiFi/有线网络，数据实时上传，远程查看/报警 操作与维护 中文界面，操作简单，支持用户权限分级(管理员/医护) 自检功能：开机自动检测传感器，电池、模块，故障报警提示 |  |
| 四 | 服务要求 |  |
| 4.1 | 交货期（30）天 |  |
| 4.2 | 整机原厂保修期限≥(3)年 |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 是 □ 否 ☑ |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |

| 六 | 设备技术参数表（请在此处将设备技术参数填写完整） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 对应参数（如果核心/重要参数请标识★/▲） | 参数对应功能描述 | 是否满足3家 |

# 参会单位需要提供详细准确的技术参数，对提供的资料的真实性负责，如有作假，一经发现，立即取消资格，二年内禁止参加我院所有项目的调研询价邀请。

# 三、产品易损零配件、高值零配件及易消耗零配件情况

| 零配件类型 | 序号 | 名称 | 规格/型号 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 易损零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 高值零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| 易消耗零配件 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |

- 四、产品是否有专机专用耗材或无须耗材承诺函

- （如果有专机专用耗材，需要写明具体耗材）

# 五、产品安装场地要求条件

# 六、产品白皮书及产品彩页

七、资质审查

## （一）制造商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 4、中小企业声明函（中小企业提供）

## （二）供应商

### 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

### 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

### 3、中小企业声明函（中小企业提供）

### 4、制造商授权代理资料

### 5、法人证明及法人身份证复印件

### 6、法人授权函及被授权人身份证复印件

## （三）产品

### 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

### 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

## （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

八、用户名单

# 近三年广东省三甲医院客户名单或全国同级别医院用户名单

# 九、售后承诺

- 产品报价单

# 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | 微型企业 小型企业 中型企业 大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

供应商名称(加盖公章)：

日期：