采购需求调查稿

- 采购清单

| - 采购包 | - 序号 | - 采购标的 | - 数量 | - 预算金额（元） | - 是否允许进口 | - 是否核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 采购包1 | - 1 | 三重四级杆信息素鉴定仪 | 1台 | 1,100,000.00 | - 允许 | - 是 |
| - 采购包2 | - 1 | 体视荧光显微镜 | 1台 | 890,000.00 | - 允许 | - 是 |
|  | - 2 | 超微量分光光度计 | 1台 |  | - 允许 | - 是 |
|  | - 3 | 制冰机 | 1台 |  | - 允许 | - 是 |
|  | - 4 | 荧光定量PCR | 1台 |  | - 允许 | - 是 |
|  | - 5 | 超低温冰箱 | 1台 |  | - 允许 | - 否 |
|  | - 6 | 高压灭菌器 | 1台 |  | - 允许 | - 否 |
|  | - 7 | 多样品组织研磨仪 | 1台 |  | - 允许 | - 否 |

注：本项目兼投兼中。

- 合同履行期限

采购包1：合同签订后120天内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用；

采购包2：合同签订后120天内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。

- 技术参数及具体配置要求

采购包1（三重四级杆信息素鉴定仪）：

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 其他试验仪器及装置 | 三重四级杆信息素鉴定仪 | 台 | 1.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 工业 | 详见附表一 |

附表一：三重四级杆信息素鉴定仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1. 主机性能 |
| ▲ | 2 | 1.1. ▲保留时间重现性<0.008% 或<0.0008 min； |
|  | 3 | 1.2. 峰面积重现性<0.5% RSD； |
|  | 4 | 1.3. 压力设定值和控制精度：0.001 psi； |
| ▲ | 5 | 1.4. ▲最多可安装8个EPC模块，可控制多达19个EPC通道，EPC采用微通道设计（非传统气阻设计），可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物，延长使用寿命； |
|  | 6 | 1.5. 可通过仪器自带的彩色触摸屏控制色谱参数设定、故障诊断和质谱启动，无需打开工作站软件（提供软件截图并作为验收指标）； |
|  | 7 | 1.6. 彩色触摸屏具有高灵敏度，为方便实验操作，佩戴橡胶手套时也可完成触控，无需手写笔； |
| ▲ | 8 | 1.7. ▲配置7英寸电容式触摸屏界面可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可通过仪器自带的彩色触摸屏控制色谱参数设定、故障诊断和质谱启动，无需打开工作站软件（提供软件截图作为证明材料）； |
|  | 9 | 1.8. 可通过移动终端的浏览器页面输入IP地址直连仪器，无需打开工作站软件，即可完成方法和序列的编辑和运行（提供软件截图并作为验收指标）。 |
|  | 10 | 2. 柱温箱 |
|  | 11 | 2.1. 操作温度：室温以上5˚C至450˚C； |
|  | 12 | 2.2. 温度设定：1˚C ，程序升温间隔 0.1˚C； |
| ★ | 13 | 2.3. ★最大升温速度：120˚C / min，可根据应用需求扩展至600 ˚C/min（须提供技术证明文件，加盖制造商公章）； |
|  | 14 | 2.4. 程序升温：19 阶,20个温度平台，可程序降温； |
|  | 15 | 2.5. 稳定性：< 0.01˚C/1 ˚C； |
|  | 16 | 2.6. 手拧式柱螺帽设计：更换和安装色谱柱手拧即可完成无需工具；一次性安装保证密封性不受柱温箱温度变化-影响。 |
|  | 17 | 3. 分流/不分流进样口（具有电子压力控制功能） |
|  | 18 | 3.1. 最高温度400°C； |
|  | 19 | 3.2. 扳转式顶部密封系统，更换衬管无需拆卸螺丝； |
| ★ | 20 | 3.3. ★压力范围：0–150psi，电子控压精度：0.001 psi； |
|  | 21 | 4. 串联四极杆质谱仪 |
|  | 22 | 4.1. 质量数范围至：10-1000 m/z； |
|  | 23 | 4.2. 质量轴稳定性：± 0.10u/24小时； |
|  | 24 | 4.3. 扫描速率：最大不低于18000u/sec； |
|  | 25 | 4.4. 分辨率：0.4-4am，可调； |
|  | 26 | 4.5. 灵敏度： |
|  | 27 | 4.6. EI MRM模式：100fg八氟奈（OFN）, 信噪比＞15000:1(272-222)； |
|  | 28 | 4.7. EI 全扫描：1pg八氟萘（OFN）, RMS信噪比＞1500:1（扫描范围50-300amu）； |
| ★ | 29 | 4.8. ★IDL指标：10fg八氟奈（OFN）连续8次进样，峰面积精度在99%置信水平下，相当于IDL小于4.0 fg (使用实验室现有条件和常用色谱柱，无需特殊色谱柱，为仪器安装验收指标)； |
|  | 30 | 4.9. MRM扫描速率：不少于800个MRM/秒； |
|  | 31 | 4.10. 最小离子驻留时间：0.5ms； |
| ★ | 32 | 4.11. ★高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围0-290μA； |
| ★ | 33 | 4.12. ★离子化能量：10-300eV连续可调（需提供英文原版官方指标文件，加盖制造商公章）； |
|  | 34 | 4.13. 离子源:配置EI源，独立控温，最高温度可到350˚C； |
| ★ | 35 | 4.14. ★四极杆质量分析器：主四极杆为石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 200˚C(非预四极杆加热)，终身免维护(提供技术文件及软件设定截图，作为验收指标)；若主四极杆无法控温或者为廉价的金属设计，则需额外提供10套四极杆系统作为备用四极杆； |
|  | 36 | 4.15. 采用线性加速高压碰撞，氦气淬灭消除中性噪音的六极杆碰撞池装置设计，消除“记忆效应”和“交叉污染”，碰撞能范围0-60eV； |
|  | 37 | 4.16. 检测器：三重离轴电子倍增器检测器, 后加速电压长寿命检测器，最大限度地降低中性粒子的干扰； |
|  | 38 | 4.17. 真空系统：两级分子涡轮泵高真空系统, 空气冷却，无需水冷，源区和分析区形成差分抽气系统，抽速大于300L/sec； |
|  | 39 | 4.18. 气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350˚C； |
|  | 40 | 4.19. 具备早期维护预警功能（EMF）； |
|  | 41 | 4.20. 配置无管道净气型储藏装置：外部材料采用镀锌板材料，不易腐蚀；元催化降解技术，快速有效降解有机化学气体，面板实时显示药品柜内部温度、湿度、TVOC值以及风机转速，层板采用复合PP材料，耐强酸强碱，层板间距可调，为确保化学药品的使用安全，采用双门双锁设计，空气处理量：200-230(m3/h)，空气更换频率：≥180 (次/小时)。 |
|  | 42 | 5. 软件操作系统 |
|  | 43 | 5.1. 气相色谱, 质谱, 质谱工作站之间的数据传输全部由内置的网卡实现； |
|  | 44 | 5.2. 气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件； |
|  | 45 | 5.3. 手动/自动调谐, 数据采集, 数据检索, 分析结果报告, 定量分析及谱库检索功能； |
|  | 46 | 5.4. 数据分析软件应包括常规数据和符合EPA要求的专用环境数据处理等多种分析模式。两种模式通过软件配置互相转换,均能独立工作； |
|  | 47 | 配套工作站，其配置不低于：CPU: (New core 3.2G /8M /65W )/内存：4G (DDR3-1600 )/硬盘：500G/光驱：DVD 刻录光驱/Linux，21寸液晶宽屏16:9 LCD/VGA接口/250nits/1000:1/5ms。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

（2）商务要求：

| 标的提供的时间 | 合同签订后120天内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 华南农业大学（用户指定地点） |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%, （一）国产设备： （1）结算方式：按合同约定，中标人凭采购人验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）等方式结算。 （2）签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下,货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后30天内向中标人支付合同总价的100%。如因采购人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后15天内向中标人支付合同金额的70%。） （二）进口设备： （1）结算方式：本合同以人民币进行结算，合同履行过程中货币汇率变化的风险由中标人承担。按合同约定，中标人凭采购人验收合格单、外商形式发票的原件、付汇水单的复印件，按合同总价用银行汇票（商业汇票、银行本票、委托收款）等方式结算。（2）支付方式:签订合同后，中标人缴纳合同总价的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下，采购人收到履约保证金后，按如下方式付款。国外采购并需办理进口免税部分货物的收款人为采购人和中标人双方认定的外贸公司，所支付货款为货物的免税价格。 双方约定采用以下其中一种付款方式： ①采购人支付100%货款给采购人指定的外贸代理公司的监管账户上。由采购人指定的外贸代理公司收到货物款及办理好免税手续（中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书）后7个工作日内开立80%信用证（L/C），见提单、装箱单以及L/C规定的其它单证付款给中标人指定的外商；剩余20％验收合格后15个工作日内T/T支付。 ②货到采购人验收合格后15个工作日内100%T/T支付。凭中标人、外贸代理公司、采购人最终用户三方共同签署交付货物齐全的开箱单（须有签字并加盖公章）以及验收报告（结果须为合格）支付。 |
| 验收要求 | 1期：1)合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日，验收应在采购人和中标人共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。） 2)验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人共同签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备等的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 3)如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由中标人承担。 4)国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。 5)进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。本项目全部货物自验收合格之日起至质保期满后，在中标人全部完成合同履约义务后且无质量问题情况下，中标人办理相关保证金退还手续后，履约保证金十个工作日内无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人无正当理由未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，（一）投标报价要求:1、国产及进口含税设备： （1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括： 1）货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）； 2）向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税； 3）货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税； 4）货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用； 5）验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 （2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括： 1)货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）； 2)从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税； 3)向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；4)货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；5)验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 2、进口免税设备： （1）投标人须报免税价（即CIP价格）（华南农业大学用户指定到货地点），投标总价包括： 1）招标范围内所有设备、辅助设施及配件费；安装调试费（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）； 2）招标文件规定的人员培训和售后服务的相关费用； 3）外贸代理服务费包含外贸代理服务机构负责进口设备免税报关运输等所发生的所有费用，包含但不限于办理免税手续费、银行手续费、海关监管手续费、报关、商检、申办机电批文、机场码头费、仓储费用、广州市区到采购人指定地点的运费等（国家规定的计量检测费、特殊检测费除外）。外贸代理服务费每单最低收费标准为3500元人民币，如特殊情况，经甲方同意，增加一次报关就另外增加1800元人民币。内贸协议特殊说明T/T付款的，每单最低收费标准为2500元人民币；其它按合同货款总价1.11%收取； 4）投标时进口产品以人民币报价的结算方法：进口仪器人民币总价=进口仪器CIP美元价×（投标当日中国银行首次现汇卖出价），实际结算时汇率按照外贸代理服务机构与境外供货商结算当日汇率结算，最终以人民币结算，实际结算金额不得超过合同总金额。 （2）采购单位为教育部门，享受海关的进口科教用品免税优惠政策，投标人可报设备免税价（海关规定不能免税的设备除外）。相关办理免税手续由中标人负责。 （3）采购人不承担本项目执行过程中因汇率波动产生的风险。项目中标后，采购人除项目中标人民币总价外，不再支付其他费用给中标人。 ★（4）若投标产品原产地为美国且在中国国务院关税税则委员会公告要求加征关税清单范围内的，加征的税费由中标人承担。 （二）总体要求： 1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。 4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。 ★6.如投标人所投设备为进口设备，若投标人不是制造商，须按以下要求提供授权文件：若投标人为制造商指定的代理商（经销商），须提交制造商指定的代理商（经销商）的资格证明（或代理协议）。若投标人不是制造商或制造商指定的代理商（经销商），则须提交以下文件中的其中一种：1）制造商的授权文件；2）制造商指定的代理商（经销商）的资格证明（或代理协议）及代理商（经销商）对投标人的授权文件。 （三）质量保证及售后服务： 1.中标人提供的全部设备是原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求，可依常规安全合法使用。 2.质保期期限为1年或以上（自书面验收合格之日起计算，技术参数中另有要求的按其规定）。质保期内因非采购人的人为原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内免费派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。 4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。 （四）设备包装及安装调试： 1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.安装调试：1）中标人负责货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 （五）产品质量标准： 1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。 2.投标人提供的货物如为进口产品，货到目的口岸后，由当地中国出入境检验检疫部门进行复检，如发现品质、规格或数量不符合合同的规定，采购人有权在卸货后90天内，根据中华人民共和国出入境检验检疫部门出具的检验证书向投标人提出索赔。投标人对于与本项目不符部分的货物，应予无偿换货、补发短少或降低价格，并负担由此产生的换货运费、装卸费、仓租、采购人检验费和利息等一切损失，并以现款立即汇交采购人。如果检验不能在规定的期限内完成，采购人有权延长索赔期，但得事先通知投标人。 3.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 4.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。 |

采购包2（体视荧光显微镜等成套设备）：

| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | △ | 其他试验仪器及装置 | 体视荧光显微镜 | 台 | 1.00 | - | - | 工业 | 详见附表一 |
| 2 |  | 其他试验仪器及装置 | 超微量分光光度计 | 台 | 1.00 | - | - | 工业 | 详见附表二 |
| 3 |  | 其他试验仪器及装置 | 制冰机 | 台 | 1.00 | - | - | 工业 | 详见附表三 |
| 4 |  | 其他试验仪器及装置 | 荧光定量PCR | 台 | 1.00 | - | - | 工业 | 详见附表四 |
| 5 |  | 其他试验仪器及装置 | 超低温冰箱 | 台 | 1.00 | - | - | 工业 | 详见附表五 |
| 6 |  | 其他试验仪器及装置 | 高压灭菌器 | 台 | 1.00 | - | - | 工业 | 详见附表六 |
| 7 |  | 其他试验仪器及装置 | 多样品组织研磨仪 | 台 | 1.00 | - | - | 工业 | 详见附表七 |

附表一：体视荧光显微镜

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、连续变倍显微镜镜体，左右光轴平行式变焦系统。 |
|  | 2 | 2、手动变倍，变倍比≥16：1。 |
|  | 3 | 3、调焦：手动调焦，调焦范围≥102mm。 |
| ★ | 4 | ★4、LED透射机体底座，内置OCC斜射照明系统，保证透明标本立体效果。 |
|  | 5 | 5、反射光双分支LED照明，减少阴影的影响。 |
|  | 6 | 6、目镜筒：三目镜筒，2级分光（观察/照相=100/0、0/100）。 |
|  | 7 | 7、目镜：10倍超宽视野目，双侧屈光度均可调。 |
| ▲ | 8 | ▲8、高分辨率复消色差物镜：1×高分辨率复消色差物镜透镜：N.A≥0.15。 |
|  | 9 | 9、落射荧光光源：130瓦长寿命荧光光源，冷光纤输入，使用寿命约3000 h，电源外置。 |
| ★ | 10 | ★10、荧光装置：四孔位荧光激发块转盘，内置复眼照明装置。 |
|  | 11 | 11、高性能带通型荧光激发块：带通型GFP和RFP激发块。 |
|  | 12 | 12、具备成像系统： |
|  | 13 | 13、图像传感器：尺寸35.8 × 23.8mm，物理像素：≥2390万像素。 |
|  | 14 | 14、拍照记录像素：6000 × 3984像素（全幅）。 |
|  | 15 | 15、动态图像采集速度：9幅/s（6000 × 3984像素），66幅/s（1920×1080像素）。 |
|  | 16 | 16、曝光时间：100 μs～120 s。 |
|  | 17 | 17、可实现彩色模式和黑白模式。 |
|  | 18 | 18、图像采集：动态图像拍摄、Z系列图像拍摄、多点图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。 |
|  | 19 | 19、大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的无缝拼接大面积图像。可通过手动或电动载物台拼接大面积图像。既满足宏观观察，又满足微观检测。 |
|  | 20 | 20、多通道管理：多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品。并内置多种荧光染料，并可以根据波段编辑染料颜色。 |
|  | 21 | 21、手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。 |
|  | 22 | 22、EDF景深扩展：可实现在不同Z轴中拍摄的图像进行组合，从而创建一个完美清晰的图像。此外还可创建立体图像与3D表面图像，以用于还原真实的3D图像 |
|  | 23 | 23、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；可进行图像平滑、锐化以及边缘检测等滤镜，可过滤噪音，改善图像的锐度和细节。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表二：超微量分光光度计

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★1、最小样品量：0.3μl，光度范围：0.1–150A； |
|  | 2 | 2、检测范围：dsDNA：5-7500ng/μl，BSA：0.15-217mg/ml； |
| ★ | 3 | ★3、波长扫描范围：200–650nm，开机自动检测无需预热，测量时间：2.5-4秒内可完成； |
| ★ | 4 | ★4、光程数量≤2个，0.67mm和0.07mm双固定光程电磁弹射切换，终身无需校正，光程切换器所有部分均不暴露在空气中； |
|  | 5 | 5、波长精度：±1.5nm，带宽：优于3nm； |
|  | 6 | 6、吸光度准确性：<1.75%读数（0.7A，280nm）； |
|  | 7 | 7、光学检测系统：不低于4096像素CMOS阵列检测器； |
|  | 8 | 8、光源：脉冲氙灯,闪烁不低于109次，提供10年质保； |
|  | 9 | 9、测光方式：Abs、T%、浓度、全波长扫描、比率、多波长扫描、动力学、△ABS x因子/分钟； |
|  | 10 | 10、内置式方法：核酸、荧光染料、基因芯片蛋白质（可自建标准曲线）和细胞OD600； |
|  | 11 | 11、操作系统：基于Linux的NPOS系统（非安卓系统），7寸彩色平板电脑，1024*600像素，兼容橡胶手套的触摸屏，不低于2.4GHz处理器； |
|  | 12 | 12、仪器可与智能手机、平板电脑、笔记本电脑、台式电脑进行无线和有线连接，控制仪器并进行测量样品操作，兼容安卓、Windows或苹果系统； |
|  | 13 | 13、数据和方法存储：自带平板电脑，内置32GB存储空间，可直接存储测量结果数据与自定义方法； |
|  | 14 | 14、数据输出端口：具有WLAN、HDMI、Ethernet和3个USB接口，可实现与鼠标、键盘、台式电脑、网线等多种设备连接使用；数据输出格式IDS、EXCEL或PDF，可选择单独或同时输出多种格式； |
|  | 15 | 15、采用样品压缩法原理，检测过程中无需形成样品液柱，封闭式检测环境，样品不暴露在空气中，无样品挥发影响； |
|  | 16 | 16、可识别的污染物数量≥8种，包括但不限于：Tris、苯酚、EDTA、Trizol、硫氰酸胍、RIPA、NDSB、纸屑；可进行气泡和样品台污染的识别。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表三：制冰机

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、旋转挤压式制冰方式，可制作碎花型用冰； |
|  | 2 | 2、制冰量：约130kg/天（环境温度20℃，水温15℃时）；约110kg/天（环境温度30℃，水温25℃时）； |
|  | 3 | 3、用水量：约0.16m3/天（环境温度20℃，水温15℃时）；约0.14m3/天（环境温度30℃，水温25℃时）； |
|  | 4 | 4、使用环境温度范围：5℃-35℃，水温35℃以下； |
|  | 5 | 5、外箱材料：前面/侧板：涂层不锈钢板；顶面：不锈钢；后板：电镀钢板； |
|  | 6 | 6、内箱材料：储冰室内部：ABS树脂，隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡层； |
|  | 7 | 7、贮冰量：约28kg（自然落下：约19kg）； |
|  | 8 | 8、全密闭型压缩机，HFC制冷剂； |
|  | 9 | 9、配管尺寸：供水口：1/2英寸，制冰部排水口：3/4英寸，储冰室排水口：26mm; |
|  | 10 | 10、报警装置：微电脑控制，故障自我诊断； |
|  | 11 | 11、可维护配件：可单独抽出更换的制冷单元； |
|  | 12 | 12、外部尺寸不大于600*600*800mm； |
|  | 13 | 13、制冰机的门把、冰铲、贮冰室、贮水舱等手可能触摸的部分都采用了抗菌材料； |
|  | 14 | 14、为了防止生锈使用抗菌不锈钢材料；门封条内加有防霉剂，以防止霉变发生； |
|  | 15 | 15、专为实验室设计，冰刀的电机使用寿命高达18000小时。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表四：荧光定量PCR

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1.整体化仪器设计，热循环部分及光学检测部分不可拆分和移动，加样时不需要移动光学部分； |
|  | 2 | 2.卤钨灯激发光源，电脑可监控光源使用时间； |
|  | 3 | 3.CCD摄像机成像； |
|  | 4 | 4.五色滤光片分光，可同时检测5种荧光染料。先进的光学多组分算法将光谱之间的干扰降到最低，尤其适合多重分析； |
|  | 5 | 5.仪器可检测并自动分析阳性参比荧光ROX，用于诊断反应实验异常，并可用于校正加样误差和管间差异； |
|  | 6 | 6.装机指标：配置装机验证试剂盒验证有效区分5000和10000拷贝的模板，置信度为99.7%； |
|  | 7 | 7.有效检测10个起始模板拷贝数的样品，置信度为99.7%； |
|  | 8 | 8.样品容量96孔：支持20-100微升的单管、8联条管、96孔板，耗材兼容开放； |
|  | 9 | 9.温度范围：4－99.9℃，控温精确性：±0.25℃； |
|  | 10 | 10.配有Primer Express探针引物设计软件，可用于定量引物和探针的设计，包括TaqMan方法和SYBR的方法； |
|  | 11 | 11.软件可同时分析无限定数量的比较Ct（基因表达相对定量）数据；可将图片导出为PowerPoint,jpeg格式； |
|  | 12 | 12.支持应用包括：绝对定量、相对定量、等位基因（SNP）分型、熔解曲线分析、阴阳性结果判定； |
|  | 13 | 13.应用试剂盒：有适用于常见的传染病病原体核酸检测的商品化试剂盒供选择；有超过100万种原厂基因表达分析试剂盒供选择；有超过450万种原厂SNP检测试剂盒供选择；有超过200万种原厂基因拷贝数（CNV）检测试剂盒供选择；有超过2000种原厂micorNRA检测试剂盒供选择；超过2.5万种非编码RNA检测试剂盒选择；有TaqMan蛋白表达检测试剂盒供选择； |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表五：超低温冰箱

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★1、外部尺寸(mm)（H*W*D）不大于：1981*719*977；内部尺寸(mm)（H*W*D）不小于：1301*588*719；2英寸冻存盒的存放数量不少于400个；单位样品量储存占地最小化； |
|  | 2 | 2、压缩机：不少于2台559W国际知名品牌工业级高效压缩机，制冷剂为完全无氟碳氢制冷剂乙烷（R170）和丙烷(R290)，节能环保； |
|  | 3 | 3、工作温度：-50℃∽-86℃； |
|  | 4 | 4、整机内置不少于7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、热交换器温度、蒸发器入口温度、蒸发器出口温度、一级吸气管温度、二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行，并有助于故障原因的快速判断； |
|  | 5 | 5、工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性； |
|  | 6 | 6、配置四扇聚苯乙烯泡沫绝热内门，嵌入式磁铁门闩，减少冷气丢失； |
| ★ | 7 | ★7、具有良好的保温性能，室温20℃断电时，空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于271分钟； |
| ★ | 8 | ★8、压缩机高效强劲，空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到-75℃的时间不超过17分钟； |
|  | 9 | 9、创新保温结构设计：超薄真空绝热板，结合环保、水压泡沫绝热材料，明显提高保温性能及存储密度； |
|  | 10 | 10、创新四点七层电加热式密封条，有效防止门封条及周边结霜，确保最佳密封保温效果； |
|  | 11 | 11、5.6英寸电容式触摸屏用户界面,简单易用,无需复杂参数设置即可监控冰箱的运行、温度及报警情况，还可访问设置和运行参数； |
|  | 12 | 12、控制面板具有三位数密码保护，安全管理温度设置和报警设置，防止无关人员随意篡改； |
|  | 13 | 13、具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入，损坏控制器； |
|  | 14 | 14、符合人体工程学的单手操作门把手，可锁定并可同时增加一挂锁，提高安全性； |
|  | 15 | 15、控制操作面板高度：1.4至1.5米，方便查看和设置参数； |
|  | 16 | 16、远程监控报警接口：配置RS485,4-20毫安输出端口及Dry Contact远程报警接口； |
|  | 17 | 17、配置冷凝器过滤网，易拆卸，可水洗,保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能； |
|  | 18 | 18、重型脚轮，方便移动和固定冰箱； |
|  | 19 | 19、冰箱底部装有消声器和吸音泡沫，能大大减少噪音，运行安静。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表六：高压灭菌器

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、生产厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质） |
|  | 2 | 2、容量:≥85升,立式结构,底部带脚轮 ，腔体直径≥40CM |
|  | 3 | ★3、灭菌腔材料:SUS316不锈钢 |
|  | 4 | 4、开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖 |
|  | 5 | 5、时间范围:灭菌时间:1-6000分钟,融化时间:1-6000分钟,保温时间:1-9999分钟，定时器预置范围：0-6天延迟 |
|  | 6 | ★6、温度和压力:最高工作温度≥138℃，设计压力0.35Mpa,安全阀起跳压≥0.31Mpa |
|  | 7 | 7、缺水双重保护:配备双水位传感器,防止干烧 |
|  | 8 | 8、记忆存储系统:可记忆存储≥20条灭菌程序 |
|  | 9 | 9、六级排汽方式：灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，低于100℃以下不排放冷空气，灭菌完成可设定不排放蒸汽，确保实验室空气洁净度 |
|  | 10 | 10、具有废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌。 |
|  | 11 | 11、标配冷却风扇，灭菌结束可快速降低腔体温度 |
|  | 12 | 12、冷却锁打开温度:根据灭菌物的热惯性,可设置灭菌物的开盖温度,温度没达到设定温度,腔盖无法打开 |
|  | 13 | 13、具有六种灭菌模式，包含液体，固体等灭菌，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

附表七：多样品组织研磨仪

| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 1、15秒内最大处理量同时可以处理32个样品。 |
|  | 2 | 2、可以同时处理32个2ml研磨管。 |
|  | 3 | 3、液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作。 |
|  | 4 | 4、工作方式： 垂直上下研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。 |
|  | 5 | 5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节.最终出料粒度：~5µm。 |
|  | 6 | 6、不锈钢腔体圆角和斜坡底座一体成型设计，研磨腔内不锈钢板须为压模成形，进一步保证腔体不变形，且易于清洁,且有降音装置。 |
|  | 7 | 7、研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。 |
|  | 8 | 8、带自动中心定位的紧固装置： 是。 |
|  | 9 | 9、均质速度：0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定。 |
|  | 10 | 10、转速范围：1000rpm-7000rpm。 |
|  | 11 | 11、研磨球直径：0.1-30mm。 |
|  | 12 | 12、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 |
|  | 13 | 13、加速：在2秒内达到最大速度。 |
|  | 14 | 14、减速：在2秒内达到最低速度。 |
|  | 15 | 15、噪音等级：<55db。 |
|  | 16 | 16、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 |  |

- 商务要求（适用于所有采购包）

| 标的提供的时间 | 合同签订后120天内完成供货、安装调试和验收并交付采购人使用。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 华南农业大学（用户指定地点） |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%, （一）国产设备： （1）结算方式：按合同约定，中标人凭采购人验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）等方式结算。 （2）签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下,货到安装调试验收合格，采购人收到中标人缴纳的履约保证金和中标人开具的等额合法有效发票后30天内向中标人支付合同总价的100%。如因采购人未能及时提供前述发票而造成付款延误，不属采购人违约。（如作为中小企业中标，签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。采购人在合同签订后5个工作日内预付款合同金额的30%，货到安装调试验收合格，采购人收到中标人开具的等额合法有效发票后15天内向中标人支付合同金额的70%。） （二）进口设备： （1）结算方式：本合同以人民币进行结算，合同履行过程中货币汇率变化的风险由中标人承担。按合同约定，中标人凭采购人验收合格单、外商形式发票的原件、付汇水单的复印件，按合同总价用银行汇票（商业汇票、银行本票、委托收款）等方式结算。（2）支付方式:签订合同后，中标人缴纳合同总价的5%作为履约保证金给采购人。在中标人无违法违约的情况下，采购人收到履约保证金后，按如下方式付款。国外采购并需办理进口免税部分货物的收款人为采购人和中标人双方认定的外贸公司，所支付货款为货物的免税价格。 双方约定采用以下其中一种付款方式： ①采购人支付100%货款给采购人指定的外贸代理公司的监管账户上。由采购人指定的外贸代理公司收到货物款及办理好免税手续（中华人民共和国海关进出口货物征免税确认通知书）后7个工作日内开立80%信用证（L/C），见提单、装箱单以及L/C规定的其它单证付款给中标人指定的外商；剩余20％验收合格后15个工作日内T/T支付。 ②货到采购人验收合格后15个工作日内100%T/T支付。凭中标人、外贸代理公司、采购人最终用户三方共同签署交付货物齐全的开箱单（须有签字并加盖公章）以及验收报告（结果须为合格）支付。 |
| 验收要求 | 1期：1)合同设备安装调试完成正常工作满15个工作日，验收应在采购人和中标人共同参加下进行。（如中小企业中标的，履约后，采购人收到验收申请后7日内组织履约验收。） 2)验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和中标人共同签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件、更换不合格设备等的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。 3)如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由中标人承担。 4)国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。 5)进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。本项目全部货物自验收合格之日起至质保期满后，在中标人全部完成合同履约义务后且无质量问题情况下，中标人办理相关保证金退还手续后，履约保证金十个工作日内无息退回中标人，否则，采购人有权不予退回履约保证金。采购人无正当理由未按照合同约定及时向中标人退回履约保证金的，应按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率标准支付利息。 履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | 其他，（一）投标报价要求:1、国产及进口含税设备： （1）关境内制造的货物：投标人须报含税价，投标总价包括： 1）货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）； 2）向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税； 3）货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税； 4）货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用； 5）验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 （2）投标截止时间前已经进口的货物：投标人必须报含税价，投标总价包括： 1)货物价格：货到项目现场价（华南农业大学指定地点）； 2)从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其他税； 3)向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其他税；4)货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用；5)验收费、到达安装地点的保险费、安装费、调试费、培训费、技术服务费等。 2、进口免税设备： （1）投标人须报免税价（即CIP价格）（华南农业大学用户指定到货地点），投标总价包括： 1）招标范围内所有设备、辅助设施及配件费；安装调试费（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）； 2）招标文件规定的人员培训和售后服务的相关费用； 3）外贸代理服务费包含外贸代理服务机构负责进口设备免税报关运输等所发生的所有费用，包含但不限于办理免税手续费、银行手续费、海关监管手续费、报关、商检、申办机电批文、机场码头费、仓储费用、广州市区到采购人指定地点的运费等（国家规定的计量检测费、特殊检测费除外）。外贸代理服务费每单最低收费标准为3500元人民币，如特殊情况，经甲方同意，增加一次报关就另外增加1800元人民币。内贸协议特殊说明T/T付款的，每单最低收费标准为2500元人民币；其它按合同货款总价1.11%收取； 4）投标时进口产品以人民币报价的结算方法：进口仪器人民币总价=进口仪器CIP美元价×（投标当日中国银行首次现汇卖出价），实际结算时汇率按照外贸代理服务机构与境外供货商结算当日汇率结算，最终以人民币结算，实际结算金额不得超过合同总金额。 （2）采购单位为教育部门，享受海关的进口科教用品免税优惠政策，投标人可报设备免税价（海关规定不能免税的设备除外）。相关办理免税手续由中标人负责。 （3）采购人不承担本项目执行过程中因汇率波动产生的风险。项目中标后，采购人除项目中标人民币总价外，不再支付其他费用给中标人。 ★（4）若投标产品原产地为美国且在中国国务院关税税则委员会公告要求加征关税清单范围内的，加征的税费由中标人承担。 （二）总体要求： 1.投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。 2.对于影响设备正常工作的必要组成部分，无论在采购技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。 3.投标人所投货物的名称、品牌/制造商名称、型号、规格、配置（包括备品备件）、产地、数量等信息必须准确无误，且应与机器（机身铭牌）上的信息完全一致，中标后在签署合同和供货等后续环节均不得再作任何修改。 4.投标货物的技术规格、功能作用与招标文件要求一致而制造商所提供货物之设备名称与招标文件名称不一致的，须对设备名称不一致提供相关说明（格式自拟）。 5.中标人保证其所投货物和服务不侵犯任何第三人的合法权益，否则，由中标人承担因此导致的一切法律后果，并赔偿采购人因此遭受的全部损失，包括但不限于直接经济损失、预期收益损失、名誉损失、维护权益的成本等。 ★6.如投标人所投设备为进口设备，若投标人不是制造商，须按以下要求提供授权文件：若投标人为制造商指定的代理商（经销商），须提交制造商指定的代理商（经销商）的资格证明（或代理协议）。若投标人不是制造商或制造商指定的代理商（经销商），则须提交以下文件中的其中一种：1）制造商的授权文件；2）制造商指定的代理商（经销商）的资格证明（或代理协议）及代理商（经销商）对投标人的授权文件。 （三）质量保证及售后服务： 1.中标人提供的全部设备是原制造商制造的全新、未曾使用过的产品，整机无污染、无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求，可依常规安全合法使用。 2.质保期期限为1年或以上（自书面验收合格之日起计算，技术参数中另有要求的按其规定）。质保期内因非采购人的人为原因而出现产品质量问题或安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后24小时内免费派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 3.因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。 4.中标人为采购人提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人和中标人双方协商安排。 （四）设备包装及安装调试： 1.设备包装：设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞等的措施，符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 2.安装调试：1）中标人负责货物的安装调试工作，一切费用由中标人负责。2）中标人安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。 （五）产品质量标准： 1.投标人所投的产品应是在中国范围内合法销售的原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，并且符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。 2.投标人提供的货物如为进口产品，货到目的口岸后，由当地中国出入境检验检疫部门进行复检，如发现品质、规格或数量不符合合同的规定，采购人有权在卸货后90天内，根据中华人民共和国出入境检验检疫部门出具的检验证书向投标人提出索赔。投标人对于与本项目不符部分的货物，应予无偿换货、补发短少或降低价格，并负担由此产生的换货运费、装卸费、仓租、采购人检验费和利息等一切损失，并以现款立即汇交采购人。如果检验不能在规定的期限内完成，采购人有权延长索赔期，但得事先通知投标人。 3.投标人提供的货物须附有产品质量检验合格标志，且进货渠道合法，在中国境内可依常规安全合法使用。 4.投标人应免费提供中文的产品正式说明书，场地准备书，使用手册及维护手册等，以及所有有关本项目执行的技术文件。如果本项目必需但合同又未作规定的，需要投标人才能提供的技术文件，投标人也应及时向采购人提供。技术文件可以是手册、图纸或其他形式的文件资料。上述技术文件应包含保证采购人能够正确进行安装、操作、检查、维修、维护、测试、调试、验收和运作的需要的所有内容。 |