附表一

一、拟采购内容

| - 包组 | - 序号 | - 标的名称 | - 基本参数要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包1 | - 1 | - 总有机碳离子（TOCi）分析仪 | ★1、要求设备符合以下标准： 1.1、设备符合DL/T 1358-2014《火力发电厂水汽分析方法总有机碳的测定》标准，专用于水汽系统痕量TOCi含量的检测监督。 1.2、设备符合GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准。 ★2、要求设备配备自动进样系统，样品位数不低于16位，具备进样针自动清洗功能。 ★3、采用软件控制仪器测定操作，控制软件底层代码开放，能与用户的智能实验室系统实现连接。设备数据能自动按SamplemanagerLIMS格式要求输出至该系统，内容包括样品信息、样品号、分析组分和结果等，生成的文件格式为TXT（ANSI编码）或CSV，要求每个样品生成一个文件，用户调用同一个方法建立样品序列，分析结果可实现选择性批量上传。 ★4、具备抗二氧化碳干扰能力，有效避免空气中二氧化碳对测量结果的影响，仪器排水可直接排放，无污染物产生。 二、技术指标要求： 1、检测范围：0~1000μg/L（TOCi） ★2、重复性：用100μg/L TOC(蔗糖)标样分析6次，RSD应不大于5%； ★3、仪器具有抗碱化剂干扰功能，仪表集成自动处理水中氨等碱化剂功能，样品中添加碱化剂对测量数据的影响小于10μg/L； ★4、抗干扰能力：水中添加2mg/L氨对测量数据的影响应小于10μg/L； ★5、线性校准曲线范围：（0~1000）μg/L，线性相关系数不低于0.999； ★6、含杂原子有机物分析能力测试：在配置100μg/L三氯甲烷作为样品进行测试，测得的TOCi值在80μg/L~100μg/L之间； 7、样品测定时间：不大于10min； 8、电源：AC （220±10）V，50Hz 9、温度范围：（15~35）℃，湿度范围：（20~70）% - 10、设备重量：不大于13.5Kg, 设备尺寸：不大于285×205×390mm | - 1台 |