南方医科大学南方医院增城院区（广州市增城区中心医院）

需求调研报名资料

| 项目名称 | 南方医科大学南方医院增城院区（广州市增城区中心医院）手术显微镜采购项目 |
| --- | --- |
| 设备名称： |  |
| 品牌型号： |  |
| 厂家名称： |  |
| 供应商名称： |  |
| 联系人 ： |  |
| 联系方式： |  |
| 邮箱： |  |

声 明

- 1.本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

- 2.本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整。

- 3.本项目严禁各供应商进行恶意串通、恶意竞争或其它违规行为，一经查实，将上报采购人。

- 4.供应商需为本次调研提交的所有资料真实性负责。

- 5.供应商提供的所有调研材料，均需加盖公章。

- 6.若项目存在多个包组可选择一个或多个包组进行响应。

- 7.供应商需慎重提交响应的品牌型号，不得在需求论证会议现场更

- 改品牌型号。

- 一、报价单

| 序号 | 产品名称 |  | 品牌 |  |  | 规格型号 |  |  | 产地 | 数量 |  | 单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报名总价金额：￥ 万元； 大写： 万元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 |  | 品牌 | 型号规格 |  |  | 产地 | 数量 |  |  | 单位 | 总价（元） |
| 1 | 手术显微镜 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 套 |  |
| 质保年限 |  |  |  | 质保内容（如质保期内免费更换的备品备件、耗材等、运行维护、升级更新、人工费用等） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备使用年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否为带专机专用耗材设备 |  |  | £是 £否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商是否中小企业 |  |  |  |  | £微型企业 £小型企业 £中型企业 £大型企业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商联系人 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、本次报价为设备含税价格包括了货物从出厂到保修期内维修维护以及运输、税费等一切费用。

2、本次供应商的调研响应报价不代表最终投标价格。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

- 二、后续采购情况

可选配置、易损件

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 配置规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：如无需备品备件，在备注处说明：无备品备件内容。

供应商名称(加盖公章)：

日期：   年   月   日

三、资质审查

- （一）制造商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械生产许可证或生产备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 4、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- （二）供应商

- 1、营业执照（三证合一的只需提供一种）

- 2、医疗器械经营许可证或经营备案凭证（非医疗器械产品不用提供）

- 3、中小企业声明函（中小企业提供，模板见附件1）

- 4、制造商授权代理资料

- 5、法人证明及法人身份证复印件

- 6、法人授权函及被授权人身份证复印件（模板见附件2）

- （三）产品

- 1、报名型号的医疗器械注册证（非医疗器械产品需提供相关说明）

- 2、正版软件授权或计算机软件著作权证明等文件（设备自带信息系统的需提供）

- （四）本项目涉及的相关证件汇总

相关证件汇总表

| 序号 | 证书名称 | 证书有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

- 四、参数要求响应情况

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请填写产品实际参数） | 响应程度（满足/不满足） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 手术显微镜 |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1.1 | 光学系统 | 光学系统：双人四目，适用于显微脊柱外科手术 |  |  |
| 1.2 | 光学系统 | 光学系统可以在没有任何电子选择或手动选择干预的情况下，使全程手术具有高分辨率、大景深的镜下视野，无需景深增强器。 |  |  |
| 1.3 | 光学系统 | 复消色差光学技术。 |  |  |
| 1.4 | 光学系统 | 光学主镜体左倾斜可调角度≥50°，右倾斜可调角度≥50°。 |  |  |
| 1.5 | 光学系统 | 主、光学主镜体左旋转可调角度≥270°，右旋转可调角度≥270°。 |  |  |
| 1.6 | 光学系统 | 光学主镜体前倾斜可调角度≥120°，后倾斜可调角度≥30°。 |  |  |
| 1.7 | 光学系统 | 放大倍数：10 倍目镜下，变倍范围 2.5-12 倍 |  |  |
| 1.8 | 光学系统 | 视场范围：10 倍目镜下，视场范围 35mm-210mm |  |  |
| 1.9 | 光学系统 | 放大倍数电动调节，有手动应急旋钮 |  |  |
| 1.10 | 光学系统 | 双激光辅助对焦，激光功率≤1mW。激光点镜外可视，便于快速对准焦距。 |  |  |
| 1.11 | 光学系统 | 物镜保护镜：配备显微镜原厂可消毒镀膜透镜材质物镜保护镜 |  |  |
| 1.12 | 光学系统 | 光学头内置侧方位及对手位多通道双目镜筒接口位置，非外接型分光器接口 |  |  |
| 1.13 | 光学系统 | 具备精细调焦旋钮。可使用该旋钮进行对手镜独立精细调焦，调焦时主刀镜焦距不改变。 |  |  |
| 1.14 | 光学系统 | 可升级自动聚焦功能 |  |  |
| 1.15 | 照明系统 | 光源： 主要、备用光源为≥300W 氙灯，保证照明亮度，保证足够的荧光激发光强度 |  |  |
| 1.16 | 照明系统 | 至少具备两套独立光源与两套独立供电电气系统，某一套电气系统的损坏不会造成显微镜无法提供照明。 |  |  |
| 1.17 | 照明系统 | 当灯泡损坏或故障时，可以自动切换灯泡。 |  |  |
| 1.18 | 照明系统 | 触摸控制屏可显示氙灯的使用时间，或可通过触摸屏一键切换主光源与备用光源。 |  |  |
| 1.19 | 照明系统 | 自动照明光栅：光照范围直径随放大倍数的变化自动调节功能，即照明区域与手术视野相匹配。 |  |  |
| 1.20 | 照明系统 | 自动光强度控制功能：随工作距离的减少而降低亮度，随工作距离的增加而增加亮度，使视野的亮度保持恒定。 |  |  |
| 1.21 | 照明系统 | 有内置光度计测量照明强度。即使灯泡经过长时间使用后亮度衰减，也可自动调节照明强度，确保均匀照明。 |  |  |
| 1.22 | 照明系统 | 有精显照明装置，可全程减少深部手术时的阴影，保证锁孔手术中对深部区域的照明强度。该功能无需手动设置开关。 |  |  |
| 1.23 | 支架系统 | 支架： 落地式支架：整机电磁锁≥6 个，可做二级控制 |  |  |
| 1.24 | 支架系统 | 术中一键自动平衡功能，可在术中快速调节平衡。 |  |  |
| 1.25 | 支架系统 | 支架最大水平伸展范围（从底座中心点到光学头在地面的垂直投影点）：≥1925mm |  |  |
| 1.26 | 支架系统 | 支架占地面积：≤760 x 760mm。 |  |  |
| 1.27 | 支架系统 | 独立的控制系统：显微镜控制系统与高清摄录像系统是完全独立的。手术显微镜及原厂内置的高清摄录像系统可独立开关机，互不干扰。防止因摄录像系统故障而造成显微镜不能使用。 |  |  |
| 1.28 | 支架系统 | 具备电动 XY 轴控制。 |  |  |
| 1.29 | 支架系统 | 支架表面有抗菌涂层 |  |  |
| 1.30 | 荧光功能 | 荧光功能： 内置配备原厂增强现实血管荧光显影模块，无外露组件与线缆。荧光显影剂为吲哚菁绿ICG。 |  |  |
| 1.31 | 荧光功能 | 可升级原厂黄荧光造影模块，无外露组件与线缆。荧光显影剂为荧光素钠。 |  |  |
| 1.32 | 荧光功能 | 可升级原厂肿瘤荧光造影模块，无外露组件与线缆。荧光显影剂为5-ALA。 |  |  |
| 1.33 | 荧光功能 | 荧光回放功能，可手柄控制选择播放内容和播放次数。 |  |  |
| 1.34 | 升级扩展连接功能 | 升级扩展连接功能： 可升级内窥镜系统接口，显微镜可与内镜双镜联合，将内窥镜图像显示在显微镜一体化显示器上。 |  |  |
| 1.35 | 升级扩展连接功能 | 术者可通过手柄来回切换来自显微镜的、来自内镜的图像；并能在显示器上同时显示以上两种图像。 |  |  |
| 1.36 | 升级扩展连接功能 | 可兼容内窥镜规格：至少包括 0 度、30 度、45 度、70 度。 |  |  |
| 1.37 | 升级扩展连接功能 | 可升级 IGS 术中导航系统接口。 |  |  |
| 1.38 | 升级扩展连接功能 | 可升级镜内图像投射模块，能将导航影像、荧光影像投射到目镜内，投射的图像分辨率≥1080P，对比度≥500:1 |  |  |
| 1.39 | 摄录像系统 | 摄录像系统：全内置3D摄像头。 |  |  |
| 1.40 | 摄录像系统 | 4K超高清视频信号分辨率3840 x 2160像素。 |  |  |
| 1.41 | 摄录像系统 | 原厂与显微镜一体化的3D 4K超高清31寸显示器，无需额外台车。 |  |  |
| 1.42 | 摄录像系统 | 术者可以通过目镜下进行手术，也可以通过3D 4K超高清显示器进行平视手术。 |  |  |
| 1.43 | 摄录像系统 | 原厂一体化3D高清记录功能。 |  |  |
| 二 | 功能要求 |  |  |  |
| 2.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 三 | 配置要求 |  |  |  |
| 3.1 | 融合光学系统1套 |  |  |  |
| 3.2 | 支架系统1套 |  |  |  |
| 3.3 | 400W氙灯照明系统2个 |  |  |  |
| 3.4 | 30-150°折叠双目镜筒1个 |  |  |  |
| 3.5 | 0-180°双目镜筒1个 |  |  |  |
| 3.6 | 对手镜分光器1套 |  |  |  |
| 3.7 | XY平移系统1套 |  |  |  |
| 3.8 | 导光光纤（内置于支架）1根 |  |  |  |
| 3.9 | 可重复使用物镜保护镜2个 |  |  |  |
| 3.10 | 12.5倍目镜4个 |  |  |  |
| 3.11 | 摄录像系统1套 |  |  |  |
| 3.12 | 增强现实血管荧光模块1套 |  |  |  |
| 3.13 | 中标电缆线1根 |  |  |  |
| 3.14 | 防尘罩1个 |  |  |  |
| 四 | 服务要求 |  |  |  |
| 4.1 | 合同签订之日起90 日内完成安装调试 |  |  |  |
| 4.2 | 整机保修期限≥1年 |  |  |  |
| 4.3 | 允许采购进口产品 |  |  |  |
| 4.4 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 五 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 5.1 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 五、报名型号产品信息

- （一）产品主要参数及配置

- （二）与能满足参数要求的其它品牌型号的产品对比表

| 序号 | 报名设备参数 | 品牌型号1 | 品牌型号2 | 品牌型号3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 列明对比品牌的市场占比份额并说明数据来源 |  |  |  |  |
|  | 本设备市场占比 | 品牌型号1市场占比 | 品牌型号2市场占比 | 品牌型号3市场占比 |
| 注：在此说明上述市场占比数量来源（如行业研究报告、市场分析报告资料等，可提供相关截图或网站链接等） |  |  |  |  |

- （三）产品彩页

- （四）产品检测报告等相关证书

- 六、售后服务方案

- （一）制造商产品售后服务方案承诺书（需加盖制造商鲜章）

注：售后服务方案至少明确以下内容

- 乙方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

- 属于法定商检的产品，须进行商检，提供相关报关资料证明；属于计量器具（包含强检和非强检）的设备必须提供首次检定合格证书或校准证书；属于射线装置的，按院方要求协助办理放射诊疗和辐射安全许可相关各种手续；需要第三方验收的设备需提供有资质部门验收检测报告；需要与医院信息系统联网的，乙方必须无偿开放接口，并协助联网。上述各项费用均由乙方负责。

- 乙方提供的医疗设备自带信息系统的，须符合或达到国家信息安全等级保护三级及以上要求。信息系统必须在院方指定服务器上部署与运行,业务数据必须本地保存,并接受医院设备信息科安全监管与管理。乙方不得以在设备中留有任何可能导致甲方数据泄密的软件“后门”，不得以任何方式向第三方批露或提供给第三方使用。发生泄密事件,甲方有权追究乙方的经济和法律责任,但因甲方及其授权的任何工作人员自身过错导致其该项目发生泄密而产生损失的,乙方不承担任何法律责任。

- 乙方对操作人员和工程技术人员进行培训，提供培训资料，考核合格。

- 提供至少5年原厂免费保修期，保修期内三包原则（包修、包换、包退）。质保期内设备完好率不小于95%。

- 保修期间应包含按需更换的零配件，如有不含在维保范围内的消耗品需附清单及各项报价，不进行报价则视为免费更换使用。

- （二）保修期及期满后维修折扣承诺

注：保修期满后，供应商应以优惠价供应维修零配件、消耗品和延续保修。价格最高的前5项零配件、消耗品和延续保修的报价明细必须填写于《零配件、消耗品和延续保修报价明清单》中。保修期结束后可就优惠价进行谈判，但最终价格不得高于此次供应商承诺价格。

零配件、消耗品报价明清单

| 序号 | 货物名称 | 规格及型号 | 原产地 | 品牌 | 数量 | 折扣后单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

保修期后的保修费用

| 保修期满后每年费用 | 金额或比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 第1年 |  |  |
| 第2年 |  |  |
| 第3年 |  |  |
| 备注： 1.供应商对提供的产品在保修期满后，每增加一年的保修服务，所需费用进行填写。 2.填写内容可以是具体金额或者以原设备采购合同总价为基准，填写比例（如 3%等）。 |  |  |

付费损耗件清单（若有）

| 序号 | 损耗件名称 | 使用次数/期限 | 建议保修期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氙灯 | 800个小时 | 2年 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

七、同类项目业绩

同类项目业绩一览表

| 序号 | 签订合同日期 | 项目名称 | 客户名称 | 成交金额（元） | 成交品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

备注：本公司近三年同类型同型号设备项目的业绩，提供不少于五个即可：（省内三甲医院优先）

附件：提供同类设备项目的中标通知书或合同关键页或中标公告截图以及该合同验收情况的用户评价（备注：附件请按表格序号依次排列）。

- 八、其他特殊要求

- （一）提供设备生产厂家对报名产品的设计使用范围、期限等信息（如说明书、注册证、铭牌等）复印件或照片，并提供设备使用超出范围后使用可能存在潜在临床风险及法规问题，说明文件并加盖原厂及报名公司公章。

- （二）报名型号对新建科室机房场地尺寸、承重、职业防护、周围建筑物、用水、用电、用气等的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （三）报名型号对使用人员资质、行政许可的特殊要求说明。（没有要求则写无）

- （四）属于射线装置的，销售供应商还应提供《辐射安全许可证》。（不属于射线装置请说明）

- 九、供应商参与采购需求调查的声明函

南方医科大学南方医院增城院区（广州市增城区中心医院）：

我司清楚知悉并理解贵单位开展本次采购需求调查的目标主要是为了调查市场主体情况，了解行业市场竞争程度，为项目的成功实施提供更充分的参考和依据，以获得多样化的意见。我司清楚并明晰以下注意事项：

- 本次需求调查提供的项目需求仅供供应商参考，如果项目需求中存在有歧视性、排他性或限制性的内容，我司能够理解这并不属于采购人的本意。

- 我司知悉并清楚本次调研仅作为采购人编制采购需求的参考，参与本次调研并不代表取得订单。

（3）我司将根据采购人提供的项目需求，准确提炼采购人本次采购需要达到的功能和使用要求，并根据理解，客观真实提供自己的意见和建议。

（4）我司认为项目需求中有歧视性、排他性或者限制性的内容，将根据本次调查提供的表格模板要求，本着诚实信用原则，真实填写意见和建议。

（5）我司知悉本次调研的项目需求为本项目的初步需求，采购人可视调研情况进行调整，并充分理解采购人在采购需求调查中可能会充分考虑供应商提供的意见和建议，以合理制定本项目的具体采购需求。同时，我司严格履行商业道德，不提供不实意见或建议，或者不以恶意方式和手段影响采购人采购活动正常开展。

（6）我司本次参与调研产品不存在任何侵权等法律纠纷或质疑投诉等情况。

供应商（加盖公章）：

日期：       年    月    日

- 十、调研意见、建议反馈表

采购需求调研问卷表

- 本项目“用户需求”是否具有倾向性？如有，该如何修改加以避免？ 2、本项目所处行业、产业的产业发展情况（包括产品的工作原理、历年的技术发展情况等） 3、本项目所处行业的市场供给情况（包括国产产品、进口产品的市场供给情况等） 4、供应商认为需要提交的建议（对于采购需求等方面的建议） 项目联系人签字： 供应商名称（加盖公章）： 日期： 年 月 日

- 附件1 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司属于       行业，从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

本公司对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

公司名称（盖章）：

日期：       年    月     日

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、报名人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，报名人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料。

3、报名人为生产厂家的，由生产厂家出具声明函；报名人为代理商（经销商）的，同时出具生产厂家的声明函和代理商（经销商）的声明函。

- 附件2 法定代表人授权委托书

致：南方医科大学南方医院增城院区（广州市增城区中心医院）

本授权委托书声明：（法定代表人姓名）是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现授权（授权代表姓名，职务）作为我公司的全权代理人，就(项目名称)的采购需求调查活动，以我方的名义处理与之相关的一切事宜。

本授权书自法定代表人签字（盖个人名章）之日起生效，直至以上项目采购需求调查活动结束为止。

特此声明。

报名公司名称（加盖公章）：

法定地址：

报名公司法定代表人（签字或盖章）：

报名公司授权代表（签字或盖章）：

授权代表人联系方式（固定电话+手机号码）：

日期：        年    月    日

附：投标人授权代表身份证件扫描件或复印件

身份证件（正反面）扫描件或粘贴复印件