附表一：技术要求

一、拟采购内容

| - 包组 | - 序号 | - 标的名称 | - 数量 | - 基本参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 包1 | - 1 | - 交变磁场探伤仪 | - 1台 | - （一）性能： - ▲1、采集终端：采用滑动探头，无需校准标定，系统自动校准，开机即可快速检测。 - 2、检测环境：支持表面检测、曲面、平面、焊缝检测，可穿透10mm以下涂层或保温层。 - 3、适用材质：具有铁磁性和非铁磁性导电材料（铁制、铝制，不锈钢等）。 - ▲4、判断方式：支持损伤自动判断。 - 5、交变磁场激励能量动态可调，适应不同板材对激励强度的要求。 - ▲6、数据显示：磁场X轴波形图、Z轴波形图、蝶形图、裂纹数据分析。提供软件实物视频佐证上述功能。 - ▲7、指示灯：探头自带运行，测试、暂停，缺陷告警指示灯，测试过程中对测试状态一目了然。 - ▲8、告警：设备具备实时声光告警功能，对缺陷实时判定，实时告警，无需人员进行分析判定。 - ▲9、设备支持检测过程缺陷自动识别功能，实时显示，无需对数据进行人工分析；提供实物界面图片佐证。 - ▲10、检测结论：对检测到的缺陷和测试数据可实时保存。 - 11、探头种类：单探头、阵列探头。 - 12、参数设置：可根据不同测试板材调整参数，从而达到更好的测试效果。 技术要求 - （二）技术参数要求： - 1、传感器灵敏度：4.9mV/V/Gs - 2、检测缺陷深度：≥0.5mm - 3、穿透涂层厚度：≤10mm - 4、扫查速度：5~100mm/s - 5、工作频率:1~10KHz可调 - ▲6、屏幕尺寸： ≤5.5寸高清液晶触摸屏（分辨率1080*800）提供实物图片佐证 - 7、存储：支持本机存储≥10000条 - 8、电池容量：内置≥15000mAh,3.7V单节锂电池，可持续工作时间不小于10h - 9、外形尺寸及重量：主机机箱：≤1kg, 探头≤0.6kg,尺寸：不大于160*86*47mm - （三）配置要求： - 主机1套，平面探头1个，随机文件1套，仪器箱1个 |
|  | - 2 | - 管道磁粉探伤仪 | - 1台 | - （一）主要用途： - 1.主要用途：主要用于铁磁性材料表面及近表面裂纹的探测 - ★（二）技术要求： - 1.灵敏度：A1型标准试片15/100刻槽显示清晰 - 2.提升力：≥156.8N（16kg） - 3.探头极距：≥100mm*100mm，磁极与试件表面间隙≤0.5mm - 4.磁极脚接触面积：19*19mm - 5.探头光源：白光照度≥2000Lux - 紫外线灯辐照度≥7000μW/c㎡ - （三）主要技术参数和环境要求： - 1）一体式旋转磁场管道磁粉探伤仪，探头与锂电池一体式设计，无需使用线链接。 - 2）无需外接110V或220V电源既可以输出交流进行探伤。 - 3）随机配备2组锂电池主机，可以快速更换。 - 4）锂电池电源带有OLED显示屏及操作按键；可显示及设置剩余电量和电压、点按磁化或连续磁化工作模式、紫外线或白光照明模式。管道直径相位差补偿功能；检测不同直径管道，可在锂电池电源OLED显示屏上进行直径选择，设置对应管道直径的相位差补偿，保证旋转磁场在曲面环境下仍然为环形。 - 5）可识别仪器空载状态，自动调整电流，防止仪器过载损坏。 - 6）恒磁控制功能，因电量下降导致提升力不满足探伤需求时自动断电，保证探伤灵敏度。 - 7）每个磁极脚安装4只轴承，步进探伤无阻力；每个磁极脚可自行便捷拆装、更换。 - 8）随机配备方便现场检测用的穿戴马甲。 - 9）可检测≥80mm以上直径管道焊缝及平板焊缝；磁极脚为可转动关节，可随不同管径的工件调节磁极角度，使磁极贴合管件弧面，保证探伤效果；配有管道焊缝、平板焊缝检测2种规格磁极脚。 - 10）★技术参数： - 灵敏度：A1型标准试片15/100刻槽显示清晰 - 提升力：≥118N（12.04kg） - 探头极距：100mm*100mm，磁极与试件表面间隙≤0.5mm - 磁极脚接触面积：22*20mm - 探头光源： 白光照度≥2000Lux，紫外线灯辐照度≥7000μW/c㎡ - 符合标准：JJF 1458-2014磁轭式磁粉探伤机校准规范 NB/T 47013.4-2015承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测 GB/T 15822.3-2024无损检测 磁粉检测 第3部分 设备 JB/T 7411-2012无损检测仪器 电磁轭磁粉探伤仪技术条件 JB/T 14223-2021无损检测仪器充电式交流磁轭探伤仪 JB/T 13936-2020无损检测仪器 磁粉检测用磁化设备技术要求 - 防护等级：IP65 - 工作暂载率：50%， - 电池电压：14.8V - 电池容量：≥88.8Wh - 整机体积：≤200mm*143mm*196mm - 整机重量：≤3.9kg - 电池体积：≤90mm*70mm*105mm - 电池重量：≤0.64kg - 检测管径范围：80mm—平面 |
|  | - 3 | - 2.5米内窥镜 | - 1台/套 | - 主要用途： - 1.用于狭小空间的外观检测。 - 技术要求： - 1.探头、管线、主机、电池等一体式手持便携式；管线系统、主机系统独立模块式，可自主更换管线长短、探头大小、显示屏尺寸等，并方便后续快捷升级软、硬件；双组电池可实现不低于6小时使用；阻尼式360°全向定位控制，带紧固锁定装置；支持高清图像，可进行拍照和录像，钛合金镜头外壳，钨丝耐磨管，抗腐蚀、耐磨，适用于恶劣环境。 - 主要技术参数和环境要求： - ★1.功能特点： - 1）功能要求：探头、管线、主机、电池等一体式手持便携式；管线系统、主机系统独立模块式，可自主更换管线长短、探头大小、显示屏尺寸等，并方便后续快捷升级软、硬件；双组电池可实现不低于6小时使用；阻尼式360°全向定位控制，带紧固锁定装置；支持高清图像，可进行拍照和录像，钛合金镜头外壳，钨丝耐磨管，抗腐蚀、耐磨，适用于恶劣环境。 - 2）★管线系统要求： - 探头直径：≤6mm； - 像 素：≥100万； - 景 深：10～100mm； - 视 场 角：≥120°； - 管线长度：≥2.5米钨丝耐磨管（管线长度可以选择）； - 弯曲方向：机械式360°全向弯曲； - 弯曲角度：不低于150°； - 探头锁定：带阻尼自动定位，配紧固锁定装置； - 管线更换：可自主更换不同规格管线系统； - 照 度：前置超亮LED光源 - 防水等级:≥IP67级 |
|  | - 4 | - 手持式超声波流量计 | - 1台 | - 技术综述： - 1.★测量原理：时差相关原理和噪音跟踪原理，两种原理集成在同一台主机上，测量气泡或固体颗粒含量高的介质时，可自动（也可手动切换）从时差原理切换到噪音跟踪原理。 - 2.流速范围： ±0.01m/s~±25m/s - 3.分辨率：0.025cm/s - 4.重复性：0.15%读数，视应用而定 - 5.精度：±1%读数，经过标定 - 6.★响应时间:1s至70ms - 7.可测量介质：自来水、废水、污水、化学品、油品或其它类型液体 - 8.★可拓展高温功能，升级为高温型流量计，测量介质温度最高达400℃。 - 9.★可拓展气体测量功能，升级为气体、液体双介质流量计。 - 10.★传感器内部内置PT100铂电阻温度补偿技术，符合ANSI/ASME MFC-5M-1985国际标准推荐，可确保在介质温度变化及环境温度变化变温运用工况下测量精度不受影响。 - 手持表主机的技术指标： - 1.主机通道数：双通道（可同时测量两条不同管线的流量，或可以进行双通道平均值测量，提高测量精度，并可进行总和及差值计算） - 2.测量量：体积流量（瞬时量和累积量）、质量流量（瞬时量和累积量）、流速、声速 - 3.计算功能：平均值、差值、总和 - 4.电源：锂离子充电电池，外接电源（100~240）VAC - 5.电池工作时间：≧14小时（充满电后） - 6.主机工作温度：-10℃~60℃ - 7.测量速率：（100~1000）Hz - 8.响应时间：可选 70ms快速响应 （可测瞬态流量） - 9.可记录的参数：所有测量量及累积量 - 10.数据存储容量：≧100000条测量量 - 11.通讯接口：RS232接口 - 12.主机带数据下载软件，可将主机内现场测量及存储的数据下载到电脑中，可下载测量值/记录、图形显示、数据格式转换。 - 13.主机套装中包含工程塑料保护箱，便于现场携带 - 具备以下标准配置： - 1.便携式超声波液体流量计主机（双通道型）- （套装）－1套； - 2.高温小口径传感器 （适用管径: DN10至DN400，温度范围: -30℃~+200℃）－1套； - 3.便携式不锈钢标尺弹簧珠链式夹具－1套； - 4.高温测厚仪，工作温度：-20°C至+200°C；主机自动检测并识别探头－1套 - 5.高温耦合剂3瓶 - 合格的投标人必须具有下列条件： - ★供应商需为所投设备的制造商或经销商，经销商须提供制造商（或总代理）针对本项目出具的售后服务承诺函 |
| - 包2 | - 1 | - 钢带探伤仪 | 1台 | - 功能要求： - 1.要求支持检测钢带内钢丝绳芯断丝、磨损、锈蚀、疲劳等各种损伤； - 2.▲支持自适应各种规格型号钢带的检测标定，对同一条钢带只需标定一次即可进行多次检测，提供软件实物视频佐证此操作； - 3.操作方式：人工按键式操作； - 4.显示功能：三色LED灯显示； - 5.磁记忆规划检测一体：记忆磁场规划功能，弱磁传感器可连续、不间断采集钢带内钢丝绳分布的磁能势差异信息并进行量化分析，无需外接操作系统； - 6.▲具有检测报警功能，可根据钢带内钢丝绳损伤处金属截面积损失率量值进行分级报警，红色为重度损伤，黄色为轻度损伤，绿色为正常，提供软件实物视频作证此要求；； - 7.自诊断功能：仪器具备传感器性能、AD/DA模块、剩余电量的自诊断功能； - 8.▲配套一体式钢带松脱工具支持松脱距离显示，提供实物视频作证此要求；； - 9.支持档案管理功能，所有检测过的钢带规格要求都可自动记录，下次检测可直接调用。档案支持录入钢带名称、钢芯直径、钢带规格、钢芯股数、钢芯丝数、钢芯数量、钢带宽度、 钢带长度，首检时间、安装时间，检测次数和末检时间，提供实物视频作证此要求； - 技术参数要求： - 1.适用钢带宽度：30mm～60mm； - 2.检测速度：0-3m/s； - 3.损伤检出率：重度损伤：钢带内金属截面积损失率达到6%～10%，实时检出率100%；轻度损伤：钢带内金属截面积损失率达到3%～6%，实时检出率＞95%； - 4.检测重复率：重度损伤：100% ；轻度损伤：＞95% - 5.传感器与钢带间距：＜10mm； - 6.被测钢带摆动阈值：＜5mm； - 7.传感器灵敏度：1.5V/mT； - 8.电磁感应信噪比：S/N＞85dB； - 9.采样频率：1000次/秒； - 10.电池充电电压：DC8.4V； - 11.工作环境： -20℃~+55℃/RH 95% - 12.连续工作时间： 充满电>8h - 13.设备尺寸：≤360mmx115mmx130mm - 14.设备重量：≤1.7Kg - 配置要求： 1.钢带探伤仪主机1个、平板终端1个（含配套专用检测软件）、充电器3套、一体式钢带松脱工具1套、蓝牙打印机1个、随机文件1套、第三方检测报告1份； |
|  | - 2 | - 手持式测速仪 | 3台 | - 性能要求： 1.无线场车测速仪需满足TSG 81-2022《场（厂）内专用机动车辆安全技术规程》中厂车及观光车辆最大速度的测定要求，同时可记录显示实时速度并打印测试结果与车辆牌照。 2.测量过程可以记录并打印车辆牌照，提供打印车辆牌照的图片佐证； ▲3.设备可记录车辆实时速度及最大速度，提供实物产品界面图片证明此要求； ★4.要求设备为打印测试一体式主机、通过一个按键即可控制设备开机、关机、打印、清零功能； ▲5.要求设备主机自带摄像头,主机屏幕尺寸≥65mm*50mm，重量≤650g； ▲6.要求设备打印测试结果内容记录实时速度、最大速度、和摄像头画面的黑白对比照以便场车牌照清晰可见；提供打印结果报告佐证此要求； 7.主机支持显示实时画面、仪器电量百分比，提供实物产品界面图片证明此要求。 - 技术参数要求： 1.测速范围：0-400km/h ▲2.灵敏度：0-3档可调节。（提供实物功能图片佐证） 第1档（测试距离）：0-40m 第2档（测试距离）：30-70m 第3档（测试距离）：60-150m 3、打印模块：有，内嵌在主机，支持快速打印纸更换无需拆机。 4、工作时间：≥10小时 - 配置要求： 1.主机1台、打印纸2卷、充电器1个、专用仪器箱1个、说明书保修卡合格证1套。 |
| - 包3 | - 1 | - 总有机碳离子（TOCi）分析仪 | - 1台 | - 要求设备符合以下标准： - 1.设备符合DL/T 1358-2014《火力发电厂水汽分析方法总有机碳的测定》标准，专用于水汽系统痕量TOCi含量的检测监督。 - 2.设备符合GB/T 12145-2016《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》标准。 - 3.要求设备配备自动进样系统，样品位数不低于16位，具备进样针自动清洗功能。 - ★4.采用软件控制仪器测定操作，控制软件底层代码开放，软件控制系统：控制软件可实现检测数据上传，满足实验室智能化管理需求。软件支持RS-232、TCP/IP等多种通用通信协议，可兼容 TOCi、全铁及其他多类型设备自动联动控制。软件具备图形化样品托盘管理、进样序列编辑、多模式进样、自动洗针及管路清洗、仪器联机同步、任务队列调度、重叠进样等功能；同时具备设备实时状态监控、故障自动诊断、操作日志审计、脚本扩展开发、远程 API 数据接口等能力，可实现批量样品高精度、无人值守自动化控制，有效提升样品分析通量，保障实验检测结果一致性与稳定性。设备数据能自动按SamplemanagerLIMS格式要求输出至该系统，内容包括样品信息、样品号、分析组分和结果等，生成的文件格式为TXT（ANSI编码）或CSV，要求每个样品生成一个文件，用户调用同一个方法建立样品序列，分析结果可实现选择性批量上传。 - ▲5.具备抗二氧化碳干扰能力，有效避免空气中二氧化碳对测量结果的影响，仪器排水可直接排放，无污染物产生。 - 技术指标要求： - 1.检测范围：0~1000μg/L（TOCi） - ▲2.重复性：用100μg/L TOC（蔗糖）标样分析6次，RSD应不大于5%； - ★3.仪器具有抗碱化剂干扰功能，仪表集成自动处理水中氨等碱化剂功能，样品中添加碱化剂对测量数据的影响小于10μg/L； - ★4.抗干扰能力：水中添加2mg/L氨对测量数据的影响应小于10μg/L； - 5.线性校准曲线范围：（0~1000）μg/L，线性相关系数不低于0.999； - ▲6.含杂原子有机物分析能力测试：在配置100μg/L三氯甲烷作为样品进行测试，测得的TOCi值在80μg/L~100μg/L之间； - ▲7.测量界面具备实时监测氧化器出入口（氢）电导率的功能，从而可直观判断系统脱气效果和设备运行是否正常。 - 8.样品测定时间：不大于10min； - 9.电源：AC （220±10）V，50Hz； - 10.温度范围：（15~35）℃，湿度范围：（20~70）%； - 11.设备重量：不大于13.5Kg, 设备尺寸：不大于285×205×390mm。 |

1.主要商务要求

| 标的提供的时间 | 自合同签订生效之日起90个日历天内完成货物安装、调试、验收并交付采购人使用。同一包组全部仪器须同一时间统一送货上门。 |
| --- | --- |
| 标的提供的地点 | 广东省佛山市禅城区影荫路影荫二街2号。 |
| 付款方式 | 1履约保证金 ①提交说明 1.1时间:合同签订生效之日起7个工作日内； 1.2金额:合同总金额的5%; 退还说明: 中标人完成设备安装，收到计量技术机构出具的检定/校准证书，并通过采购 人组织的验收（含计量检定/校准）合格，并能在质保期内履行12个月相应的售后服务后，在 15 个工作日内无息退还。 2.合同款支付 1期：支付比例30%，本项目合同签署生效后，中标人须向采购人支付合同总价5%的履约保证金，采购人收到中标人开具的的合同总价30%的有效发票后，在15个日历日内，向中标人支付合同总价的30%。 2期：支付比例70%，所有设备安装完毕，收到计量技术机构出具的检定/校准证书，并通过采购人组织的验收（含计量检定/控准）合格后，采购人收到中标人开具的合同总价70%的有效发票后，在15个日历日内由采购人向中标人支付合同总价的70%。 注：1.履约保证金以银行转账或履约保函等采购人接受的方式递交。2.计量检定/校准费由中标人采用银行汇付（含电汇）形式支付。 |
| 验收要求 | 1.交付验收标准为：按合同约定的货物及价格、详细配置清单及技术指标、符合招标文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求、国家相关标准和行业规范进行验收（该等标准不一致的，以较高为准）。 - 2.验收流程按采购人规章制度执行，由采购人组成验收小组（含中标人的人员）按国家有关规定、规范进行验收，必要时采购人可邀请相关的专业人员或机构参与验收（需要计量校准的设备应提供国内法定计量机构计量检定/校准（合格/符合采购人使用要求）证书原件，证书上的委托方须有：广东省特种设备检测研究院佛山检测院，校准的项目由采购人根据投标文件的具体技术参数确定），验收时，采购人、中标人双方必须同时在场，验收完毕后做出验收结果报告。 - 3.货物安装调试完毕且正常运行后，中标人应向采购人提出书面验收申请，准备并向采购人提交验收文件，合同项下的全部货物按采购人验收流程验收通过，经采购人、中标人双方签署验收合格证明后，视为验收合格。 - 4.验收合格后，中标人应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。前述资料物品交付完毕当日，视为合同货物完成交付。 - 5.中标人交货前应对产品做出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货交采购人。 - 6.采购人收货验收并不免除中标人对合同产品质量应当承担的责任，如果采购人在使用或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题，中标人仍应承担责任。 - 7.如本合同所采购的产品因其自身特点导致采购人无法在验收当时发现其质量问题、设计、安装、制造、材料、工艺等缺陷，则采购人应享有合理的适用或测试使用期间，如在该期间内发现上述产品问题，则中标人应无条件为采购人提供换货或退货处理，在此种情况下中标人无权以采购人已签收作为已交付合格产品的抗辩。 - 8.因本合同产品质量存在缺陷造成人身、财产损害或者给采购人造成不良影响的，采购人有权要求中标人单独承担赔偿责任，中标人不得以非实际责任人进行抗辩，但中标人有权在赔偿后向生产者或其他实际责任人追偿。 |
| 履约保证金 | 收取比例：5%,说明：详见付款方式。 |
| 其他商务要求 | - 其他: - 1.违约责任与赔偿损失仪器主要配置，中标人应根据投标产品的特点，提供足够的部件，确保仪器能够正常使用。因中标人提供的部件不足够，导致仪器安装、调试后不能正常使用，则所欠缺的部件由中标人负责提供，且每逾期一天，中标人须向采购人偿付不能通过验收仪器总价的2‰的延误金。逾期15天以上（含15天）的，采购人有权终止合同，要求中标人支付违约金，并且给采购人造成的经济损失由中标人承担赔偿责任。 - 2.如采购人在中标人交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，采购人有权要求无条件退货，且中标人应向采购人缴纳设备采购费用总额的10％作为赔偿金。 - 3.若交货期拖延不能满足采购人要求，采购人将有权单方面终止全部合同或取消部分合同。 - 4.供货产品，如国家政府法律、规章就产品技术指标、批文或特性与名称等有强制性要求与许可的，投标人应承诺满足上述许可与要求。 |

其他商务需求

| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | 报价要求 | - 1.本项目报价为广东省佛山市目的地交付价。 - 2.投标报价指投标人为完成本项目所收取的全部费用，包含但不限于以下费用：货物及零配件、运输费、装卸费、保险费、安装费、调试费、材料费、技术服务费（含联络费、培训费、质保费、计量校准费用）、各项税费（如涉及进口产品的含各进口产品环节税费及到采购人指定目的地费用）、招标代理服务费以及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。 - 3.中标人在项目的实施过程中，采购人除了支付合同规定的款项外，一切合同规定外的费用将拒绝支付。 - 4.报价不得高于最高限价，如超出“采购项目清单一览表”最高限价（包括设备单价最高限价和采购包总价最高限价）的要求，则视为无效报价，作无效投标处理 |
|  | - 2 | 付款方式补充 | - 1.合同款项的支付方式：转账结算（银行转账）。 - 2.付款方：采购人；收款方：中标人。 - 3.开具发票：中标人收款时必须持有效的发票。收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标人名称一致。 - 4.付款期间如因特殊情况需调整，由双方协商处理。 |
|  | - 3 | 包装、保险及发运、保管要求 | - 1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。 - 2.中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。 - 3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。 - 4.货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。 - 5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。 - 6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。 |
|  | - 4 | 安装调试 | 安装、调试由中标人负责设备的现场安装和调试，按合同规定的时间、地点完成交货、组装、调试、验收完毕。在设备的搬运、安装、调试、试运行期间，中标人安装调试人员一切费用自理。 - 1.中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 - 2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 - 4.中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 |
|  | - 5 | 培训 | - 1.现场培训：中标人在设备的组装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购人基本掌握使用操作、维护保养技术。 - 2.专门培训：中标人就设备的组装、检验、调试、使用和维护等培训采购人6名技术人员，直到采购人受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。 - 3.培训方式：技术培训、操作培训。 - 4.培训人员、地点和时间：受训人员由采购人确定，培训地点和时间由双方商定，若需要离开采购人所在地级市进行培训，所产生的培训、交通、住宿费用全部由中标人负责。 |
|  | - 6 | 质量保证及售后服务 | - 1.质保期为整机最终验收合格之日起不少于18个月； - 2.质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，并进行终身免费软件升级。 - 3.要求中标人在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。 - 4.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。 - 5.中标人在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在2小时内做出回应，并在48小时内派出专门维修人员到现场维修。中标人定期上门对设备进行日常维护保养，每年至少上门一次。费用包含在投标报价中。 - 6.中标人须承诺：中标后在珠三角区域设有售后服务点，并且在珠三角地区有常驻人员不少于2技术人员。（在投标文件中自行承诺，格式自拟） 7.服务时间内，中标人须提供常设每周7天×24小时服务专线技术支持。 8.上述售后服务费用包含在服务费中。 注：上述费用报价时可不单列。 |
|  | - 7 | 人员管理 | 1.中标人在其投标文件中承诺提供的项目组人员必须按要求投入到本项目中，在合同期内不得擅自更换。中标人如因工作安排或其它原因，需要更换项目组人员时，应事前向采购人提出书面申请，未经采购人同意，不得更换人员。 2.采购人有权以书面形式要求中标人更换不能按规定履行合同的人员。即使是采购人要求或同意更换的人员，其代替人员的资质仍应得到采购人的认可，且其资历和经验均不低于被更换人员。由此而产生的费用由中标人承担。 3.如中标人未经采购人书面同意擅自更换项目组人员，采购人有权扣除中标人一定的违约金。发生本条上述情况累计达4次后，采购人有权终止合同，由此引致的经济损失，中标人须全额赔偿，采购人保留追究中标人相关责任的权利。 4.中标人对其雇员的人身安全负全部责任。 |
| ★ | - 8 | 分包要求 | 本项目不允许分包。 |
| ★ | - 9 | 产品属地要求 | 1.本项目采购的产品为本国产品，不允许进口产品参与投标。 |
| ★ | - 10 | 其他要求 | 1.合同响应要求：响应磋商文件的合同文本或合同条款。 2.供应商及其投标文件中无法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。 |

注：请供应商根据上述表格内容填写附表2-附表7.