采购需求具体建议函

各供应商：

请参考以下模板，填入以下表格，并注意以下事项：

1.所有内容，供应商均应当认真填写，未填写或未认真填写的单位，将不予参加后期的答疑会（如举办）。

2.以下的格式供应商若有调整，应以方便采购人准确了解为前提。

3.以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章）

一、2022年至今同类项目历史成交信息（维保设备须为与本项目同品牌同型号设备，并请递交合同复印件关键页）

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 维保设备品牌型号 | 预算金额 （万元） | 中标金额 （万元） | 中标成交公告发布时间 | 在中国政府采购网或者广东省政府采购网等政府采购网站的中标公告链接网址，或者其他公开网站的链接网址，或者合同公告链接网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、本项目报价（请合理报价，以供采购人参考决策）：

- 为完成《采购标的要求》中的服务内容，我司的响应报价为：            元（3年）

- 三、参数要求响应

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请对应响应实际情况） | 响应程度（满足/不满足）/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 维保设备： 1.飞利浦 Ingenia 1.5T 2022年 2.飞利浦 Ingenia Ambition S 1.5T 2022年 |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1.1 | 维修保养内容 | 包含主机、磁体、线圈、制冷系统(包含冷头、液、氦气压缩机)、后处理工作站、精密空调以及外水冷机等，包含维修服务所涉及的人工费用、交通差旅费，每年4次定期保养维护，保证开机率95%；不包含第三方产品如高压注射器、UPS、激光相机、外配打印机、录像机、视频外设等的保修。 | 维保是否覆盖以下部件： £磁体 £线圈 £制冷系统 £后处理工作站 £精密空调 £外冷水机 |  |
| 1.2 | 技术资质保障 | 应具有足够的设备维修保养技术能力，如具备设备制造厂商指定的维修授权，或与设备制造厂商有技术合作协议，或有设备制造厂商颁发的技术资质证明 | 是否具备以下证明： £具备制造厂商指定的维修授权 £具备设备制造商的技术合作协议 £具备设备制造厂商颁发的技术资质证明 |  |
| 1.3 | 零配件的合法保障 | 国内设有零备件仓库，至少能存放全新球管、探测器、高压发生器等设备常用的主要配件。如没有零备件仓库，则需承诺在需要更换上述主要配件时，能在48小时内将配件运抵设备现场。 | 国内是否有零备件仓库： £有 £无 主要配件能在____小时内运抵现场。 |  |
| 1.4 | 服务技术保障 | 设有维修服务站，至少具备5名经维保设备制造商或其授权培训机构培训，或取得维保设备制造商认可其维保能力的其他有效资质证明，证明其具备维修该品牌同类设备能力的工程师，以满足日常维护所需，并可及时响应紧急维修。 | 具备____名符合要求的工程师。 |  |
| 1.5 | 安全检查 | 按照厂家设备标准及当地规定执行。安全检查内容应包括但不限于以下： （1）制定检查计划； （2）机械安全检查； （3）电气安全检查； （4）记录检查结果。 |  |  |
| 1.6 | 预防性保养 | 按照保养计划提供，每年至少提供两次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。 （1）记录并安排保养时间 （2）按照厂家标准进行调校 （3）确认各项技术指标及性能 （4）年检时，服务方负责配合医院按照相关部门流程进行检测，以保障取得合格证。 （5）记录设备状况 （6）提供每次保养后由设备本身导出的保养报告 （7）预防性保养损耗品：预防性保养中需要更换的损耗品由服务商免费提供。 | 每年提供___次专业保养。 |  |
| 1.7 | 开机率 | 在合同期内保证 95%的开机率，按一年365日计算。如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长3日。 | 开机率每低一个百分点，合同延期____个日历日。 |  |
| 1.8 | 热线服务 | （1）全国范围内开通 400/800免费热线电话，24小时*365天有工程师接听，为用户快速诊断和提供技术支持服务。 （2）电话响应:1小时内 （3）接到维修要求后，不超过 24 小时到达现场。 | 故障响应时间：____小时内电话响应，____小时内到达现场。 |  |
| 1.9 | 工时 | 包含在保修合同期内所需的人工费用，签订保修合同的客户享受优先派工，节假日加班时，采购人无需支付额外的人工费用。 |  |  |
| 1.10 | 备件 | （1）供应商必须书面承诺，用于保养及维修中需更换的备件必须为原厂未开封备件，不能使用二手及淘汰的配件，满足医疗器械法律法规管理要求，配件序列号可溯源查证，可到设备原制造厂商的热线系统可查。 （2）优先运送配件 （3）设备上更换下来的故障备件由成交供应商回收 |  |  |
| 1.11 | 安全升级 | 必须在原厂官方网站发布的升级公告规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂该型号设备的升级文件及工作记录。 |  |  |
| 1.12 | 远程连接 | 供应商或授权机构需提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，在用户允许的情况下可以接入设备，以保证维修的及时性，且远程服务应满足以下需求:该远程服务可以实现远程不断监控和保护医疗设备，及时发出预警，在出现故障之前，就可对其进行远程维护和处理，以减少设备停机时间，提高设备使用率;基于设备嵌入式远程连接方案。投标服务商需符合HIPAA和NEMA安全要求。 |  |  |
| 1.13 | 故障诊断 | 供应商或授权机构必须能合法获得在有效期内的原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙(service key)，并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并提供书面承诺。 | 是否能获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key） £能 £不能 |  |
| 1.14 | 管理体系认证 | 供应商或授权机构具有符合医疗器械质量管理体系认证、信息安全管理认证。 | £医疗器械质量管理体系认证 £信息安全管理认证 |  |
| 二 | 配套服务要求 |  |  |  |
| 2.1 | 请供应商从专业角度列出能为本项目提供的其他服务内容 |  |  |  |
| 三 | 商务要求 |  |  |  |
| 3.1 | 考核：合同一年一签。考核合格后续签下一年合同。请从专业角度提供切实可行的考核表，以供采购人决策。 |  |  |  |
| 3.2 | 验收：请从专业角度提供切实可行的验收标准、验收方式，以供采购人决策。 |  |  |  |
| 3.3 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 四 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 4.1 | 与本项目设备维保相关的企业资质或人员资质（如需请补充） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 四、商务（服务）建议（指供应商对本项目的商务要求的合理建议，例如履约保证金比例、付款周期等，如有的话请填写）

五、供应商认为需要提交的建议

供应商（加盖公章）：

2025年  月  日