**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：440001-2025-16796**

**采购项目编号：0809-25411GDG102010501**

**项目名称：2025年度广东质检院顺德基地检验检测用实验耗材招标（进口部分）**

**采购人：广东产品质量监督检验研究院**

**采购代理机构：广东华伦招标有限公司**

**第一章投标邀请**

广东华伦招标有限公司受广东产品质量监督检验研究院的委托，采用公开招标方式组织采购2025年度广东质检院顺德基地检验检测用实验耗材招标（进口部分）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：2025年度广东质检院顺德基地检验检测用实验耗材招标（进口部分）

采购计划编号：440001-2025-16796

采购项目编号：0809-25411GDG102010501

采购方式：公开招标

预算金额：1,100,000.00元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(色谱仪器耗材、标准物质等):

采购包预算金额：1,100,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 仪器仪表零部件 | 色谱仪器耗材、标准物质等 | 1(批) | 详见第二章 | 1,100,000.00 | 是 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：服务期自合同执行之日起一年或者结算金额累计达到合同金额时止，以先到者为准。

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件；（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外）

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料；

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度财务状况报告或基本开户行（或基本存款账户行）出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）；

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供如下证明材料之一：①参照投标文件格式声明设备及专业技术能力情况；②提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟（可参照“第六章 投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）；

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（色谱仪器耗材、标准物质等）：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（色谱仪器耗材、标准物质等）：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。参照投标（报价）函相关承诺格式内容；

3)本项目不接受联合体投标。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；广东华伦招标有限公司（https://www.gdhualun.com.cn/）

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：广东产品质量监督检验研究院

地址：佛山市顺德区大良街道德胜东路1号

联系方式：0757-22802621

**2.采购代理机构信息**

名称：广东华伦招标有限公司

地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼

联系方式：020-83172166-821

**3.项目联系方式**

项目联系人：黄先生

电话：020-83172166-821

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东华伦招标有限公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

**（一）项目属性：**货物类

**（二）**投标人须对本项目的采购标的进行整体投标，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的投标都被视为无效投标。

**（三）**采购需求中标有“★”符号的条款均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”符号的条款未响应或不满足，将导致投标无效；采购需求中标有“▲”符号的条款为重要条款参数，但不作为无效投标条款。

**（四）**根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：**工业**，划分标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029\_3587674.htm）。

**（五）**需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《商品包装政府采购需求标准（试行）》及《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）等。

**（六）**节能产品的优先采购和强制采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《节能产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准。属于《节能产品政府采购品目清单》范围产品类别的，供应商应填写《政策适用性说明》（见投标（响应）文件格式）明确列明具体产品的名称并提交相关证明材料。证明材料包括：①该产品属于《节能产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；②市场监管总局公布的参与实施政府采购节能产品认证机构名录截图；③该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，作为评审的依据。供应商可查询中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn）了解《节能产品政府采购品目清单》，属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，为实质性条款，若有负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。强制采购节能产品在价格评审中不作价格扣除。

**（七）**环境标志产品采购以财政部、发展改革委、生态环境部等部门公布的最新《环境标志产品政府采购品目清单》中所列产品及相关规定为准，属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围产品类别的，供应商应填写《政策适用性说明》（见投标（响应）文件格式）明确列明具体产品的名称并提交相关证明材料。证明材料包括：①该产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》范围的相关内容页，并对相关内容作圈记；②市场监管总局公布的参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录截图；③该产品获得的由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，作为评审的依据。供应商可查询中国政府采购网（网址http://www.ccgp.gov.cn）了解《环境标志产品政府采购品目清单》。

**（八）提供有关证明材料的提醒（非本项目采购需求内容）：**

（1）投标人在提交具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料时，如提供的是投标人单位年度财务状况报告的，**请在投标文件中提供整份报告的完整资料。**

**（2）填写《中小企业声明函》时，请注意：**

①“**单位名称**”：指本项目采购人单位名称全称；

②“**项目名称**”：指本项目的项目名称；

③“**标的名称**”：指本项目对应采购包的“采购标的”；（详见本项目采购文件“第二章 采购需求”下“2.技术标准与要求”中“标的名称”）

④正文中的“**企业名称**”：指承接本项目的单位（服务类项目，指投标人；货物类项目，指所投产品制造商）；落款处的“企业名称（盖章）”指投标（响应）供应商。

**（九）《采购需求》主要商务要求中的“标的提供的时间”、“标的提供的地点”、“付款方式”、“验收要求”、“（一）报价要求”均为实质性条款，投标人须对此响应并完全满足或优于这些条款，否则将被视为无效投标。**

**（十）**投标人需根据本项目的采购需求的要求及投标人自身情况，在投标文件中提供整体实施方案（包含但不限于①实施计划、②配送计划、③配送安排等）、应急服务方案（包含但不限于①采购人根据实际需要下达的特定耗材的紧急产品采购、②突发自然灾害、③疫情、④运输突发故障等情况）。

**二、采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **拟采购产品名称** | **规格型号** | **单位** | **单价最高限价** **（元）** | **是否允许进口** |
| 1 | 视黄醇(维生素A) | CAS：68-26-8，synthetic,≥95% (HPLC),crystalline，500 MG/瓶，比活： 2700U/mg；质量水平200 | 瓶 | 2899.54 | 是 |
| 2 | L-半胱氨酸 | 97% ，25G | 瓶 | 282.00 | 是 |
| 3 | 胆碱氧化酶 | 500UN 比活： ≥10units/mg solid | 瓶 | 5680.86 | 是 |
| 4 | 过氧化物酶 | 10mg/瓶，250-330 units/mg solid | 瓶 | 1027.00 | 是 |
| 5 | 磷脂酶D,冻干粉末 | 2.5KU 来源于花生，≥60units/mg protein | 瓶 | 1628.59 | 是 |
| 6 | 淀粉葡萄糖苷酶液 | CAS:9032-08-0,10ML，来源于黑曲霉，用于总膳食纤维测定盒，质量水平100 | 瓶 | 870.00 | 是 |
| 7 | 蛋白酶 | 500MG CAS:9014-01-1，来源于地衣芽孢杆菌，质量水平100 | 瓶 | 3866.00 | 是 |
| 8 | 高峰淀粉酶 | 25G，CAS:9001-19-8 ~100 U/mg 来源于米曲霉 | 瓶 | 1168.89 | 是 |
| 9 | 尿嘧啶核苷酸 | 1G 58-97-9 生物来源：natural (organic) 质量水平200 | 瓶 | 2243.00 | 是 |
| 10 | 热稳定a-淀粉酶液 | 10ML CAS：9000-85-5  20000—60000 U/mL 质量水平300 | 瓶 | 1114.00 | 是 |
| 11 | α-淀粉酶 | 来源于米曲霉，1.5 U/mg，100g 质量水平100 | 瓶 | 799.00 | 是 |
| 12 | 淀粉葡萄糖苷酶液 | CAS:9032-08-0,10ML，来源于黑曲霉，用于总膳食纤维测定盒，质量水平100 | 瓶 | 870.00 | 是 |
| 13 | 硅藻土萃取柱 | 玻璃柱，硅藻土填料，50columns/盒，适用于氯丙醇及氯丙醇酯检测 | 盒 | 3450.00 | 是 |
| 14 | C16保护柱芯 | 20\*4.0mm,2个/盒。用于保护液相分析色谱柱，保护柱芯的接口与采购方色谱系统的管路接口匹配，填料相同或相似。 | 盒 | 2278.00 | 是 |
| 15 | C16色谱柱 | 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm， ≤70 °C temp. range 400 bar pressure (5801 psi)， 11% Carbon loading | 根 | 5580.00 | 是 |
| 16 | 气相色谱柱（脂肪酸和脂肪酸甲酯分析专用柱） | 100m\*0.25mm\*0.2µm， ≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed) | 根 | 18360.00 | 是 |
| 17 | 离子色谱预柱 | 4\*50mm Guard，用于保护离子色谱柱，可以和采购方现有色谱柱兼容 | 根 | 6396.00 | 是 |
| 18 | 离子色谱柱 | 4\*250mm Analytical，适用于测定饮用水中低ug/L 水平的溴酸盐，高容量：每柱 240µeq | 根 | 19005.00 | 是 |
| 19 | 阴离子保护柱 | 4x50mm，用于保护阴离子分析柱（戴安，货号：35393）。要求：填料与采购方阴离子分析柱相近或一致，确保分析结果的准确性。 | 根 | 6520.00 | 是 |
| 20 | 阴离子色谱柱 | 4x250mm 流速0.5-3.0 mL/min 4000psi (275bar) | 根 | 19005.00 | 是 |
| 21 | C18色谱柱 | 4.6\*250mm，5um 4500psi(310bar)，表面积300m²/g ，碳载量18% | 根 | 6750.00 | 是 |
| 22 | 离子色谱预柱 | CarboPac PA1 4\*50mm Guard，用于保护离子色谱柱，可以和采购方现有色谱柱兼容 | 根 | 6521.00 | 是 |
| 23 | 离子色谱柱 | CarboPac PA1 4\*250mm Analytical 适用于各种基质中单糖、双糖和线性多糖的测定 | 根 | 19005.00 | 是 |
| 24 | 5%苯基/95%二甲基聚硅氧烷气相色谱柱 | 30m\*0.25mm\*0.25um | 根 | 6051.00 | 是 |
| 25 | 极性气相色谱质谱柱 | 适用于Thermo fisher仪器，极性质谱用柱子，30m\*0.25mm\*0.25um | 根 | 5540.00 | 是 |
| 26 | 离子色谱进样瓶盖（带滤膜） | 5mL，AS-DV瓶盖，250个/盒 | 根 | 1994.00 | 是 |
| 27 | 反相、阴离子交换和阳离子交换功能混合模式色谱柱 | 3μm，2.1\*100nm，4500psi (310bar)，表面积100m²/g，PH2.5-7 | 根 | 9527.00 | 是 |
| 28 | 离子色谱保护柱 | 4\*50mm Guard | 根 | 6396.00 | 是 |
| 29 | 离子色谱进样瓶 | 5mL，AS-DV瓶，250个/盒 | 根 | 652.00 | 是 |
| 30 | 离子色谱进样瓶盖 | 5mL，AS-DV瓶盖，250个/盒，平盖 | 根 | 1408.00 | 是 |
| 31 | 离子色谱柱 | 4\*250mm Analytical，流速1.5-3.0mL/min，4000 psi(275bar) | 根 | 19005.00 | 是 |
| 32 | 离子色谱工作电极打磨纸 | 金电极专用打磨纸 | 张 | 564.00 | 是 |
| 33 | 10cm石英 比色皿 | 石英比色皿，光程：100mm，1个/盒，适用于岛津分光光度计UV-1800 UV-2550 | 个 | 6681.00 | 是 |
| 34 | C18色谱柱 | 适用于岛津仪器，（1.6μm）2.0\*75mm 100MPA | 根 | 8703.00 | 是 |
| 35 | 惰性不分流衬管，去活处理（带石英棉） | 5根/包，适用于岛津GCMS做农残检测 | 包 | 4240.00 | 是 |
| 36 | C18色谱柱 | 适用于Waters仪器，Xbridge C18 5um，4.6x250mm column | 根 | 8644.50 | 是 |
| 37 | C18色谱短柱 | 适用于Waters仪器，ACCQUITY BEH C18 50 mm\*2.1mm, 1.7um | 根 | 8814.00 | 是 |
| 38 | C18色谱柱 | 适用于Waters仪器，ACCQUITY BEH C18 100mm\*2.1mm, 1.7um | 根 | 8983.50 | 是 |
| 39 | T3 1.8μm | 适用于Waters仪器，ACQUITY UPLC HSS T3 1.8μm 2.1\*100 mm | 根 | 8983.50 | 是 |
| 40 | HILIC色谱柱 | 适用于Waters仪器，ACCQUITY BEH HILIC 100mm\*2.1mm, 1.7um | 根 | 8983.50 | 是 |
| 41 | 混合型阴离子交换固相萃取小柱 | 适用于Waters仪器，150mg，6mL | 包 | 2347.58 | 是 |
| 42 | 亲水性的强阴离子交换固相萃取小柱 | 适用于Waters仪器，360mg ，0.8 mL | 包 | 2254.35 | 是 |
| 43 | 混合型阴离子交换固相萃取小柱 | 适用于Waters仪器，60mg/3ml ，100个/盒 | 包 | 3356.10 | 是 |
| 44 | 混合型阴离子交换固相萃取小柱 | 适用于Waters仪器，60mg/3ml ，100个/盒 | 包 | 3356.10 | 是 |
| 45 | 亲水亲脂平衡聚合物吸附反相固相萃取小柱 | 适用于Waters仪器，(200mg/6mL) | 包 | 1898.40 | 是 |
| 46 | 全氟煤油，PFK | 1个/瓶，适用于waters磁质谱 | 瓶 | 8246.18 | 是 |
| 47 | CAPCELL PAK CR 1:4柱 | 2.0mm X 100mm | 支 | 6152.00 | 是 |
| 48 | 蠕动泵管 | 匹配Perkin Elmer Avio500电感耦合等离子体发射光谱仪,用做电感耦合等离子体发射光谱仪蠕动泵耗材 | 根 | 848.00 | 是 |
| 49 | 真空泵泵油 | 匹配Perkin Elmer Nexion 2000B电感耦合等离子体质谱仪,用做电感耦合等离子体发射光谱仪真空泵耗材 | 瓶 | 2457.00 | 是 |
| 50 | 糖分析专用柱 | 7μm,250mm×4.6mm | 支 | 12001.00 | 是 |
| 51 | 阴离子交换专用色谱柱 | 适用于瑞士万通仪器，Metrosep A Supp7,250mm×4mm | 支 | 35723.00 | 是 |
| 52 | CAX 阳离子交换柱 | 适用于Bio-Rad仪器，AG 50W-X8(200目~400目)，H+，0.8cmX4cm | 盒 | 3044.00 | 是 |
| 53 | 皮革脱色白色羊毛毡15mm\*15mm | 每单位面积质量(1750士100) g/m2；厚度应符合FZT 60004的规定，为(5. 5士0.5) mm；将5g毛毡加去离子水(4.5) 200 mL,放入聚乙烯瓶中，放置2 h,其提取液的pH为.5.5~7.0；1000块/袋。 | 袋 | 1527.00 | 是 |
| 54 | 皮革脱色黑色羊毛毡15mm\*15mm | 每单位面积质量(1750士100) g/m2；厚度应符合FZT 60004的规定，为(5. 5士0.5) mm；1000块/袋；应经酸性黑24 (CI 26370)染色 | 袋 | 769.00 | 是 |
| 55 | 砂轮 | CS-10砂轮，适用于家具用皮革标准GB/T 16799-2008，6.1.6、GB/T 16799-2018，5.1.6。 | 对 | 1015.00 | 是 |
| 56 | 20 mm 带隔垫顶空瓶盖 | 适用于安捷伦顶空气相色谱仪，钳口，顶空，带隔垫，20 mm，银色铝盖，带有安全释压装置，PTFE/硅橡胶隔垫，100/包。 | 袋 | 674.61 | 是 |
| 57 | 20ml透明顶空样品瓶 | 适用于安捷伦顶空气相色谱仪,钳口，透明，平底，20 mL，100/包。样品瓶规格：22.75 mm x 75 mm（20 mm 瓶盖） | 盒 | 423.75 | 是 |
| 58 | 色谱柱 | C18 150\*4.6 3um pH范围为2–8，与 100%水相兼容，400 bar，适用于安捷伦仪器 | 根 | 6306.25 | 是 |
| 59 | 色谱柱 | C18,5μm 4.6\*250mm，最高温度 ，适用于安捷伦仪器 40℃(pH6-9)，60℃(pH2-6)，400 bar，ASTM D5297/ASTM D5837/ASTM D6844/ASTM E2037 | 根 | 5934.20 | 是 |
| 60 | 净化试剂管 | 含色素的水果和蔬菜：去除极性有机酸、某些糖类和脂类、以及类胡萝卜素和叶绿素，含150 mg PSA 15 mg GCB 885 mg MgSO4以及15ml离心管，50个/盒，适用于安捷伦仪器 | 盒 | 1550.08 | 是 |
| 61 | 净化试剂盒 | 去除生物基质干扰物，包括疏水性物质（脂肪、脂类）和蛋白质,150 mg C18，900 mg MgSO4，50个/包，适用于安捷伦仪器 | 盒 | 1278.88 | 是 |
| 62 | 瓶盖隔垫 | 瓶盖隔垫，螺口，顶空，钢质磁性瓶盖，PTFE/硅橡胶隔垫（顶部白色，底部蓝色），适用于安捷伦仪器 | 包 | 1216.16 | 是 |
| 63 | Ferrule | 0.5mm VG cond .32 col lng 10/PK，适用于安捷伦仪器 | 盒 | 566.13 | 是 |
| 64 | 萃取试剂盒 | 含6 g MgSO4；1.5g 乙酸钠200个/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 5085.00 | 是 |
| 65 | 萃取试剂盒 | 200/包。内容物：4 g MgSO4、1 g NaCl、1 g 柠檬酸钠、0.5 g 柠檬酸二钠盐. QuEChERS EN 15662 方法，萃取盐，适用于安捷伦仪器 | 包 | 5068.05 | 是 |
| 66 | 净化试剂盒 | 适用于标准GB 23200.113中茶叶和调味品的净化，1200mg MgSO4, 400mg PSA,400mg C18 and 200mg GCB，以及15ml离心管，50个/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 3054.39 | 是 |
| 67 | 净化试剂盒 | 适用于安捷伦仪器，15 mL SPE 试剂盒，用于分析多脂样品，适用于 AOAC 方法，50个/包 去除极性有机酸、某些糖类、多种脂类和固醇类 含 400 mg PSA、400 mg C18EC、1200 mg MgSO4 用于分析含脂肪和蜡质的水果和蔬菜 | 包 | 1327.19 | 是 |
| 68 | 脂质/基质去除小柱 | 适用于安捷伦仪器，3 mL 小柱, 300 mg 吸附剂, 100个/包 | 包 | 2638.27 | 是 |
| 69 | C18反相色谱柱 | 适用于安捷伦仪器，170 Å，4.6 x 150 mm, 5 µm，pH范围：2-8，反相分离模式，填料为全多孔, 400 bar pressure limit. | 支 | 3166.26 | 是 |
| 70 | StableBond C18液相色谱柱 | 适用于安捷伦仪器，4.6 x 250 mm, 5 µm, 400 bar. 80Å, 400 bar pressure limit. | 根 | 5934.20 | 是 |
| 71 | Eclipse Plus C18液相色谱柱 | 适用于安捷伦仪器，95Å, 4.6 x 250 mm, 5 µm, 反相分离，pH范围：2-9，额定压力400 bar，填料为全多孔，无保护柱。 | 根 | 6059.63 | 是 |
| 72 | 5%苯基/95%二甲基聚硅氧烷气相色谱柱 | 适用于安捷伦仪器，30 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架，弱极性柱 | 根 | 5935.89 | 是 |
| 73 | 5%苯基/95%二甲基聚硅氧烷气相色谱质谱柱 | 适用于安捷伦仪器，60 m, 0.25 mm, 0.25 µm，7 英寸柱架，弱极性 | 根 | 12439.61 | 是 |
| 74 | FFAP 气相色谱柱 | 适用于安捷伦仪器，30 m，0.32 mm，1.00 µm，7 英寸柱架，强极性 | 根 | 6729.15 | 是 |
| 75 | 1701ms 气相色谱柱 | 适用于安捷伦仪器，30 m，0.25 mm，0.25 µm，7 英寸柱架，中等极性 | 根 | 6846.95 | 是 |
| 76 | 脂肪酸甲酸专用柱 | 适用于安捷伦仪器，强极性柱，脂肪酸甲酸专用柱(90m, 0.25mm, 0.2um） | 根 | 16697.45 | 是 |
| 77 | （88％ 氰丙基）芳基聚硅氧烷气相色谱柱 | 适用于安捷伦仪器，强极性柱，100 m, 0.25 mm, 0.20 µm，7 英寸柱架 | 根 | 16775.42 | 是 |
| 78 | 聚乙二醇(PEG) 气相色谱柱 | 适用于安捷伦仪器，强极性气相色谱柱，30 m, 0.32 mm, 0.25 µm, GC column, 7 inch cage | 根 | 6595.25 | 是 |
| 79 | 主动入口阀阀芯（泵G7111A） | 1个/包 | 包 | 4477.34 | 是 |
| 80 | 冲洗滤芯（泵G7111A） | 1个/包 | 包 | 4362.08 | 是 |
| 81 | 出口过滤器（泵G7104C） | 1个/包 | 包 | 5212.97 | 是 |
| 82 | 出口过滤器滤芯（泵G7104C） | 2个/包 | 包 | 200.86 | 是 |
| 83 | 内插管 | 100个/包 5.6\*30mm 250ul 锥形 带支脚 | 包 | 1039.04 | 是 |
| 84 | 增强型脂质过滤柱 | 分散SPE，50/包 | 包 | 2378.09 | 是 |
| 85 | 增强型脂质过滤柱 | 仅含MgSO4，50/包 | 包 | 591.56 | 是 |
| 86 | 萃取管 | 50/包,含陶瓷均质子 | 包 | 1990.78 | 是 |
| 87 | 分析液相色谱柱 | EC-C18 4um 4.6 X 150 mm，反相，PH2-9pH 最高温度60 °C 600bar 载碳量10% | 根 | 6362.18 | 是 |
| 88 | PAH多环芳烃检测专用柱 | 30 m,0.25 mm,0.25 µm 40 °C-320/340 °C | 根 | 6674.06 | 是 |
| 89 | ICPMS调谐液 | 与安捷伦ICPMS配套使用，用于仪器调谐 Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co；2 x 500 mL 瓶装 | 瓶 | 3512.04 | 是 |
| 90 | 真空泵油 | 适用于安捷伦气相质谱仪1 夸脱. 与 Pfeiffer Duo 2.0/3.0 和 Edwards RV5 等 GCMS 真空泵配套使用 | 瓶 | 809.36 | 是 |
| 91 | 阴离子交换色谱分析柱 | 250mm×4.1mm 10μm | 根 | 7387.00 | 是 |
| 92 | 阴离子交换色谱保护柱 | 20mm×2.1mm 10μm，用于保护阴离子交换色谱分析柱 | 根 | 2537.00 | 是 |
| 93 | 皮革脱色白色羊毛毡 | 1000块/袋 | 袋 | 1527.00 | 是 |
| 94 | 皮革脱色黑色羊毛毡 | 15mm\*15mm | 袋 | 769.00 | 是 |
| 95 | 砂轮 | H-18砂轮，适用于家具用皮革标准GB/T 16799-2008，6.1.6、GB/T 16799-2018，5.1.6。 | 对 | 750.00 | 是 |
| 96 | 砂轮 | CS-10砂轮 | 对 | 1015.00 | 是 |
| 97 | 散装移液器吸嘴 | 0.5-20ul 1000S 透明 PP 未灭菌，符合IVD标准，适用于普兰德移液器 | 包 | 144.00 | 是 |
| 98 | 散装移液器吸嘴 | 1-10ml 100S 无色 PP 未灭菌，符合IVD标准，适合于普兰德移液器 | 包 | 208.00 | 是 |
| 99 | 滤膜 | 0.2微米 适用于accu-jet电动移液管助吸器 | 盒 | 90.00 | 是 |
| 100 | 吸嘴 | 5ml 50个/包 ，宽口配艾本德移液枪 | 包 | 10.00 | 是 |
| 101 | SecurityGuard柱芯 | 3.0\*4mm 10个/包 C18 | 包 | 3032.00 | 是 |
| 102 | 保护柱柱套 | 1个/包 SecurityGuard 套件 | 包 | 2125.00 | 是 |
| 103 | Luna C18（2） | 4.6\*150mm 5um 100A | 支 | 5668.00 | 是 |
| 104 | SecurityGuard柱芯 | 2.0\*4mm 10个/包 C18 | 包 | 3032.00 | 是 |
| 105 | 可调单道移液器 | 10ml | 支 | 1350.00 | 是 |
| 106 | BP琼脂+兔血浆 | 适用于金黄色葡萄球菌定量检测能力验证实验比对，6瓶×100ml | 盒 | 4646.00 | 是 |
| 107 | GN革兰氏阴性菌鉴定试剂卡 | 适用于全自动微生物鉴定系统VITEK 2 Compact ，20张/盒 | 盒 | 1260.00 | 是 |
| 108 | GP革兰氏阳性菌鉴定试剂卡 | 适用于全自动微生物鉴定系统VITEK 2 Compact ，20张/盒 | 盒 | 1260.00 | 是 |
| 109 | YST酵母菌鉴定试剂卡 | 适用于全自动微生物鉴定系统VITEK 2 Compact ，20张/盒 | 盒 | 1462.00 | 是 |
| 110 | BCL芽胞菌鉴定试剂卡 | 适用于全自动微生物鉴定系统VITEK 2 Compact ，20张/盒 | 盒 | 2820.00 | 是 |
| 111 | ANC厌氧菌鉴定试剂卡 | 适用于全自动微生物鉴定系统VITEK 2 Compact ，20张/盒 | 盒 | 1462.00 | 是 |
| 112 | 大肠菌群测试片 | 25片/包 | 包 | 192.00 | 是 |
| 113 | 金黄色葡萄球菌确证片 | 20片/包 | 包 | 284.00 | 是 |
| 114 | 菌落总数测试片 | 50片/包 | 包 | 307.00 | 是 |
| 115 | 霉菌测试片 | 25片/包 | 包 | 417.00 | 是 |
| 116 | 金葡测试片 | 25片/包 | 包 | 455.00 | 是 |
| 117 | 压力蒸汽灭菌生物培养指示剂 | 100个/盒 | 盒 | 2288.00 | 是 |
| 118 | 51孔定量盘 | 适用于爱德士封口机2009D ， 100个试剂/盒 | 箱 | 1438.00 | 是 |
| 119 | 51孔定量盘试剂 | 适用于爱德士封口机2009D ， 200个试剂/盒 | 盒 | 4600.00 | 是 |
| 120 | 97孔定量盘 | 适用于爱德士封口机2009D，100个/箱 | 箱 | 1783.00 | 是 |
| 121 | Filter Modules 快速法过 滤模块（滤芯） | 适用于爱德士两虫检测系统FMX V2.0，10 tests | 盒 | 16000.00 | 是 |
| 122 | 隐孢子虫/贾第鞭毛虫磁 珠分选试剂盒 | 适用于爱德士两虫检测系统FMX V2.0，10 tests | 盒 | 14000.00 | 是 |
| 123 | EasyStain 荧光抗体染色 试剂 | 适用于爱德士两虫检测系统FMX V2.0，80 tests | 盒 | 17000.00 | 是 |
| 124 | Color seed G/C 质控标样 | 适用于爱德士两虫检测系统FMX V2.0，2支/盒 | 盒 | 3700.00 | 是 |
| 125 | EasyStain 荧光抗体染色 试剂 | 适用于爱德士两虫检测系统FMX V2.0，20 tests | 盒 | 10000.00 | 是 |
| 126 | 载玻片 | 适用于爱德士两虫检测系统FMX V2.0，100 片/盒 | 盒 | 3700.00 | 是 |
| 127 | L10试管 | 适用于爱德士两虫检测系统FMX V2.0，5支/盒 | 盒 | 1800.00 | 是 |
| 128 | 500锥形离心瓶 | 适用于爱德士两虫检测系统FMX V2.0，36个/箱 | 箱 | 3000.00 | 是 |
| 129 | 0.45μm过滤膜 | 0.45μm，无菌，PES和PVDF膜 | 盒 | 1725.00 | 是 |
| 130 | 0.22μm过滤膜 | 0.22μm，无菌，PES膜，33mm，250个/盒 | 盒 | 1725.00 | 是 |
| 131 | 0.45μm 针头式过滤器 | 0.45μm,33mm,无菌，PVDF膜 | 盒 | 1725.00 | 是 |
| 132 | 400ml均质袋 | 25个/包，500个/箱，400ml,无菌 | 箱 | 516.00 | 是 |
| 133 | 115℃压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 100个/盒 | 盒 | 1626.00 | 是 |
| 134 | 婴幼儿/成人营养食品II 标准品 | 10 pouches x 10 g each | 瓶 | 15260.00 | 是 |
| 135 | 连续注射移液器枪头500 - 5000 μL | 适用于SOCOREX STEPPER 416 连续注射移液器 容量 37.5 mL 50 / 盒 | 盒 | 2645.00 | 是 |
| 136 | C18色谱柱 | ACQUITY UPLC CSH TM 1.7μm 3.0\*100 mm，适用于waters仪器 | 根 | 8983.50 | 是 |
| 137 | 硅胶基质五氟苯基柱 | 粒径1.8um， 3.0mm×100 mm，适用于waters仪器 | 根 | 8983.50 | 是 |
| 138 | 填料表面带正电荷的五氟苯基柱 | ACQUITY UPLC CSH Fluoro-Phenyl Column 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm，适用于waters仪器 | 根 | 8983.50 | 是 |
| 139 | PFP色谱柱 | Poroshell 120 PFP 2.7\*4.6\*100，适用于安捷伦仪器 | 根 | 6628.30 | 是 |
| 140 | PFP色谱柱 | Luna 3μm PFP(2) 100Å LC Column 250\*4.6mm | 根 | 5406.75 | 是 |
| 141 | 转子 | HPV Rotor(SIL-30)转子 | 个 | 5332.73 | 是 |
| 142 | 喷针 | TIS Electrode 喷针 | 根 | 1568.86 | 是 |
| 143 | 氘灯 | 波长范围：190~680nm，波长准确度：±1nm，波长重现性：±0.1nm，带宽：1nm，2nm，4nm，8nm，适用于Thermo fisher仪器 | 个 | 7372.65 | 是 |
| 144 | 钨灯 | 波长范围：190~680nm，波长准确度：±1nm，波长重现性：±0.1nm，带宽：1nm，2nm，4nm，8nm；TUNGSTEN LAMP VIS,VF-D11，适用于Thermo fisher仪器 | 个 | 3249.90 | 是 |
| 145 | 连接头 | Viper SST 0.18×550mm，适用于Thermo fisher仪器 | 个 | 3253.63 | 是 |
| 146 | 阴离子抑制器 | ADRS 600 动态再生抑制器，流速最大3 mL/min，压力30 至 100 psi，温度15°C 至 50°C，适用于戴安离子色谱仪 | 个 | 17736.62 | 是 |
| 147 | 阳离子抑制器 | CDRS 600 动态再生抑制器，流速最大3 mL/min，压力30 至 100 psi，温度15°C 至 50°C，适用于戴安离子色谱仪 | 个 | 17736.62 | 是 |
| 148 | 色谱柱 | IonPac™ CS12A IC 色谱柱：分析柱250mm×4mm，适用于戴安仪器 | 根 | 19004.99 | 是 |
| 149 | 色谱柱 | IonPac™ CS12A IC 色谱柱：保护柱50mm×4mm，适用于戴安仪器 | 根 | 6520.43 | 是 |
| 150 | 在线过滤卡套 | 在线过滤卡套（包括滤片，接头等），适用于waters仪器 | 盒 | 2567.93 | 是 |
| 151 | 快速连接组件,InfinityLab 快速连接组件 | Quick Connect Assy ST 不锈钢，0.17\*105mm，适用于安捷伦仪器 | 盒 | 3125.58 | 是 |
| 152 | DB-EUPAH毛细管柱 | 适用于安捷伦仪器柱长20m,内径0.18mm，膜厚0.14μm | 根 | 6431.68 | 是 |
| 153 | 弱极性超低流失气相色谱质谱柱 | 30m, 0.25mm, 0.25um, 5m IntegrGrd，适用于安捷伦仪器 | 根 | 9062.32 | 是 |
| 154 | 弱极性超高惰性气相色谱质谱柱 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 um，7 英寸柱架，适用于安捷伦仪器 | 根 | 7302.91 | 是 |
| 155 | 中等极性气相色谱柱 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 um，7 英寸柱架，(50%-苯基)-甲基聚硅氧烷，适用于安捷伦仪器 | 根 | 5935.89 | 是 |
| 156 | 离子源芯,灯丝，高温，EI 离子源 | 离子源芯,灯丝，高温，EI 离子源，适用于安捷伦仪器 | 个 | 1928.06 | 是 |
| 157 | 密封垫圈 | 0.4 mm VG，用于 0.1–0.25 mm 色谱柱，10/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 695.80 | 是 |
| 158 | 密封垫圈 | 0.4 mm VG，0.25 mm 色谱柱，长型，10/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 790.72 | 是 |
| 159 | 密封垫圈 | 0.5 mm VG，0.32 mm 色谱柱，10/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 658.51 | 是 |
| 160 | 密封垫圈 | 0.5 mm VG，0.32 mm 色谱柱，长型，10/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 717.83 | 是 |
| 161 | 密封垫圈 | 无孔,15%石墨/85%Vespel,10/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 341.54 | 是 |
| 162 | 密封卡套 | 可塑金属密封垫圈，UM Plus，内径0.4mm，适用于0.1至0.25 mm 色谱柱，10/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 732.24 | 是 |
| 163 | 进样针 | 适用于岛津仪器，10 uL | 支 | 563.94 | 是 |
| 164 | 不粘连衬管O型圈 | 适用于岛津仪器，10/包 | 包 | 55.38 | 是 |
| 165 | 不粘连BTO 进样隔垫 | 适用于岛津仪器，11 mm，50/包 | 包 | 899.34 | 是 |
| 166 | MS接口柱螺母 | 适用于岛津仪器，MS接口柱螺母 | 个 | 407.94 | 是 |
| 167 | 色谱柱螺母 | 适用于岛津仪器，色谱柱螺母 | 个 | 99.84 | 是 |
| 168 | 手紧型死堵螺母 | 适用于岛津仪器，手紧型死堵螺母 | 个 | 153.66 | 是 |
| 169 | 色谱柱安装工具 | 适用于岛津仪器，色谱柱安装工具 | 个 | 181.74 | 是 |
| 170 | 点火火花塞组件 | 适用于岛津仪器，点火火花塞组件 | 个 | 1129.44 | 是 |
| 171 | FID 喷嘴 | 适用于岛津仪器，FID 喷嘴 | 个 | 1825.98 | 是 |
| 172 | 不分流衬管 | 适用于岛津仪器，5个/盒 | 盒 | 1677.78 | 是 |
| 173 | 分流衬管 | 适用于岛津仪器，5个/盒 | 盒 | 2118.48 | 是 |
| 174 | 0型圈 | 适用于岛津仪器，5个/盒 | 包 | 53.82 | 是 |
| 175 | 样品瓶 | 钳口，顶空，20mL，棕色，平底，经认证，23mmx75mm，100/包，适用于安捷伦仪器 | 包 | 550.03 | 是 |
| 176 | 带PTFE/硅橡胶隔垫的 20 mm 顶空铝质钳口盖 | 100/包，适用于CTC顶空自动进样器 | 包 | 633.93 | 是 |
| 177 | 顶空进样针 | 2.5mL，适配CTC顶空自动进样器 | 根 | 3550.00 | 是 |
| 178 | 顶空进样器专用皮带 | 适配CTC顶空自动进样器 | 条 | 1885.00 | 是 |
| 179 | 雾化器 | 硼硅酸盐玻璃同心雾化器，用作安捷伦x 透镜 ICP-MS 仪器的标准配置。适用于大多数样品类型，但含 HF 或悬浮颗粒的样品除外。采购方用于适配设备安捷伦ICPMS7900 | 个 | 8130.92 | 是 |
| 180 | 采样锥 | CP-MS 采样锥，镍尖，带有铜基座。标准采样锥，带 x 透镜， 适用于大多数常见应用（水基质、酸基质、不含 HF 的溶液、非有机样品）。与镍截取锥和不锈钢截取锥基座配套使用。采购方用于适配设备安捷伦ICPMS7900 | 个 | 6167.26 | 是 |
| 181 | 截取锥 | 标准接口锥，与x 透镜配套使用， 与镍采样锥（标准 G3280-67040）和不锈钢截取锥基座配套使用，采购方用于适配设备安捷伦ICPMS7900 | 个 | 6103.70 | 是 |
| 182 | 矩管 | 一体式石英炬管，内径2.5 mm 的中心管，适用于安捷伦ICPMS7900 | 个 | 5455.36 | 是 |
| 183 | 离子透镜 | 提取-Omega 透镜组件，包括提取透镜 1、提取透镜 2、Omega 透镜、Omega 偏置透镜，用螺钉和垫片组装到不锈钢截取锥基座上。适用于安捷伦ICPMS7900 | 个 | 15227.88 | 是 |
| 184 | 泵管 | 易安装蠕动泵管线，样品提升的标准配置，推荐用于水溶液酸性基质，12 件/包. 透明 PVC，2 节，白色/白色接头，内径 1.02 mm。适用于安捷伦ICPMS7900 | 个 | 1047.51 | 是 |
| 185 | 进样针 | 进样针，1.0毫米内径，惰性处理，聚四氟乙烯（PTFE）套管，适用于安捷伦SPS 4自动进样器。 | 个 | 3154.40 | 是 |
| 186 | 专用棉棒 | 接口锥双头棉签，100/包. 完美设计用于清洁采样锥和截取锥的狭窄而精密的孔口。 用作接口锥维护包和清洁建议的一部分，适用于安捷伦ICPMS7900 | 个 | 269.51 | 是 |
| 187 | 雾化器 | 玻璃雾化器，适用于安捷伦ICP5800 | 个 | 9175.88 | 是 |
| 188 | 矩管 | 一体式易安装炬管，内径1.8 mm 的石英中心管， 采用内径 1.8 mm 的中心管和带狭缝的延长外管用于径向观测。适用于安捷伦ICP5800 | 个 | 7336.81 | 是 |
| 189 | 水相复合pH玻璃电极 | pH测量范围：0~14，适用于瑞士万通仪器 | 盒 | 4522.00 | 是 |
| 190 | 非水相复合pH数字玻璃电极 | pH测量范围：0~14，适用于瑞士万通仪器 | 盒 | 9178.00 | 是 |
| 191 | 复合Pt数字电极 | 测量范围：-2000mV~2000mV，适用于瑞士万通仪器 | 盒 | 10447.00 | 是 |
| 192 | 可再充pH/ATC Triode 复合电极 | pH测量范围：0~14 | 盒 | 4120.00 | 是 |

注：（1）**本项目核心产品：（序号21）C18色谱柱**。提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标（响应）的，按一家供应商计算。

（2）序号1-12，24-32，33-35，36-46，56-90，151-162，163-174，179-188，共104项，为本项目采购清单中的重要产品。

**附表：**

**1.考核评价表**

**考核评价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 考核指标 | 考核要素和评估内容及其标准 | 分值 | 优秀（100-90） | 良好（85-90） | 不合格（85以下） | 扣分情况 |
| 一、报价情况 | ①采购清单内产品报价，高于中标价，发现1项扣5分；  ②采购清单外产品报价，高于中标品牌折扣价，发现1项扣5分。  ③报价产品品牌、型号规格、货号缺少，以及其它导致报价模糊的清形，发现1项扣5分。  ④其它报价高的清形，发现1项扣5分。 | 40 |  |  |  |  |
| 二、货物质量 | 包括但不限于以下情况予以整改扣分处理：  ①中标人所供货物不符合合同要求或存在质量问题的（每确定一种产品的扣5分）；  ②货物在开始使用后出现质量问题的（每确定一种产品的扣5分）；  ③货物在开始使用后发现不符合采购人需求，导致无法正常使用的（每确定一种的扣5分）；  ④由于使用中标人耗材导致采购人设备损坏、不能正常工作的（每确定一种产品的扣5分） | 30 |  |  |  |  |
| 三、整体服务 | 包括但不限于以下情况予以整改扣分处理：  ①中标人项目经理或专职联系人未按要求跟进项目日常事务工作，未落实投标文件中的各项承诺服务（扣5分）；  ②中标人技术团队人员跟进不到位，未及时落实技术服务、支撑保障等相关工作，送货工作人员态度恶劣的，每违反一条规定的（扣5分） | 15 |  |  |  |  |
| 四、验收规范 | 包括但不限于以下情况予以整改扣分处理：  ①中标人提供的验收清单应为整单产品，未按照招标文件要求提供验收清单，每发现1个不合格验收单，扣5分；  ②每月15日之前开具好上月采购人通知验收合格的采购单发票。未开发票、重复开票、错误发票，每发现一项，扣5分。 | 15 |  |  |  |  |

**2.考核评价结算表**

考核评价评分结果与每一个月合同应支付款挂钩，具体办法见如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **项目考核评价得分** | **与合同款项支付金额计算方法** |
| 90分以上（含90分） | 支付金额=上月应支付款项X100% |
| 90分至80分（含80分） | 支付金额=上月应支付款项X90% |
| 80分至70分（含70分） | 支付金额=上月应支付款项X80% |
| 70分至60分（含60分） | 支付金额=上月应支付款项X70% |
| 低于60分 | 直接扣除上月应支付款项 |

采购包1（色谱仪器耗材、标准物质等）**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 服务期自合同执行之日起一年或者结算金额累计达到合同金额时止，以先到者为准。 |
| 标的提供的地点 | 广东省佛山市顺德区大良街道德胜东路1号，采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 1期：支付比例100%,1.采购人在采购合同签订之日起且收到中标人提供的发票后10个工作日内向中标人支付合同金额30%的预付款。项目实施过程中，经采购人确认累计的款项达到已经支付的预付款后，采购人再开始支付达到预付款后的款项（达到预付款后的款项为经采购人确认的累计款项-已支付的预付款），后续的月结款项为经采购人确认的款项，以此类推。确认的款项应扣减发生的扣除款项。 2.款项按月结算，货物到达采购人指定地点交付并完成验收且收到中标人提供的发票后10个工作日内支付，凭以下有效文件由采购人按月结方式支付实际款项： （1）双方盖章签字的生效合同； （2）中标人开具的与实际供货等额增值税专用发票； （3）采购人验收合格的验收报告； （4）中标通知书。 3.中标人根据采购人要求开具相应金额的增值税专用发票。增值税专用发票应能在税局正常抵扣税额。 4.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇等形式。  如项目发生合同融资，采购人需将合同款项支付到合同约定收款账户 |
| 验收要求 | 1期：1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件、投标文件、合同和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准（如有适用）。同时参照国内、国际最新相关标准。验收的过程和结果必须详细记录，如发现性能指标或功能上不符合采购文件、投标文件或合同要求时，或经法定第三方计量检测机构计量检定、校准、检测不合格时，均视为验收不合格。中标人应立即整改直至合格。 2.货物的包装必须完整清洁（无损、无污、无皱），采购人有权拒收包装不整齐、已拆封的商品。采购人发现商品出现损坏（包括表面损坏），或出现水渍、受潮等导致货物性质改变的，中标人必须无条件退货或更换商品。 3.由于耗材类产品无法一次性全部开箱试用，供货时验收只进行抽检，并核对产品的外包装、合格证、序列号等信息进行验收。全部耗材产品的使用情况由采购人各使用科室后续反馈。 4.中标人按照反馈情况及送货单办理整单验收手续，报销申请单应包含具体明确的采购单号、下单日期、采购标的、产品品牌、规格型号、货号、单位、单价，送货日期、退换货情况。 5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。 6.每批次货物全部送达交付地点，采购人收到中标人验收申请后7日内组织履约验收。 |
| 履约保证金 | 交纳比例：5%  缴费渠道：电子保函（保险）、支票（本票、汇票）、其他  账号：44465001040025096  户名：广东产品质量监督检验研究院  开户行：中国农业银行佛山顺德清晖支行  支票提交方式：常见“说明”  汇票、本票提交方式：常见“说明”  说明：（一）提交说明： 1.时间：合同签订后10个日历日内； 2.金额：合同总金额的5%； 3.方式：支票、汇票、本票、保函或转账； （二）退还说明： 1.时间、方式和条件：本合同履行期间中标人无违约行为，中标人履行完成合同约定权利义务事项，在合同履行期限届满后向采购人提出申请退还履约保证金，采购人在30个日历日内向中标人退还履约保证金(履约保证金不计利息)。 2.违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的3‰向中标人偿付违约金，但因中标人自身原因导致无法及时退还的除外。 3.采购人有权直接从履约保证金扣除中标人应当向采购人承担的违约金、赔偿金、维修费、验收计量费用等相关费用。 （三）不予退还的情形： 1.未经采购人同意，中标人将本项目进行分包或转包给他人； 2.在履行合同期间，中标人未经采购人同意提前终止本项目合同； 3.在履行合同期间，中标人因在经营活动中存在违法被吊销营业执照或相关许可，导致本项目合同无法继续履行的。  履约保证金可以以履约保函（保险）形式提供，目前"广东政府采购智慧云平台金融服务中心(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)已实现电子履约保函（保险）在线办理功能，有意愿供应商可自行办理提供。 |
| 其他 | （一）报价要求，1.投标人的投标报价（折扣率）包含但不限于①货物的价格、服务价格、人员薪酬（含福利等）、应缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、验收、培训、质保期服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用；②本项目由采购人委托中标人支付采购代理服务费用，投标人需将采购代理服务费计入投标报价中，但无需在分项报价表单列此项费用。 2.投标人使用折扣率的投标报价方式。折扣率为投标人让利后剩余的部分，投标报价（折扣率）有效报价范围：0.00%＜投标报价≤100.00%。 3.投标报价（折扣率）由各投标人根据企业本身情况自行报价。投标报价（折扣率）如为整数（如90%，即9折）的可不显示小数点及其后数值，报价（折扣率）带有小数（如90.50%）的，最多保留小数点后两位数，第三位小数四舍五入。中标折扣率为中标人的投标折扣率，服务期间该折扣率为固定不变。例如某一耗材的单价最高限价为10.00元/单位，中标人的投标报价（折扣率）为90.00%，则结算单价为10.00×90.00%=9.00元/单位。  （二）合同履行期限及交货地点，1.合同履行期限：服务期自合同执行之日起一年或者结算金额累计达到合同金额时止，以先到者为准。 2.交货地点：广东省佛山市顺德区大良街道德胜东路1号，采购人指定地点。  （三）交付要求，1.中标人提供的产品必须为合法销售、渠道正规、原厂原装、全新正品、效期合理（收货时剩余有效期不得低于总有效期的2/3）、满足采购人需求。 2.采购人每次以电子通讯软件（如微信或QQ等）、短信、邮件、传真或电话等任一方式向中标人下订单，订单内容包括货物名称、品牌、规格型号、数量、单位等信息。中标人接到采购人采购需求任务时，应按采购人要求准时将货物送达采购人指定交货地点交付采购人使用。 3.交货时必须提供送货清单及合格的出厂证明文件等。 4.日常的常规供货中，中标人应在接到采购人供货需求后，1周（7天）内完成对应货物交货。 5.在采购人紧急供货的需求情况下，中标人应在接到采购人通知后，8小时内完成对应货物交货。 6.除不可抗力外，中标人不得因其他任何理由延迟送货。采购人如遇特殊情况需推迟送货，应至少提前1天通知中标人。 7.货物的包装应符合相关产品包装的国家和行业标准及采购人的特殊标准。中标人负责货物的运输包装及运输、装卸，包装方式应适应所选择的运输方式，应具有防震、防水、防潮、防晒等抵御运输过程中最不利恶劣环境条件的措施，并应确保该包装足以抵御运输或其他物理移转过程中对货物的影响，使货物安全、完好的运抵交货地和能被安全、完好的储存、再次运输等。运抵货物的包装应完好无损，并且交接数据齐全。货物的运输、包装、保险、装卸等费用由中标人承担，包装物不回收。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由中标人负责。  （四）★结算要求，月结算金额=∑【对应耗材单价最高限价×中标折扣率×该月实际采购数量】； 其中，耗材单价最高限价以采购需求中“二、采购清单”中对应的单价最高限价为准。  （五）质保期及售后服务，1.本项目的质量保证期（简称“质保期”）为双方确认货物验收合格后1年（如采购需求中针对部分采购标的另有约定质保期或货物有效期的，从其约定）。 2.质保期内，中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养及合同约定的其它事项，质保期内由于维修所产生的全部费用由中标人承担，所更换的部件三包（包修、包换、包退）期从更换之日起重新计算。 3.对采购人的服务通知，中标人在接报后20分钟内响应，2小时内到达现场，12小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须提供同等质量的货物予采购人临时使用（该费用包含在报价内，采购人不再另外支付费用）。采购人及中标人双方均不能修理或调换的，按中标人未能完成交货处理，中标人应退回已收取的服务款。 4.非采购人导致的产品质量问题，无条件退货、换货。 5.因合规使用该质量瑕疵产品导致采购人的一切经济损失，中标人全部承担。 6.采购人产品使用方面存在疑问，中标人必须提供技术支持，相关费用包含在合同金额中。 7.采购人使用过程中发现产品质量问题，中标人必须无条件退货。 8.若发生退换货情况，中标人需在接到采购人通知后（通知当天不计），需在1周（7天）内完成对应货物退换货。  （六）保险，货物交付运输前，采购人已经支付部分或全部款项的，中标人应当办理以采购人为受益人的货物“一切险”，投保金额不少于采购人已经支付款项总额，保险保至项目最终交货地点。  （七）其他，1.中标人接到采购人报价需求后，10分钟内响应，不回复，默认已经收到采购需求。中标人在收到采购人的采购需求后，12小时内完成报价，并向采购人提供加盖有中标人单位公章的报价单。 2.中标人在后续供货中，报价单应按照投标（响应）文件填写具体明确的产品品牌、规格型号、货号、单位、单价信息（单价与采购清单中的单价应相同）。规格型号不一致的产品，请提供材料证明符合采购人需求（包括但不限于：所投产品真实存在、符合采购需求、至少3个检测机构在使用）。 3.在本项目服务期内，中标人需按照《采购清单》中的单价最高限价及中标折扣率进行供货，该供货价格在项目履行期限内不做调整。如果在项目服务期内，如发生政策性价格调整（中标人需提供政策性价格调整的相关证明材料供采购人审核认定），采购人审核通过后中标人则以新规定零售价格（以相应品牌官网公布价格为准）为基础，按中标时采购清单产品同等折扣后计算的价格供货。 4.中标人需按照其投标时提供的《耗材说明一览表》（详见本项目采购公告附件）中提供的规格型号进行供货。若实际供货过程中的规格型号与中标人《耗材说明一览表》中提供的规格型号不一致的，实际供货价格按照其《耗材说明一览表》中提供的同等规格进行换算（如采购清单中耗材A单价最高限价为25元/包（每包5片），中标人《耗材说明一览表》中针对耗材A所投规格是每包5片，但是其实际供货时的规格是每包1片，则该耗材的结算单价为5元/包（每包一片）\*中标折扣率）。 5.如在项目合同履行期限内，中标人拒绝供货，采购人单次按照采购订单的总金额的5%从应支付的服务款中扣除对应金额，服务期内累计达到3次拒绝供货，采购人有权解除合同。 6.投标人应当具有完善的企业管理体系，有详细完整的制度和措施保障货物和服务质量、确保人员健康安全及环境友好。 7.投标人需具备自有或租赁的仓库，以及为配送货物的运输车辆。 8.中标人不得以任何方式转包或挂靠本项目，如发现中标人以转包或挂靠的方式谋取中标，采购人有权解除合同、并要求中标人赔偿相关损失。 9.采购人与中标人根据本招标文件的合同式样、合同条款及中标人投标文件的具体条款响应情况签订项目合同。（合同条款及模板见本招标文件“第五章 合同文本”） |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 核心产品要求（“△”） | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 |  | 仪器仪表零部件 | 色谱仪器耗材、标准物质等 | 批 | 1.00 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 100.0 | 工业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

**附表一：色谱仪器耗材、标准物质等进口产品**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | ★1.在投标文件中提供《耗材说明一览表》。《耗材说明一览表》应填写所有耗材具体明确的产品品牌、规格型号、货号、制造商名称、产地等信息。不提供《耗材说明一览表》的，视同为投标无效。（《耗材说明一览表》格式详见本项目采购公告附件）  2.授权证明所在页码（如有）为针对本项目“采购清单”中的重要产品，投标人应根据授权证明材料在投标文件中的所在页码如实填写。 |
| ▲ | 2 | 在合同履行期限内，如生产厂家等举行产品优惠、促销活动时，中标人应主动告知采购人。在优惠、促销活动期内，如采购人采购的产品满足产品优惠、促销条件时，中标人应当按照产品优惠、促销条件给与采购人优惠价，优惠价经双方协商一致后作为优惠、促销活动期内所供货物的结算价，优惠、促销价不得高于本项目“采购清单”中的“单价最高限价\*中标折扣率”。**（提供承诺函，格式自拟）** |
| ★ | 3 | 投标人需在投标文件中提供承诺**（格式自拟）**，接受采购人的考核评价要求，评价表详见采购需求下“附表：1.考核评价表”，并按考核评价结算表（详见采购需求下“附表：2.考核评价结算表”）结算货款。 |
| ★ | 4 | 投标人需在投标文件中提供承诺**（格式自拟）**，投标人所投的产品“合法销售、渠道正规、原厂原装、全新正品、效期合理、包装完好、符合采购需求”。 |
| ★ | 5 | 投标人需在投标文件中提供承诺**（格式自拟）**，采购人有紧急采购任务时，中标人能满足采购人8小时内送货要求。（根据往年情况，一年最多2次） |
|  | 6 | 为避免不同产品协同使用时导致的误差偏大，投标人报价应满足：本项目“采购清单”中序号1至序号12项为同一个品牌；序号24至序号32项为同一个品牌；序号36至序号46项为同一个品牌；序号33至序号35,序号163至序号174项为同一品牌；序号56至序号90，序号151至序号162,序号179至序号188项为同一品牌。**（提供品牌制造商的有效授权文件，或制造商指定的代理商（经销商）的资格证明文件及该代理商（经销商）对投标人的有效授权文件）** |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东华伦招标有限公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指广东产品质量监督检验研究院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：折扣率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 100% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 不收取投标（响应）保证金  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：2家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：按照委托协议协商标准。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 其他，1.有融资要求的中标供应商可根据自身情况，申请政府采购合同融资。详见政府采购合同融资相关政策：《广东省财政厅 广东省地方金融监督管理局 中国人民银行广州分行关于开展省级政府采购合同融资工作的通知》（粤财采购〔2020〕6号）。 2.本项目采用远程电子开标，供应商应注意： （1）参与全流程云平台采购项目的供应商登录云平台通过“新开标大厅”进行签到及投标文件的解密。在投标截止时间前30分钟，供应商应当登录云平台开标大厅进行签到，不需要委派代表前往开标现场。若供应商有需要，亦可委派代表携带CA-key、存储有非加密投标文件的U盘前往开标现场进行签到、解密。到现场参加开标的法定代表人或授权代表须凭身份证原件（广仁大厦一楼大厅物业管理处需登记后方可进入，请投标人合理安排到场时间）到达开标现场，否则由此产生的后果由供应商自行承担。 （2）请供应商按“远程开标”有关要求，在投标截止时间前上传加密的电子投标文件，未按要求上传的将视为自动放弃投标。 （3）在投标截止时间前，请各供应商核实并确认填写授权代表的姓名与手机号码，若因填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。 （4）开标时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书开始解密，解密时限根据开标时现场代理机构人员设置为准，供应商不按要求进行解密，视为无效投标。 （5）各供应商在参加开标之前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用和运行。云平台操作过程中如有相关问题可通过广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn）下载操作手册查询（详见：https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html），或通过云平台公布的在线客服、微信/QQ群、专线电话等方式咨询，或向采购代理机构进行咨询。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东华伦招标有限公司代收。具体操作要求详见广东华伦招标有限公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东华伦招标有限公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东华伦招标有限公司，到账情况以开标时广东华伦招标有限公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)广东华伦招标有限公司（https://www.gdhualun.com.cn/）上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、广东华伦招标有限公司（https://www.gdhualun.com.cn/）上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：总工办

电话：020-83172166-811

传真：/

邮箱：hualuneb@163.com

地址：广州市越秀区广仁路1号广仁大厦7楼（如采用邮寄形式提交，请提前跟我司工作人员联系，并同步将邮寄底单发送至我司邮箱）

邮编：510030

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地 址：广州市越秀区北京路376号北裙楼313室

电 话：020-83340570

邮 编：510030

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(色谱仪器耗材、标准物质等)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东华伦招标有限公司统一对外发布。

（2）对广东华伦招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（色谱仪器耗材、标准物质等）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 货物由小微企业制造 | 10% | 货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 2 | 节能、环保产品 | —— | 1% | 投标（响应）报价产品属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》范围中政府优先采购产品类别的节能产品或环境标志产品，对获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除，具体扣除比例根据节能产品或环境标志产品在采购项目中的重要性、所占比重等因素确定。同时属于节能产品和环境标志产品的，不重复价格扣除。属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品类别的，在价格评审中不作价格扣除。已经作为评审因素进行评分的，不再进行价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（色谱仪器耗材、标准物质等）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或社会团体登记证或民办非企业单位登记证或身份证等相关证明）副本复印件；（如国家另有规定的，则从其规定。如供应商为分支机构，须取得具有法人资格的总公司（总所）出具给分支机构的授权书，并提供总公司（总所）和分支机构的营业执照（执业许可证）复印件；已由总公司（总所）授权的，总公司（总所）取得的相关资质证书对分支机构有效，法律法规或者行业另有规定的除外） |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前12个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料； |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年度财务状况报告或基本开户行（或基本存款账户行）出具的资信证明，或最近一期财务报表（适用在上一年度或本财务年度成立的法人或其他组织），或人民银行出具的个人信用报告（适用于自然人）； |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供如下证明材料之一：①参照投标文件格式声明设备及专业技术能力情况；②提供承诺函并加盖投标人公章，承诺函格式自拟（可参照“第六章 投标文件格式与要求”中《承诺函》格式）； |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。 |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；（以采购代理机构于投标截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料） |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（采购包）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。参照投标（报价）函相关承诺格式内容； |
| 8 | 联合体投标 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。 |

表二符合性审查表：

采购包1（色谱仪器耗材、标准物质等）：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章。 |
| 2 | 投标保证金（若要求） | 按招标文件规定的金额和办法缴纳了投标保证金。 |
| 3 | 投标函 | 《投标函》已提交并符合招标文件要求，且投标有效期满足招标文件要求。 |
| 4 | 实质性条款（含标有“★”号条款） | 投标文件满足招标文件中所有实质性条款的要求，无负偏离的。 |
| 5 | 投标方案 | 投标人提供的投标方案及报价方案固定。 |
| 6 | 投标人报价 | 1.投标报价符合招标文件对报价的要求。 2.如评标委员会认为投标人的报价（投标折扣率）明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响项目质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人能证明其报价合理性。 |
| 7 | 其他无效投标情形 | 未发现存在如下其他无效投标情形之一： （1）评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交有效的澄清、说明、补正，或提交的澄清、说明、补正改变了投标文件的实质性内容； （2）招标文件中规定的其他无效投标情形； （3）法律法规规定属于投标无效的其他情形。 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(色谱仪器耗材、标准物质等):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分12.0分  技术部分43.0分  报价得分45.0分 | |
| 技术部分 | | 重要技术参数响应情况 (4.0分) | 根据投标人对本项目采购文件《第二章 采购需求》中“2.技术标准与要求”的响应情况进行评审（凡是在技术要求“附表”中“序号”列中每一个序号均以一项单独计算，无论是否隶属于上一级编号）： 带有“▲”符号的重要技术参数条款，每有一项完全满足采购需求要求的，得4分，最高得4分。 注：1.采购需求中有要求提供证明材料的，以采购需求中的要求提供；采购需求中未要求提供证明材料的，根据投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应描述为准。2.投标文件内提供的承诺（如有）与投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应描述不一致时，以投标文件内提供的承诺（如有）为准。 |
| 产品响应情况1 (10.0分) | 根据投标人所投产品（以投标人在投标文件中提供的《耗材说明一览表》为依据）与本项目“采购清单”（详见本项目“采购需求”中“二、采购清单”）的规格型号响应情况进行评审（“采购清单”中每1个产品计为1项，共192项）： 投标人得分=投标人完全响应规格型号的项数总和÷192×10分。 注：（1）采购需求中有要求提供证明材料的，以采购需求中的要求提供；采购需求中未要求提供证明材料的，根据投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应描述为准。（2）投标文件内提供的承诺（如有）与投标人在《技术和服务要求响应表》中的响应描述不一致时，以投标文件内提供的承诺（如有）为准。（3）得分保留小数点后两位数，小数点后第三位四舍五入。 |
| 产品响应情况2 (6.0分) | 1.针对本项目“采购清单”（详见本项目“采购需求”中“二、采购清单”）中88项非重要产品所投品牌，提供清晰、明确、采购方便捷使用的官方验真方式（如官方网站查询、APP查询、电话查询等）证明材料，加盖投标人公章。每提供1个品牌的证明材料得0.5分，最高得4分。 2.针对“采购清单”中88项非重要产品所投品牌，提供正品保证承诺（提供承诺函，格式自拟），包括以下2方面，每满足1项得1分，最高得2分： （1）经验真，非正品，投标人对该产品所属的采购单整单五倍正品赔偿。 （2）技术支持：针对采购人使用过程中的疑问，提供官方无偿技术支持。 |
| 产品响应情况3 (7.0分) | 针对本项目“采购清单”（详见本项目“采购需求”中“二、采购清单”）中104项重要产品（序号1至序号12项为同一个品牌；序号24至序号32项为同一个品牌；序号36至序号46项为同一个品牌；序号33至序号35,序号163至序号174项为同一品牌；序号56至序号90，序号151至序号162,序号179至序号188项为同一品牌，共5个品牌），供应商每提供1个品牌的有效授权证明得1.4分，最高得7分。 注：需提供品牌制造商的有效授权文件，或制造商指定的代理商（经销商）的资格证明文件及该代理商（经销商）对投标人的有效授权文件并加盖投标人公章，未提供证明材料或证明材料清晰度不足导致评标委员会无法辩认的，不得分。 |
| 整体实施方案 (9.0分) | 根据投标人对本项目采购需求的了解及理解所提供的整体实施方案（包含但不限于①实施计划、②配送计划、③配送安排等）进行评审： 1.提供的整体实施方案包含上述要求的3项内容，得1.5分，有缺漏或无提供的得0分且以下第2点均不得分。 2.根据投标人提供的整体实施方案内容进一步评审： （1）方案内容完整、全面，针对性和可行性强，科学、合理、详尽、清晰，完全满足采购需求要求的，得7.5分； （2）方案内容完整、全面，具有一定的针对性，基本可行，有一定的科学性、合理性，基本能满足采购需求要求的，得4.5分； （3）方案内容不够完整或不够全面，针对性不足，有一定的可行性，部分满足采购需求要求的，得1.5分； （4）其他情况，得0分。 |
| 应急服务方案 (7.0分) | 根据投标人提供的应急服务方案（包含但不限于①采购人根据实际需要下达的特定耗材的紧急产品采购、②突发自然灾害、③疫情、④运输突发故障等情况）进行评审： 1.提供的应急服务方案包含上述要求的4项内容，得2分，有缺漏或无提供的得0分且以下第2点均不得分。 2.根据投标人提供的应急服务方案内容进一步评审： （1）应急预案详尽完整，能够充分考虑各种突发情况并具有相应的对应措施，应对措施科学合理，可行性高，完全满足采购需求要求的，得5分； （2）应急预案详尽完整，能够充分考虑各种突发情况并具有相应的对应措施，应对措施有一定科学合理，有一定可行性，基本能满足采购需求要求的，得3分； （3）应急预案内容有欠缺，仅考虑部分突发情况并具有相应的对应措施，应对措施不够合理，不够可行，部分满足采购需求要求的，得1分； （4）其他情况，得0分。 |
| 商务部分 | | 同类项目业绩 (6.0分) | 投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）至今，以投标人名义独立承接的同类项目业绩（至少包含本项目的核心产品），每提供一份业绩证明材料得2分，最高得6分，不提供不得分。 注：（1）投标人需提供上述业绩的合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、项目金额、采购内容（或采购清单）、签订合同双方的落款盖章、签订日期页）及上述对应合同至少1/3合同金额的发票复印件（可以是一张或多张发票）作为业绩证明材料，未提供或提供的资料不齐全或证明材料清晰度不够导致评标委员会无法辩认的，不得分。 （2）与同一业主（用户）单位签订的合同，只计算一次，不重复计算。 |
| 用户满意度评价 (3.0分) | 提供上述“同类项目业绩”中被评定为有效业绩的用户满意度评价材料（获得用户评价为“好”、“非常满意”、“满意”、“优秀”、90分或以上分数、或与之相当于优的评价），每提供一份满意度评价材料得1分，最高得3分。 注：评价单位须与投标人提供的同类项目业绩中的业主（用户）单位一致，提供相关证明文件复印件加盖业主（用户）公章或使用部门印章，不提供不得分。 |
| 企业认证 (3.0分) | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每提供一类证证书得1分，最高得3分，无或其他情况得0分。 注：（1）须提供上述有效期内的证书复印件，同时提供国家认证认可监督管理委员会信息中心的认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn/)中查询其证书有效信息的网页打印件并加盖投标人公章，不提供或者证书已失效或者证书已撤销或者资料提供不齐全的不得分； （2）如因成立时间不满足认证时间要求且办理认证所需要合理时间不足导致未能获得认证证书的，或者因办理新证(旧证续期)所需要合理时间不足导致未能获得认证证书的，供应商提供说明文件明确以上事项，说明合理且属实的，可对应得分。 |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (45.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

**广东省政府采购**

**合　同　书**

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方： | 广东产品质量监督检验研究院 |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 地址： |  |
| 乙方： |  |
| 电话： |  |
| 传真： |  |
| 地址： |  |

根据 （项目编号： ）的采购结果，现依照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

**一、标的主要内容**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌、规格型号** | **品牌** | **制造商名称** | **产地** | **上限单价（元）** | **折扣率** |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

1货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。具体供货的名称、规格除按附表中所列货物外，可根据甲方需求扩展到与表中相同或相近类别的货物。最终以甲方每次采购计划所列名称、规格和数量为准。

2.甲方根据自身需求每次向乙方提供当次采购计划，该采购计划作为本合同的附件，成为乙方供货的依据，乙方应根据买方的采购计划要求及时供货，乙方不得拒绝供货或提高单价。

**二、合同金额**

合同金额为（大写）：人民币 元（人民币¥ 元）。

合同金额为货物的单价最高限价×折扣率×实际供货量。其中，货物的供货上限单价以招标文件为准。结算费用以实际成交供货量为准。

合同金额包含但不限于①货物的价格、服务价格、人员薪酬（含福利等）、应缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、验收、培训、质保期服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用；②采购代理服务费用。甲方无须向乙方另外支付任何费用。

在采购周期内，如发生政策性价格调整(乙方需提供政策性价格调整的相关证明材料供甲方审核认定),甲方审核通过后乙方则以新规定零售价格(以相应品牌官网公布价格为准)为基础，按中标时采购清单货物同等折扣后计算的价格供货。

**三、合同履行期限及交货地点**

1.合同履行期限：服务期为一年，服务期自合同执行之日起一年或者结算金额累计达到合同金额时止，以先到者为准。

2.交货地点：广东省佛山市顺德区大良街道德胜东路1号，甲方指定地点。

**四、货物质量要求**

1.货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2.交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件、投标书、合同和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

③货物来源国官方标准。

3.进口产品必须具备原厂地证明和合法进货渠道证明（如有适用）

4.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5.乙方应将全部产品的用户手册、保修手册、有关单证数据及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要数据应附有中文说明。

**五、交付要求：**

1.乙方提供的产品必须为合法销售、渠道正规、原厂原装、全新正品、效期合理（收货时剩余有效期不得低于总有效期的2/3）、满足甲方需求。

2.甲方每次以电子通讯软件（如微信或QQ等）、短信、邮件、传真或电话等任一方式向乙方下订单，订单内容包括货物名称、品牌、规格型号、数量、单位等信息。乙方接到甲方采购需求任务时，应按甲方要求准时将货物送达甲方指定交货地点交付甲方使用。

3.交货时必须提供送货清单及合格的出厂证明文件等。

4.日常的常规供货中，乙方应在接到甲方供货需求后，1周（7天）内完成对应货物交货。

5.在甲方紧急供货的需求情况下，乙方应在接到甲方通知后， 小时内完成对应货物交货。

6.除不可抗力外，乙方不得因其他任何理由延迟送货。甲方如遇特殊情况需推迟送货，应至少提前1天通知乙方。

7.货物的包装应符合相关产品包装的国家和行业标准及甲方的特殊标准。乙方负责货物的运输包装及运输、装卸，包装方式应适应所选择的运输方式，应具有防震、防水、防潮、防晒等抵御运输过程中最不利恶劣环境条件的措施，并应确保该包装足以抵御运输或其他物理移转过程中对货物的影响，使货物安全、完好的运抵交货地和能被安全、完好的储存、再次运输等。运抵货物的包装应完好无损，并且交接数据齐全。货物的运输、包装、保险、装卸等费用由乙方承担，包装物不回收。由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

**六、验收要求**

1.交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件、投标文件、合同和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准（如有适用）。同时参照国内、国际最新相关标准。验收的过程和结果必须详细记录，如发现性能指标或功能上不符合采购文件、投标文件或合同要求时，或经法定第三方计量检测机构计量检定、校准、检测不合格时，均视为验收不合格。乙方应立即整改直至合格。

2.货物的包装必须完整清洁（无损、无污、无皱），甲方有权拒收包装不整齐、已拆封的商品。甲方发现商品出现损坏（包括表面损坏），或出现水渍、受潮等导致货物性质改变的，乙方必须无条件退货或更换商品。

3.由于耗材类产品无法一次性全部开箱试用，供货时验收只进行抽检，并核对产品的外包装、合格证、序列号等信息进行验收。全部耗材产品的使用情况由甲方各使用科室后续反馈。

4.乙方按照反馈情况及送货单办理整单验收手续，报销申请单应包含具体明确的采购单号、下单日期、采购标的、产品品牌、规格型号、货号、单位、单价，送货日期、退换货情况。

5.甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

6.每批次货物全部送达交付地点，甲方收到乙方验收申请后7日内组织履约验收。

**七、质保期及售后服务**

1.本项目的质量保证期（简称“质保期”）为双方确认货物验收合格后 年。

2.质保期内，乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养及合同约定的其它事项，质保期内由于维修所产生的全部费用由乙方承担，所更换的部件三包（包修、包换、包退）期从更换之日起重新计算。

3.对甲方的服务通知，乙方在接报后 分钟内响应， 小时内到达现场， 小时内处理完毕。若在 小时内仍未能有效解决，乙方须提供同等质量的货物予甲方临时使用（该费用包含在报价内，甲方再另外支付费用）。甲方及乙方双方均不能修理或调换的，按乙方未能完成交货处理，乙方应退回已收取的服务款。

4.非甲方导致的产品质量问题，无条件退货、换货。

5.因合规使用该质量瑕疵产品导致甲方的一切经济损失，乙方全部承担。

6.甲方产品使用方面存在疑问，乙方必须提供技术支持，相关费用包含在合同金额中。

7.甲方使用过程中发现产品质量问题，乙方必须无条件退货。

8.若发生退换货情况，乙方需在接到甲方通知后（通知当天不计），需在1周（7天）内完成对应货物退换货。

**八、结算要求**

月结算金额=∑【对应耗材单价最高限价×折扣率×该月实际采购数量】；

其中，耗材单价最高限价以采购需求中“一、**标的主要内容**”中对应的上限单价为准。

**九、履约保证金**

**（一）提交说明：**

1.时间：合同签订后10个日历日内；

2.金额：合同总金额的5%；

3.方式：支票、汇票、本票、保函或转账；

**（二）退还说明：**

1.时间、方式和条件：本合同履行期间乙方无违约行为，乙方履行完成合同约定权利义务事项，在合同履行期限届满后向甲方提出申请退还履约保证金，甲方在30个日历日内向乙方退还履约保证金(履约保证金不计利息)。

2.违约责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当每日按合同总价的3‰向乙方偿付违约金，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

3.甲方有权直接从履约保证金扣除乙方应当向甲方承担的违约金、赔偿金、维修费、验收计量费用等相关费用。

**（三）不予退还的情形：**

1.未经甲方同意，乙方将本项目进行分包或转包给他人；

2.在履行合同期间，乙方未经甲方同意提前终止本项目合同；

3.在履行合同期间，乙方因在经营活动中存在违法被吊销营业执照或相关许可，导致本项目合同无法继续履行的。

**十、付款方式**

1.甲方在采购合同签订之日起且收到乙方提供的发票后10个工作日内向乙方支付合同金额30%的预付款。项目实施过程中，经甲方确认累计的款项达到已经支付的预付款后，甲方再开始支付达到预付款后的款项（达到预付款后的款项为经甲方确认的累计款项-已支付的预付款），后续的月结款项为经甲方确认的款项，以此类推。确认的款项应扣减发生的扣除款项。

2.款项按按月结算，货物到达甲方指定地点交付并完成验收且收到乙方提供的发票后10个工作日内支付，凭以下有效文件由甲方按月结方式支付实际款项：

（1）双方盖章签字的生效合同；

（2）乙方开具的与实际供货等额增值税专用发票；

（3）甲方验收合格的验收报告；

（4）中标通知书。

3.乙方根据采购人要求开具相应金额的增值税专用发票。增值税专用发票应能在税局正常抵扣税额。

4.付款方式：采用支票、银行汇票、电汇等形式。

甲方账户具体信息：

开户名称：广东产品质量监督检验研究院

开户行：中国农业银行佛山顺德清晖支行

银行账号：44465001040025096

乙方账户具体信息：

开户名称：

开户行：

银行账号：

**十一、保险**

货物交付运输前，甲方已经支付部分或全部款项的，乙方应当办理以甲方为受益人的货物“一切险”，投保金额不少于甲方已经支付款项总额，保险保至项目最终交货地点。保险费用包含在合同总价中。

**十二、合同的转让和分包**

乙方不能把本合同下的项目转包或分包给其他单位实施。如甲方发现乙方转包或分包证据，乙方立刻失去继续供货资格，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退还全部已支付的费用。乙方还应向甲方按照本合同总额20%支付违约金。

**十三、知识产权**

1.乙方应保证甲方不会因为购买使用乙方产品或服务导致侵犯第三人的专利权、商标权著作权或其它知识产权等合法权益，否则，乙方应承担违约责任，违约金为本合同总金额的30%，同时乙方应赔偿甲方相关损失（包括但不限于甲方向第三人支付的违约金、赔偿款，向行政机关缴纳的罚款，向法院、仲裁机构支付的诉讼费、仲裁费，律师费）。

2.乙方如在本合同实施过程中采用自有知识成果，需向甲方提前书面声明并提供相关知识产权证明文件，甲方对该等知识产权享有永久使用权。

3.如乙方需要采用第三人拥有的知识产权，则在合同金额中已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

**十四、索赔**

1.如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

**十五、违约责任与赔偿损失**

1.乙方应非常清楚和充分了解设备的设计及使用用途，并且确切清楚需符合的标准技术要求。不能由于合同中没有涉及相关要求而免除不能符合技术要求的责任。乙方应确保在设备设计、制造、施工、安装、调试过程中与需方相关负责人员的良好沟通。由于不清楚设备相关技术要求导致设备缺陷，致使交货期延长、整改等情况下产生甲方损失的所有费用均应由乙方承担。

2.乙方对产品的质量承担完全责任，如因产品的设计、质量瑕疵造成甲方或第三方财物损失或人身损害的，由乙方承担全部责任。如甲方因此支出赔偿、补偿、罚款、违约金或其他款项，甲方有权向乙方全额追偿。同时，乙方应按甲方要求予以退货或换货。

3.乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收或退回，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金并退还甲方所支付的全部费用。

4.乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的（含安装、调试），从逾期之日起每日按本合同总价3‰/天的数额向甲方支付违约金，逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付本合同总价5%作为违约金并退还甲方所支付的全部费用，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

5.甲方无正当理由拒收货物，且到期拒付货物款项的，每逾期一日，甲方向乙方偿付本合同总价3‰/天的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同到期未付部分合同金额的3‰的标准向乙方偿付违约金。甲方逾期退还履约保证金的，则每日按应退还的履约保证金的3‰的标准向乙方偿付违约金，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。履约保证金不予退还的情形：①未经甲方同意，乙方将本项目进行分包或转包给他人；②在履行合同期间，乙方未经甲方同意提前终止本项目合同；③在履行合同期间，乙方因在经营活动中存在违法被吊销营业执照或相关许可，导致本项目合同无法继续履行的。

6.乙方必须确保施工及安装调试的安全，如在施工或安装调试过程中造成的乙方人员、甲方或第三方人员伤害或造成财物损坏，乙方应负全部责任（包括但不限于甲方向第三人支付的赔偿款，向行政机关缴纳的罚款，向法院、仲裁机构支付的诉讼费、仲裁费，律师费等）。

7.如乙方违约导致履约保证金被甲方扣减的，乙方应在收到甲方通知后三天内及时补足，否则，应承担违约责任，违约金每天按本合同总价3‰计算。

8.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

**十六、不可抗力**

本合同所称的不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。具体包括但不限于：一是自然原因，如洪水、暴风雪、地震、干旱等人类无法控制的自然原因引发的灾害事故；二是社会原因，如战争、罢工、骚乱、政府禁止令、政府征用等引起的；三是突发重大疫情。任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**十七、合同纠纷处理方式**

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

**十八、合同解除**

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30 天内仍未能改正违约的，另一方可立即解除本合同。

**十九、税费**

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

**二十、其它**

1.本合同所有附件、招标文件、投标文件（含技术方案书）、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3.如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

**二十一、其他约定**

1.合同自甲乙双方法人代表或经其正式授权代表签字盖章之日起生效。

2.合同壹式 肆 份，具有同等法律效力，其中甲方执 叁份，乙方执 壹份。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方（盖章）： |  | 乙方（盖章）： |  |
| 法定代表或授权人（签字或签章）： |  | 法定代表或授权人（签字或签章）： |  |
| 签约地点： |  | | |
| 日期： |  | 日期： |  |

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：440001-2025-16796**

**采购项目编号：0809-25411GDG102010501**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：广东华伦招标有限公司

你方组织的“2025年度广东质检院顺德基地检验检测用实验耗材招标（进口部分）”项目的招标[采购项目编号为：0809-25411GDG102010501]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“2025年度广东质检院顺德基地检验检测用实验耗材招标（进口部分）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东华伦招标有限公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“2025年度广东质检院顺德基地检验检测用实验耗材招标（进口部分）”项目采购[采购项目编号为0809-25411GDG102010501]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：广东产品质量监督检验研究院

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：广东华伦招标有限公司

如果我方在贵采购代理机构组织的2025年度广东质检院顺德基地检验检测用实验耗材招标（进口部分）招标中获中标（采购项目编号：0809-25411GDG102010501），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东华伦招标有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东华伦招标有限公司

我单位已登记并准备参与“2025年度广东质检院顺德基地检验检测用实验耗材招标（进口部分）”项目（采购项目编号：0809-25411GDG102010501 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日