采购需求具体建议函

各供应商：

请参考以下模板，填入以下表格，并注意以下事项：

1.所有内容，供应商均应当认真填写，未填写或未认真填写的单位，将不予参加后期的答疑会（如举办）。

2.以下的格式供应商若有调整，应以方便采购人准确了解为前提。

3.以下所有资料填写完后应加盖供应商公章（如多页，加盖骑缝章）

一、2022年至今同类项目历史成交信息（维保设备须为与本项目同品牌同型号设备，并请递交合同复印件关键页）

| 序号 | 项目名称 | 采购人 | 维保设备品牌型号 | 预算金额 （万元） | 中标金额 （万元） | 中标成交公告发布时间 | 在中国政府采购网或者广东省政府采购网等政府采购网站的中标公告链接网址，或者其他公开网站的链接网址，或者合同公告链接网址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、本项目报价（请合理报价，以供采购人参考决策）：

- 为完成《采购标的要求》中的服务内容，我司的响应报价为：            元（3年）

- 三、参数要求响应

| 序号 | 参数要求 |  | 供应商响应参数 （请对应响应实际情况） | 响应程度（满足/不满足）/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术要求 |  |  |  |
| 1 | 西门子AXIOM Lumions dRF共3台 2010-2015年 |  |  |  |
|  | 技术指标 | 需求参数 |  |  |
| 1.1 | 维修保养内容 | 整机全保（含球管、平板），含定期预防性保养、故障维修、安全检查、安全升级，含所有人工费、差旅费、以及整机常规配件的故障更换。特殊配件不在保修中(MRI不含磁体，其他第三方产品及后安装产品除外)。 | 维保是否覆盖以下部件： £球管 £平板 |  |
| 1.2 | 技术资质保障 | 应具有足够的设备维修保养技术能力，如具备设备制造厂商指定的维修授权，或与设备制造厂商有技术合作协议，或有设备制造厂商颁发的技术资质证明 | 是否具备以下证明： £具备制造厂商指定的维修授权 £具备设备制造商的技术合作协议 £具备设备制造厂商颁发的技术资质证明 |  |
| 1.3 | 保修服务能力保障 | 具有维修保养本项目维保设备的技术能力，确保维保设备在使用过程中的安全性和有效性，保证长期稳定运行。提供服务实施方案，并对主要内容进行分析，包括但不限于：对本项目维保服务内容和要求的理解；本项目的重点难点分析及建议；维护方案；维保服务流程；应急保障方案。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.4 | 零配件的合法保障 | 国内设有零备件仓库，至少能存放全新球管、探测器、高压发生器等设备常用的主要配件。如没有零备件仓库，则需承诺在需要更换上述主要配件时，能在48小时内将配件运抵设备现场。 | 国内是否有零备件仓库： £有 £无 主要配件能在____小时内运抵现场。 |  |
| 1.5 | 服务技术保障 | 设有维修服务站，至少具备5名经维保设备制造商或其授权培训机构培训，或取得维保设备制造商认可其维保能力的其他有效资质证明，证明其具备维修该品牌同类设备能力的工程师，以满足日常维护所需，并可及时响应紧急维修。 | 具备____名符合要求的工程师。 |  |
| 1.6 | 设备性能保证 | 设备维保后，保证设备的技术参数符合原机数据，所提供的配件整体无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，保证维保后设备的技术参数符合或优于原机数据，且满足国家医疗器械管理及注册证要求。(投标文件需提供零配件原厂供应证明或其他正规供应渠道证明，同时加上述书面承诺函并加盖公章) | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.7 | 安全检查 | 按照厂家设备标准及当地规定执行。安全检查内容应包括但不限于以下： （1）制定检查计划； （2）机械安全检查； （3）电气安全检查； （4）记录检查结果。 （5）安全升级必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.8 | 预防性保养 | 按照保养计划提供，每年至少提供两次专业保养，以保证设备处于最佳运行状态。 （1）记录并安排保养时间； （2）按照保养计划更换损耗部件； （3）检测； （4）按照厂家标准进行调校； （5）确认各项技术指标及性能； （6）记录设备状况； （7）提供设备原厂保养内容清单。 | 每年提供___次专业保养。 |  |
| 1.9 | 预防性保养损耗品 | 预防性保养中需更换的损耗品由供应商提供，费用已包含在供应商的投标报价中，采购人不再另行支付。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.10 | 开机率 | 在合同期内保证至少95%的开机率（即按一年365日计算停机时间少于5%）。如果此开机率由于中标供应商的原因未能达到，对于开机率低于95%的每一个百分点，合同期限将相应延长3个日历日，采购人无需支付额外费用。 | 开机率每低一个百分点，合同延期____个日历日。 |  |
| 1.11 | 热线服务 | 全国范围内开通400免费热线电话为用户快速诊断和技术支持服务。全年365天24小时开通，并且专人接听，保修期间工作日内接到故障报修电话后，1小时内电话响应，24 小时内到达现场。 | 故障响应时间：____小时内电话响应，____小时内到达现场。 |  |
| 1.12 | 工时 | 包含在保修合同期内所需的人工费用，签订保修合同的客户享受优先派工，节假日加班时，采购人无需支付额外的人工费用。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.13 | 备件 | - 提供保修所需的备件(所有产品的其他第三方的产品及后安装产品除外)，备件供应要及时、充足。 - 备件必须是原厂未拆封备件 3)优先为合同客户运送零配件 4）收回更换下来的不良部件 5）如提供的其它非原厂产品及服务必须符合国家法律法规，从有资质的服务厂家授权的正规渠道获得。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.14 | 远程连接 | 提供基于设备嵌入式远程连接方案的实时远程服务，以保证维修的及时性。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.15 | 高级诊断 | 供应商必须在整个合同期内都能合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key）,并保证不违反国家有关知识产权的法律规定，并做出相应书面承诺。 | 是否能获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙（service key） £能 £不能 |  |
| 1.16 | 系统安全 | 严格遵守国家药品监督管理局医疗器械相关条款，不得改装原设备软硬件，不得安装盗版或低版本系统，提供系统软件补丁，添加原厂系统软件补丁，通过智能远程系统能快速同步原厂最新的软件升级包，使系统运行稳定。相关软件或补丁的安装或升级的费用已包含在供应商的投标报价中，采购人不再另行支付。 | 是否获得： £原厂系统软件补丁 £原厂最新软件升级包 |  |
| 1.17 | 安全升级 | 安全升级必须在原厂规定的升级文件规定时间内完成，并在升级完成后提供原厂升级文件及工作记录。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.18 | 增值服务 | 提供对采购人使用本项目设备或设备为科室发展的服务，比如提供原厂的产品应用指导或是其他提高影像技能的服务。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.19 | 检测支持 | 放射设备强制年检时，能提前到场进行设备调整，按要求检测指标达到国家对产品使用的标准，保证该设备能通过相关专业检测，并提供当年的系统状态报告，所提供的报告需在原厂平台查询到。 | 根据需求参数如实响应： |  |
| 1.20 | 管理体系认证 | 供应商应保障公司管理规范、合规，具有有效的质量管理体系认证、医疗器械质量管理体系认证、信息安全管理认证等。 | £质量管理体系认证 £医疗器械质量管理体系认证 £信息安全管理认证 |  |
| 二 | 配套服务要求 |  |  |  |
| 2.1 | 请供应商从专业角度列出能为本项目提供的其他服务内容 |  |  |  |
| 三 | 商务要求 |  |  |  |
| 3.1 | 考核：合同一年一签。考核合格后续签下一年合同。请从专业角度提供切实可行的考核表，以供采购人决策。 |  |  |  |
| 3.2 | 验收：请从专业角度提供切实可行的验收标准、验收方式，以供采购人决策。 |  |  |  |
| 3.3 | （供应商如有补充请提供） |  |  |  |
| 四 | 其他要求（若有） |  |  |  |
| 4.1 | 与本项目设备维保相关的企业资质或人员资质（如需请补充） |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

- 四、商务（服务）建议（指供应商对本项目的商务要求的合理建议，例如履约保证金比例、付款周期等，如有的话请填写）

五、供应商认为需要提交的建议

供应商（加盖公章）：

2025年  月  日